**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации, а именно слухового аппарата костной проводимости (неимплантируемых) для обеспечения инвалидов в 2019 году**

**Требования к качеству Товара**

Слуховые аппараты костной проводимости (неимплантируемые)должны соответствовать: ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003. Аппараты слуховые программируемые.

Технические характеристики к аппарату слуховому костной проводимости неимплантируемому (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) соответствуют стандарту IEC 118-7 2cc. Используемые типы элементов питания аппарата слухового неимплантируемого костной проводимости: 675.

**Количественные и технические характеристики товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Наименование характеристик | Показатели характеристик | Количество (шт.) |
| 1. Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) имеет: |  |  |
| Наружная часть - звуковой процессор | Наличие | 3 |
| способ крепления — магнитный, головной бандаж | Наличие |
| способ обработки сигналов — цифровой | Наличие |
| способ настройки — цифровой | Наличие |
| количество каналов цифрового анализа и обработки звукового сигнала | Не менее 8 |
| количество программ прослушивания | Не менее 3 |
| кнопка переключения программ | Наличие |
| диапазон регулятора громкости | Наличие |
| частотный диапазон | не более 0,25- не менее 7,00 кГц |
| максимальный выходной уровень звукового давления на 90 дБ (ВУЗД90) | не более 127дБ |
| максимальный выходной уровень звукового давления на 60 дБ (ВУЗД60) | не более 117дБ, |
| гармонические искажения | не более 3% |
| уровень собственных шумов | не более 26дБ |
| задержка при обработке и передаче сигнала | не более 3мс |
| система динамического подавления обратной связи | Наличие |
| система адаптивного шумоподавления |  наличие |
| защита от резких громких звуков | наличие |
| наличие встроенных направленных микрофонов |  не менее 2 |
| прямой аудиовход |  наличие |
| потребляемый ток  | не более — 1,7 мА |
| напряжение  | не менее 1,1-1,5 В |
| тип элемента питания  | 13 |
| вес с элементом питания  | не более 19 г. |
| **Сервис:** |
| Гарантийное обслуживание наружной части  | не менее 2 лет |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ (декларация соответствия)  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России  | Наличие |
| Срок пользования изделием | Наличие |
| Должны соответствовать: |
| ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003. Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей. |  |
| ИТОГО: | 3 |

**Требования к месту, условиям, объемам срокам поставки.**

Срок поставки: Срок поставки Товара в полном объеме в Республику Бурятия в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта. Срок поставки Товара Получателям согласно графика поставки, но не позднее 30.09.2019.

 Место поставки: Республика Бурятия, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи (по выбору получателя на условиях DDP).

Поставка Товара осуществляется с момента получения Поставщиком Реестра получателей либо с момента представления инвалидами Направлений на получение товара Поставщику.

Настройка слуховых аппаратов и изготовление индивидуального ушного вкладыша осуществляется специалистом при наличии подтверждающего документа (лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии или документа на осуществление деятельность по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)».

Поставка Товара осуществляется с момента получения Поставщиком Реестра получателей либо с момента представления инвалидами Направлений на получение товара Поставщику.

**В течение 5 (пяти) рабочих** дней со дня заключения Контракта организовать на территории г. Улан-Удэ пункт приема Получателей и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее пяти дней, не менее 40 часов в неделю.

**В течение 10 (десяти) календарных** дней со дня подписания настоящего Контракта представить Заказчику копии деклараций соответствия (сертификат соответствия) и регистрационных удостоверений на Товар, заверенные Поставщиком.

**В течение 10 (десяти) календарных** дней с момента получения Реестра получателей Поставщик обязан предоставить Заказчику график поставки, при этом Поставщик обязан проинформировать Получателя о дате, времени и месте поставки, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки Товара, с предоставлением Получателям права выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя либо по месту нахождения пункта выдачи).

При выборе Получателем способа получения Товара по месту нахождения пунктов выдачи длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателя не должна превышать 1 час с момента обращения.

В случае невозможности предоставления Товара инвалиду, Поставщик обязан не позднее дня, следующего за датой доставки информировать Заказчика в письменной форме, с указанием причины.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара, путем проверки соответствия количества, комплектности и качества товара требования Контракта. В случае проведения экспертизы товара путем привлечения экспертов, срок приемки товара не может составлять более 2 рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения эксперта.

 Поставщик предоставит товар Заказчику для проверки его соответствия качеству (функциональным и техническим характеристика) и количеству. Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

**Порядок оплаты**

Оплата производится за счет средств федерального бюджета по мере поступления средств. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения Заказчиком счета, Актов приема-передачи, Акта поставки Товара, Реестра выдачи Товара и отрывных талонов к направлениям.

**Требование к гарантийному сроку**

 Сроки предоставления гарантий качества (гарантийного ремонта и обслуживания) на Товар составляют 24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

 Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока.

 Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не превышает 20 дней.

 Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

**Требования к упаковке, маркировке**

Упаковка Товара, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна соответствовать требованиям - по ГОСТ 15846-79.

Потребительскую тару с упакованным аппаратом слуховым костной проводимости неимплантируемым, перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308-88 или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18510-87, ГОСТ или клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251-87.

Упаковка аппарата слухового костной проводимости неимплантируемого, обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Транспортирование аппарата слухового костной проводимости неимплантируемого, проводят по группе 5 ГОСТ 15150-69 раздел 10 пункт 8.1.

- крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40 градусов, железнодорожным, автомобильным и иными способами.

Условия хранения аппарата слухового костной проводимости неимплантируемого, в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150-69 раздел 10 пункт 8.2.

**Документы, подтверждающие качество Товара**

- декларация о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982.

- регистрационное удостоверение.

Поставщик обязан принять от Получателя некачественный Товар и заменить его в течение 3 (трех) календарных дней с даты его обращения на аналогичный Товар надлежащего качества. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих поставке Товара Получателям. В случае невозможности вручения Товара Получателю (отсутствие по месту жительства, переезд, отказ в получении Товара и т.п.) Поставщик обязан составить акт с указанием причин невозможности вручения Товара Получателю.

**Документы, передаваемые вместе с Товаром:**

- гарантийный талон;

- паспорт, руководство по эксплуатации.