Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – слуховых аппаратов цифровых заушных для обеспечения ими в 2019 году инвалидов

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Адаптивная функция обратной акустической связи – наличие Адаптивная функция шумоподавления – наличие Адаптивная направленность – наличие Адаптивная мульти-акустическая программа – наличие Трансформация высокочастотных звуков в низкочастотный диапазон слуха – наличие (SoundRecoverили эквивалент) Возможность беспроводной бинауральной синхронизации переключения программ и регулировки громкости – наличие Подавление шума ветра – наличие Световая индикация работы слухового аппарата – наличие Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата – наличие Водо и пылезащищённый корпус – наличие Функция автоматического переключения в режим работы с телефонным аппаратом – наличие |  | 100 | 19 316,67 | 1 931 667,00 |
|  | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 139 дБ | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Максимальное акустическое усиление - не менее 79 дБ | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Частотный диапазон - не уже 0,1- 5,8 кГц | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Возможные способы обработки цифрового сигнала - бесканальный цифровой процессор или количество каналов цифровой обработки звука – не менее 17 | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Количество программ прослушивания – не менее 3 | Минимальное значение показателя |  |  |  |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Подавление шумового сигнала –наличие; Подавление обратной акустической связи – наличие Адаптивная направленность – наличие Дополнительное усиление низких частот – наличие функция подавления внезапных резких звуков – наличие Подавления шума ветра – наличие Автоматический анализ звуковой обстановки с выбором одной из не менее чем двух базовых программ – наличие Дополнительного выделение и усиление речи в зависимости от уровня входного сигнала – наличие Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата – наличие Функция снижения шумов микрофона – наличие Автоматическое переключение на программу телефон – наличие Индукционная катушка – наличие |  | 100 | 19 316,67 | 1 931 667,00 |
|  | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 140 дБ | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Максимальное акустическое усиление - не более 80 дБ | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Частотный диапазон - не уже 0,1- 4,9 кГц | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Количество каналов цифровой обработки сигнала - не менее 8 | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Количество ручных программ прослушивания – не менее 3 | Минимальное значение показателя |  |  |  |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Система шумоподавления – наличие; Система подавления обратной акустической связи – наличие; Адаптивная направленность – наличие; Трансформация высокочастотных звуков в низкочастотный диапазон слуха – наличие; Адаптивная программа автоматической настройки слухового аппарата в зависимости от окружающей обстановки – наличие; Беспроводная бинауральная синхронизация регулировки громкости и переключения программ – наличие; Водостойкость – наличие; Программа автоматического переключения в режим телефон – наличие; Катушка индуктивности – наличие. |  | 100 | 19 316,67 | 1 931 667,00 |
|  | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 140 дБ | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Максимальное акустическое усиление – не менее 82 дБ | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Частотный диапазон – не уже 0,2 4,9 кГц | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Количество каналов цифровой обработки звука - не менее 6 | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Количество программ прослушивания – не менее 3 | Минимальное значение показателя |  |  |  |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Автоматическая программа оптимальной настройки адаптивных параметров работы слухового аппарата в зависимости от различных акустических обстановок – наличие; Подавление обратной акустической связи – наличие; Подавление шумового сигнала – наличие; Беспроводная бинауральная синхронизация регулировки громкости и переключения программ – наличие; Многополосная адаптивная направленность микрофона – наличие; Дополнительное усиление речи в соответствии с уровнем входного сигнала – наличие; Подавление шума ветра – наличие; Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата – наличие; Функция автоматического переключения в режим работы с телефонным аппаратом – наличие; Кнопка переключения программа – наличие; Оперативный регулятор громкости – наличие; |  | 100 | 18 400,00 | 1 840 000,00 |
|  | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 133 дБ | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Максимальное акустическое усиление – не менее 70 дБ | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Частотный диапазон - не уже 0,1 – 6,0 кГц | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 6 | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Количество программ прослушивания – не менее 3 | Минимальное значение показателя |  |  |  |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный. Должно быть; - Адаптивное подавление обратной акустической связи - регулятор громкости - Кнопка переключения программ. |  | 100 | 18 400,00 | 1 840 000,00 |
|  | Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ. | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Максимальное акустическое усиление: не менее 67 дБ. | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Частотный диапазон: не уже 0,2 - 5,2 кГц. | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 4; | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Кол-во программ прослушивания - не менее 3; | Минимальное значение показателя |  |  |  |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Адаптивная система шумоподавления – наличие Адаптивная система подавления обратной акустической связи – наличие Подавление шума ветра - наличие Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата – наличие Мульти-акустическая программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды – наличие Усовершенствованное управление шумами низкого уровня – наличие Кнопка переключения программ прослушивания – наличие |  | 100 | 18 400,00 | 1 840 000,00 |
|  | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 131 дБ | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Максимальное акустическое усиление – менее 67 дБ | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Частотный диапазон - не уже 0,1 – 5,5 кГц | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Возможные способы обработки цифрового сигнала - бесканальный цифровой процессор или количество каналов цифровой обработки звука – не менее 17 | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Количество программ прослушивания - не менее 3 | Минимальное значение показателя |  |  |  |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Адаптивная система шумоподавления – наличие Адаптивная система подавления обратной акустической связи – наличие Подавление шума ветра - наличие Адаптивная направленность – наличие Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата – наличие Мульти-акустическая программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды – наличие Подавление шумов низкого уровня – наличие Кнопка переключения программ прослушивания – наличие |  | 50 | 18 363,33 | 918 166,50 |
|  | Максимальный ВУЗД 90 – не более 129 дБ | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Максимальное акустическое усиление – не менее 48 дБ; | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Частотный диапазон - не уже 0,1 - 5,5 кГц; | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Возможные способы обработки цифрового сигнала - бесканальный цифровой процессор или количество каналов цифровой обработки звука – не менее 17 | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Количество программ прослушивания - не менее 3 | Минимальное значение показателя |  |  |  |

Количество – 650  шт.

Начальная (максимальная) цена – 12 233 167 рублей 50 копеек.

Общие требования к транспортировке, условиям хранения и упаковке слуховых аппаратов.

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Слуховые аппараты должны иметь регистрационные удостоверения, действующие декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (с учетом изменений и дополнений).

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Поставщик либо привлеченный им соисполнитель, должны осуществлять деятельность по дополнительной индивидуальной настройке слухового аппарата в течение всего срока действия государственного контракта.

Слуховые аппараты должны выдаваться предварительно индивидуально подобранные и настроенные врачом-сурдологом или сурдоакустиком, включая все его принадлежности: футляр, элемент питания, паспорт на изделие и (или) инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон.

Сырье и материалы применяемые для изготовления слуховых аппаратов должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его

нормальной эксплуатации.

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования до места нахождения специализированного кабинета  выдачи изделий или места жительства инвалидов (дом, квартира). На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Транспортировка слуховых аппаратов должна осуществляться  любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.