ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка технических средств реабилитации – аппаратов слуховых заушных воздушной проводимости, для обеспечения инвалидов в 2019 году.

- Описание объекта  закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| Наименование Товара | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в руб. | Количество Товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена контракта, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости. (Наименование в соответствие с Каталогом ТРУ. Код позиции КТРУ: 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат воздушного звукопроведения Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: . Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный. (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 17-01-01). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 138 дБ, Максимальное акустическое усиление: не менее 76дБ, Диапазон частот: не менее 75 - 4700 ГЦ . Предусмотрены следующие настройки: - регулятор громкости - наличие, - кнопка переключения программ, - аудиовход - наличие, - регулировка ТНЧ – наличие, - регулировка ВУЗД - наличие. | 5700,00 | 8 | 45600,00 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости. (Наименование в соответствие с Каталогом ТРУ. Код позиции КТРУ: 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат воздушного звукопроведения Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный. наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 17-01-02). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 134 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 68 дБ. Диапазон частот: не менее 200 – 4800 ГЦ. Предусмотрены следующие настройки: - регулятор усиления – наличие, - регулировка ТНЧ – наличие, - регулировка АРУ – наличие, - переключатель М-Т – наличие. | 4500,00 | 40 | 180000,00 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости. (Наименование в соответствие с Каталогом ТРУ. Код позиции КТРУ: 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат воздушного звукопроведения Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 17-01-03). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 125 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 52 дБ. Диапазон частот: не менее1600 – 4600 ГЦ. Предусмотрены следующие настройки: -аналоговый регулятор громкости– наличие, - регулировка ТНЧ – наличие, - регулировка АРУ – наличие, | 2541.00 | 87 | 221067,00 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости. (Наименование в соответствие с Каталогом ТРУ. Код позиции КТРУ: 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат воздушного звукопроведения Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный. (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 17-01-05). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 139 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 79 дБ. Диапазон частот: не менее 100 – 4900 ГЦ. Предусмотрены следующие настройки: - количество каналов цифровой обработки звуков: не менее 4. -количество программ прослушивания :не менее 3. | 7507,00 | 70 | 525490,00 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости. (Наименование в соответствие с Каталогом ТРУ. Код позиции КТРУ: 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат воздушного звукопроведения Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат цифровой заушный мощный. (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 17-01-06). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 133 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 65 дБ. Диапазон частот: не менее 100 – 6030 ГЦ. Предусмотрены следующие настройки: - подавление обратной связи, - регулятор в области низких частот, - регулятор в области высоких частот, - кнопка переключения программ, - система шумоподавления. | 3946,00 | 80 | 315680,00 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости. (Наименование в соответствие с Каталогом ТРУ. Код позиции КТРУ: 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат воздушного звукопроведения Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности. (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 17-01-07). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 126 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 54 дБ. Диапазон частот: не менее 340 – 5960 ГЦ. Предусмотрены следующие настройки: - подавление обратной связи, - регулятор тембра в области низких частот, - регулятор тембра в области высоких частот, - кнопка переключения программ, - система шумоподавления. Количество программ прослушивания: не менее 2. | 5800.00 | 359 | 2082200.00 |
| Итого: |  | 644 | 3370037,00 |

Требования к качеству , техническим, функциональным характеристикам

и безопасности  товара

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.», ГОСР Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний.», ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4) « Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и технических условий на слуховые аппараты конкретных типов.

Требования к  маркировке, упаковке, транспортированию и хранению товара.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение слуховых аппаратов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара.

Гарантийный срок эксплуатации  слуховых аппаратов ─ не менее 1 года с момента передачи товара инвалиду.

Срок осуществления гарантийного ремонта должен составлять не более 20 рабочих дней с момента обращения инвалида к поставщику.

Функциональные и качественные характеристики слуховых аппаратов должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет для слуховых аппаратов не менее 4 лет.

Место поставки товара: Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Инвалида  или по согласованию с Инвалидом  Товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком.

Срок поставки товара: С момента заключения Государственного Контракта по 30.10.2019 года. Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика.

До момента поставки Товара Инвалиду, Поставщик осуществляет предварительную поставку Товара в г. Чита. Предварительная поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика. Поставщик обязан поставить Товар в г. Чита, в объеме, заявленном Заказчиком в заявке, в течение 7 дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика и организовать предварительную приемку Товара.

Доставка до места жительства инвалида должна осуществляться в течение 15 дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.

В момент выдачи Товара Получателям осуществить настройку слуховых аппаратов. В случае обращения Получателей, осуществлять дополнительную настройку слуховых аппаратов, в период всего срока действия настоящего Контракта.