Техническое задание

Поставка технических средств реабилитации – (цифровые слуховые аппараты заушные :  мощные , сверхмощные, средней мощности) для обеспечения инвалидов в 2019г.

1. Количество поставляемых товаров: 99 штук.

2. Место поставки: территория Республика Дагестан, по месту жительства, по месту пребывания инвалида

4. Срок действия контракта: да 25.12.2019г.

Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии с стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры) и  указаны в таблице.

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации:

стандартный вкладыш – 1шт.

элемент питания – 2 шт.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-97 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия).

Транспортирование слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления проводят по ГОСТу  15150 -69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

– крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус  40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP.

Упаковка слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Упаковка слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна соответствовать требованиям - по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления  перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308 «Шпагаты. Технические условия» или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия»,  ГОСТ 23436-83 «Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия» или клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТу 18251-87  «Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия».

Требования к сроку и (или) объему предоставленных  гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации  должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки товара Получателем. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Республики Дагестан, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

| № п/п | Название и тип слухового аппарата | Технические характеристики | Шт. руб. | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-01-07 | Аппараты цифровые слуховые заушные средней мощности | 1. Диапазон частот не уже 0,1 – 5,9 кГц количество каналов не мене 2 программ прослушивания не мене 3 2. Максимальный ВУЗД 90 не менее 126 дБ 3. Максимальное усиление не менее 60 дБ В наличии должны быть не менее 2-х триммеров настройки. Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление - аналоговый регулятор громкости - кнопка переключения программ - звуковая индикация при переключении программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушка - нано покрытие корпуса и внутренних узлов | 10 |  |  |
| 17-01-06 | Аппараты цифровые слуховые заушные мощные | 1. Диапазон частот не уже 0,1 – 6,0 кГц количество каналов не менее 2 программ прослушивания не менее 3 2. Максимальный ВУЗД 90 не более 134 дБ 3. Максимальное усиление не менее 65 дБ В наличии должны быть не менее 2-х триммеров настройки. Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление - аналоговый регулятор громкости - кнопка переключения программ - звуковая индикация при переключении программ включении и выключении аппарата - индукционная катушка - нано покрытие корпуса и внутренних узлов | 50 |  |  |
| 17-01-05 | Аппараты цифровые слуховые заушные сверхмощные | 1. Диапазон частот не уже 0,2 – 6,0 кГц, количество каналов – не менее 2 программ прослушивания – не менее 3, 2. Максимальный ВУЗД 90 – не более 140 дБ. 3. Максимальное усиление – не менее 80 дБ. В наличии не менее 2-х триммеров настройки. Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление - аналоговый регулятор громкости - кнопка переключения программ - звуковая индикация при переключении программ включении и выключении аппарата - индукционная катушка - нано покрытие корпуса и внутренних узлов | 39 |  |  |

ВСЕГО                      99  шт

Гарантийный срок — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Обязательно наличие Товара у поставщика (или представителя) Поставщика в г. Махачкала в следующих объемах:

| На дату | % от общего объема товара у Поставщика на складе |
| --- | --- |
| В течении 15 дней со дня заключения контракта | 100 % |