Техническое задание

Технические требования на поставку кресел-колясок с  ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2019 году

| Наименование Товара | Технические характеристики | ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу Товара (руб.) | Стоимость Товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Конструкция кресло-коляски имеет: -Подголовник. -Боковые упоры для тела. -Держатели для ног. -Предохранительный пояс. -Спинка, регулируемая по высоте. -Спинка и сиденье с регулируемым углом наклона. -Подлокотники, регулируемые по высоте. -Подножки, регулируемые по высоте и углу наклона. -Валик для сохранения зазора между ногами. -Передние и задние колёса. Технические характеристики: -Максимальный вес пользователя не менее 50 кг. (включительно). -Вес коляски не более 20 кг. -Ширина сиденья, регулируемая от 24 см. до 30 см. (не менее 4 шагов). -Глубина сиденья, регулируемая от 24 см. до 30 см. (не менее 4 шагов). -Высота спинки 50 см. -Высота подлокотников регулируемая от 14 см. до 15 см. -Высота сиденья 40 см. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; -подушка на сиденье; Маркировка кресло-коляски должна содержать: -наименование производителя(товарный знак предприятия-производителя); -адрес производителя; -обозначение модели кресло-коляски; -дату изготовления; -серийный номер кресло-коляски; Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев. | 30.92.20.000 | шт. | 10 | 61493,33 | 614933,30 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Конструкция кресло-коляски имеет: -Подголовник. -Боковые упоры для тела. -Держатели для ног. -Предохранительный пояс. -Спинка, регулируемая по высоте. -Спинка и сиденье с регулируемым углом наклона. -Подлокотники, регулируемые по высоте. -Подножки, регулируемые по высоте и углу наклона. -Валик для сохранения зазора между ногами. -Передние и задние колёса. Технические характеристики: -Максимальный вес пользователя не менее 50 кг. (включительно). -Вес коляски не более 20 кг. -Ширина сиденья, регулируемая от 24 см. до 30 см. (не менее 4 шагов). -Глубина сиденья, регулируемая от 24 см. до 30 см. (не менее 4 шагов). -Высота спинки 50 см. -Высота подлокотников регулируемая от 14 см. до 15 см. -Высота сиденья 40 см. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; -подушка на сиденье; Маркировка кресло-коляски должна содержать: -наименование производителя(товарный знак предприятия-производителя); -адрес производителя; -обозначение модели кресло-коляски; -дату изготовления; -серийный номер кресло-коляски; Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев. | 30.92.20.000 | Шт. | 13 | 47200,00 | 613600,00 |
|  | Итого: | х | х | 23 | х | х |

Для выполнения функций по обеспечению инвалидов кресло-колясками, Заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемых учреждениями Главного бюро медико-социальной экспертизы.

Требования к качеству Товара Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3.4) «Государственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность».

Качество изделий должно подтверждаться регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, выдаваемым в установленном порядке, и Декларацией о соответствии либо сертификатом.

Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

Маркировка кресло-коляски должна содержать: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя), адрес производителя; обозначение   модели кресло-коляски; дату изготовления, серийный номер кресло-коляски. Маркировка не должна нарушать покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта:

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 61426 (Шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать шесть) рублей 67 копеек.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе: Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к гарантийному сроку:

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем и действует не менее 24 месяцев.

Место поставки Товара: по выбору получателя до места проживания на территории Ярославской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателям, организованных Поставщиком на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием.

Сроки поставок Товара: в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по поставке товара при получении реестра, с учетом окончания срока действия контракта составляет менее 30 календарных дней, товар должен быть поставлен до окончания срока действия контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты Товара: В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями Контракта.

Цена поставляемого Товара: Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку Товара, в том числе доставку готового Товара до получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1228533 (Один миллион двести двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать три) рубля 30 копеек.