Раздел V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — при необходимости, требования к гарантийному сроку товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика):

Наименование и описание объекта закупки (предмет государственного контракта): поставка кресел-колясок для обеспечения инвалидов в 2019 году (далее также – Товар, Получатели). Кресло-коляска приводится в действие самостоятельно пользователем, а также в результате толкания кресло-коляски за ручки сопровождающим лицом.

Функциональные и технические характеристики товара:

| № п/п | Наименование Товара | Функциональные и технические характеристики | Коли- чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная ( для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса комнатная для инвалидов с разной степенью активности предназначена для использования в помещениях. Кресло-коляска управляется самостоятельно инвалидом или сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: - складную конструкцию, складывание и раскладывание без инструмента; - рама должна быть из тонкостенных труб с полимерным покрытием или хромированная; - поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции; - литые приводные и поворотные колеса; - приводные колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией; - подлокотники съемные или откидные, регулируемые по высоте; -подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; - рукоятки (ручки) для толкания; - должна быть снабжена слева и справа стояночными тормозами; - материал спинки и сидения должен быть из нейлона; - должны быть антиопрокидыватели; - полоса для поддержки ног в области икр должна быть из материи. Технические характеристики: Грузоподъемность — не менее 110 кг. Масса кресло-коляски - не более 23 кг. Ширина сиденья 360 мм - 600 мм (конкретная ширина сидения кресел - колясок, подлежащих поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара); В комплект поставки должны входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - инструменты. | 140 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная ( для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса прогулочная для инвалидов с разной степенью активности предназначена для использования на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска управляется самостоятельно инвалидом или сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: - складную конструкцию, складывание и раскладывание без инструмента; - рама должна быть из тонкостенных труб с полимерным покрытием или хромированная; - поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции; - пневматические приводные и литые поворотные колеса; - приводные колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией; - подлокотники съемные или откидные, регулируемые по высоте; -подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; - рукоятки (ручки) для толкания; - должна быть снабжена слева и справа стояночными тормозами; - материал спинки и сидения должен быть из нейлона; - должны быть антиопрокидыватели; - полоса для поддержки ног в области икр должна быть из материи. Технические характеристики: Грузоподъемность — не менее 110 кг. Масса кресла-коляски - не более 23 кг. Ширина сиденья 36 мм - 600 мм (конкретная ширина сидения кресло - колясок, подлежащих поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара); В комплект поставки должны входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - набор инструментов; - насос для пневматических колес. | 120 |
| Итого | 260 |

## Требования к качеству и безопасности Товара: Весь поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности для Получателей и сопровождающих их лиц, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями, установленными: ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»; ГОСТ Р 50444-92 (Раздел 3,4) «Межгосударственный стандарт приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. «Общие технические условия»,

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла –коляски. Часть 22. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 10542-1-2015 «Системы и устройства технические для инвалидов или людей с ограничениями жизнедеятельности. Устройства крепления кресел-колясок и системы удержания пользователей. Часть 1. Требования и методы испытания для всех систем», ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сиденья кресел-колясок Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела», ГОСТ Р ИСО 16840-2-2015 «Сиденья кресел-колясок Часть 2. Определение физико-механических характеристик устройств, предназначенных для сохранения целостности тканей. Подушки сидения», ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сиденья кресел-колясок Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положения тела».

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, с также использование Товара не должно причинять вред имуществу пользователей при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-колясок при эксплуатации; материалы должны быть разрешены к применению Минздравом России.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Металлические части кресло-колясок должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303.

Наружные поверхности кресло-колясок должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание Товара с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку Товара.

На момент передачи Получателям Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (товаром, который не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Требования к упаковке и транспортировке: Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ.

Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи, загрязнения во время хранения, транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортирование товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка упаковки кресло-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресло-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресло-коляски;

- серийный номер кресло-коляски.

Упаковка товара, предназначенного для отправки в районы, приравненные к районам Крайнего Севера, производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.

Гарантийные обязательства:

Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Товаром, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Срок службы Товара, устанавливается в соответствии с Перечнем товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720.

Гарантийный срок эксплуатации товара: на кресло-коляски - не менее 24 месяца с даты подписания Получателем акта приема-передачи Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес – не менее 12 месяцев с даты подписания Получателем акта приема-передачи Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Товара Получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Получателям Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) изделия, выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

В передаваемой Получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Установленный гарантийный срок эксплуатации Товара не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресло-коляски.

Гарантия не распространяется или частично не распространяется на расходные материалы и комплектующие (входящих в состав кресло-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Срок безвозмездного устранения недостатков Товара (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Обеспечение ремонта и технического обслуживания Товара, устранение недостатков осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Если в период гарантийного срока будет выявлено, что Товар не соответствует требованиям контракта. Поставщик обязан принять от Получателя Товар ненадлежащего качества и заменить его Товаром, соответствующим требованиям контракта в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в контракте.

Место поставки товара: Амурская область Российской Федерации.

По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения Поставщика или иное).

Срок поставки товара: Срок поставки Товара Получателю в рамках исполнения государственного контракта не может превышать 20 (двадцать) календарных дней со дня обращения Получателя с Направлением к Поставщику, но не позднее 30.11.2019 года (включительно).