ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку технических средств реабилитации (цифровых слуховых аппаратов заушных сверхмощных, мощных, средней мощности) для обеспечения в 2019 году застрахованных лиц, пострадавших в результате профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве

| Наименование | Условия исполнения контракта |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка технических средств реабилитации (цифровых слуховых аппаратов заушных сверхмощных, мощных, средней мощности) для обеспечения в 2019 году застрахованных лиц, пострадавших в результате профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. |
| Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Требование к безопасности товара: Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия". ГОСТ Р 51024-2012 "Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 "Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей". ГОСТ Р 51407-99 "Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний". ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия". Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. Требование к техническим характеристикам: Слуховые аппараты должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях. Маркировка упаковки слуховых аппаратов должна включать: - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - количество Товара в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок; - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии). |
| Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный. Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не менее 0,10 кГц-4,9 кГц. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 8, программ прослушивания - не менее 4. Максимальный выходной уровень звукового давления при входном уровне звукового давления равном 90 дБ (ВУЗД 90) слуховых аппаратов не менее 138 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 80 дБ. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: - подавление шумов микрофона; - элементы питания; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; - телефонная катушка. Гарантийный срок слуховых аппаратов должен составлять не менее 24 месяцев со дня получения Получателем слухового аппарата. При выдаче должно быть обеспечено наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт слуховых аппаратов во время гарантийного срока, указание адресов специализированных мастерских на территории Иркутской области, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей. Срок пользования слуховым аппаратом должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю. |
| Количество | 20 штук |
| Цена за единицу | 11 856,56 (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 56 копеек. |
| Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Цифровой слуховой аппарат заушный мощный. Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не менее 0,1 - 5,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 133не более 136 дБ. Максимальное акустическое усиление – не менее 65 дБ Тип аппарата - цифровой программируемый. Тип обработки звукового сигнала - не менее 20 каналов цифровой обработки (или бесканальный). Количество программ прослушивания не менее 3. Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: -адаптивную систему шумоподавления; - адаптивное подавление обратной связи; - адаптивную направленность; - мульти-акустическую программу автоматической адаптации к окружающей среде; -подавление шума ветра; -регистрацию данных о режиме работы слухового аппарата. Гарантийный срок слуховых аппаратов составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения пострадавшего не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю. |
| Количество | 30 штук |
| Цена за единицу | 13 774,20 (тринадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 20 копеек. |
| Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Цифровой слуховой аппарат заушный средней мощности. Слуховые аппараты средней мощности должны иметь диапазон частот не менее 0,1 – 5.5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 123 не более 129 дБ. Максимальное акустическое усиление – не менее 60 дБ Тип аппарата - цифровой программируемый. Тип обработки звукового сигнала - не менее 20 каналов цифровой обработки (или бесканальный). Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: -адаптивную систему шумоподавления; - адаптивное подавление обратной связи; - адаптивную направленность; - мульти-акустическую программу автоматической адаптации к окружающей среде; - подавление шума ветра; - регистрацию данных о режиме работы слухового аппарата. Гарантийный срок слуховых аппаратов составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения пострадавшего не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю |
| Количество | 200 штук |
| Цена за единицу | 13 201,15 (тринадцать тысяч двести один) рубль 15 копеек. |
| НМЦК | 3 290 587,20 (три миллиона двести девяносто тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек. |
| Место поставки товара | Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном (ых) пункте (пунктах), располагающемся (ихся) в помещении (ях), имеющем (их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном (ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей. Не допускается выдача Товара Получателям на улице, с машин, в арендованных гаражных боксах и т.п. местах. |
| Срок выполнения работ | Не позднее 06 декабря 2019 года. |
| Гарантийный срок | Гарантийный срок слуховых аппаратов составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю |