ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: поставка опор для детей-инвалидов для обеспечения ими в 2019 году детей-инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество 172 штуки.

1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Опоры для профилактики и коррекции патологических поз у детей с ограниченной жизнедеятельностью изготовлены по ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4). Опоры  прошли все требуемые Росздравнадзором испытания. Опоры удобны в пользовании. Опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С. Упаковка опор обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения опор, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка опор соответствует стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей). При использовании изделий по назначению не создается угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт опоры во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта опоры или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении детей-инвалидов опорами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для постепенного выведения ребенка от полулежащего в вертикальное положение. - ножки опоры и подлокотники регулируются по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Опора снабжена столиком. | Опора для сидения должна соответствовать следующим требованиям: – опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов; - ширина сидения не менее 26 см и не более 27 см; - глубина сидения не менее 25 см и не более 26 см; - высота спинки не менее 31 см и не более 46,5 см; - угол между сидением и подножкой должен меняться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Получателю. | 50 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для постепенного выведения ребенка от полулежащего в вертикальное положение. Опора для сидения соответствует следующим требованиям: - ножки опоры и подлокотники регулируются по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Опора снабжена столиком. | Опора для сидения должна соответствовать следующим требованиям: – опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов; - ширина сидения не менее 30 см и не более 32 см; - глубина сидения не менее 28 см и не более 30 см; - высота спинки не менее 35 см и не более 55 см; - угол между сидением и подножкой должен меняться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Получателю. | 30 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для постепенного выведения ребенка от полулежащего в вертикальное положение. Опора для сидения соответствует следующим требованиям: - ножки опоры и подлокотники регулируются по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Опора снабжена столиком. | Опора для сидения должна соответствовать следующим требованиям: – опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов; - ширина сидения не менее 34 см и не более 36 см; - глубина сидения не менее 32 см и не более 34 см; - высота спинки не менее 41 см и не более 61,5 см; - угол между сидением и подножкой должен меняться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Получателю. | 25 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для постепенного выведения ребенка от полулежащего в вертикальное положение. Опора для сидения соответствует следующим требованиям: - ножки опоры и подлокотники регулируются по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Опора снабжена столиком. | Опора для сидения должна соответствовать следующим требованиям: – опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов; - ширина сидения не менее 36 см и не более 40 см; - глубина сидения не менее 28 см и не более 37 см; - высота спинки не менее 41 см и не более 68,5 см; - угол между сидением и подножкой должен меняться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Получателю. | 19 |
| Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания предназначена для коррекции патологических поз у детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Опора для лежания соответствует следующим требованиям: - основа, состоящая из сидения, боковин и спинки. - спинка имеет возможность регулировки от горизонтального положения до вертикального - спинка имеет грудное и тазобедренное регулируемое крепление, с помощью которого ребенок надежно фиксируется - спинка и сидение опоры имеют мягкие съемные матрасы. - имеет мягкие абдукционные подушки-модули разных размеров, которые помогают скорректировать правильную позу ребенка. - опора установлена на 4 колесах с тормозами | Опора для лежания должна соответствовать следующим требованиям: - длина опоры не менее 155 см, ширина опоры не менее 45 см Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Получателю. | 3 |
| Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания предназначена для коррекции патологических поз у детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Опора для лежания соответствует следующим требованиям: - основа, состоящая из сидения, боковин и спинки. - спинка имеет возможность регулировки от горизонтального положения до вертикального - спинка имеет грудное и тазобедренное регулируемое крепление, с помощью которого ребенок надежно фиксируется - спинка и сидение опоры имеют мягкие съемные матрасы. - имеет мягкие абдукционные подушки-модули разных размеров, которые помогают скорректировать правильную позу ребенка. - опора установлена на 4 колесах с тормозами | Опора для лежания должна соответствовать следующим требованиям: - длина опоры не менее 115 см, ширина опоры не менее 38 см Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Получателю. | 2 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния предназначена для детей, не умеющих стоять без опоры. Опора для стояния соответствует следующим требованиям: - фиксирование ребенка в вертикальном положении; - крепление в 4-х местах: стопы, колени, тазобедренный и грудной отделы; - регулируемые крепления для стоп (сандалии), которые поставлены в нужное положение «на ширину плеч»; - регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте; - регулировка тазобедренного крепления по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. | Опора для стояния должна соответствовать следующим требованиям: - высота столика над подножкой меняется не менее чем от 50 и не более чем до 66 см; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Получателю. | 12 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния предназначена для детей, не умеющих стоять без опоры. Опора для стояния соответствует следующим требованиям: - фиксирование ребенка в вертикальном положении; - крепление в 4-х местах: стопы, колени, тазобедренный и грудной отделы; - регулируемые крепления для стоп (сандалии), которые поставлены в нужное положение «на ширину плеч»; - регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте; - регулировка тазобедренного крепления по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. | Опора для стояния должна соответствовать следующим требованиям: - высота столика над подножкой меняется не менее чем от 60 и не более чем до 76 см; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Получателю. | 15 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния предназначена для детей, не умеющих стоять без опоры. Опора для стояния соответствует следующим требованиям: - фиксирование ребенка в вертикальном положении; - крепление в 4-х местах: стопы, колени, тазобедренный и грудной отделы; - регулируемые крепления для стоп (сандалии), которые поставлены в нужное положение «на ширину плеч»; - регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте; - регулировка тазобедренного крепления по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. | Опора для стояния должна соответствовать следующим требованиям: - высота столика над подножкой меняется не менее чем от 74 и не более чем до 94 см; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Получателю. | 10 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния предназначена для детей, не умеющих стоять без опоры. Опора для стояния соответствует следующим требованиям: - фиксирование ребенка в вертикальном положении; - крепление в 4-х местах: стопы, колени, тазобедренный и грудной отделы; - регулируемые крепления для стоп (сандалии), которые могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч»; - регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте; - регулировка тазобедренного крепления по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. | Опора для стояния должна соответствовать следующим требованиям: - высота столика над подножкой меняется не менее чем от 90 и не более чем до 110 см; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Получателю. | 4 |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания помогает отработать правильный стереотип рецепроктного движения, используется для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребенка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Опора для ползания соответствовует следующим требованиям: - высота крепления над полом регулируется в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно двигались и разгибались; - рама опоры на четырех колесиках, одна пара колес имеет тормоза. | Опора для ползания должна соответствовать следующим требованиям: - длина опоры не менее 50 см и не более 51 см; - ширина опоры не менее 50 см и не более 51 см; - угол наклона крепления может изменяться в диапазоне не менее чем от 0 и не более чем до 30 градусов; Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Получателю. | 1 |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания помогает отработать правильный стереотип рецепроктного движения, используется для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребенка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Опора для ползания соответствовует следующим требованиям: - высота крепления над полом регулируется в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно двигались и разгибались; - рама опоры на четырех колесиках, одна пара колес имеет тормоза. | Опора для ползания должна соответствовать следующим требованиям: - длина опоры не менее 52 см и не более 53 см; - ширина опоры не менее 52 см и не более 53 см; - угол наклона крепления может изменяться в диапазоне не менее чем от 0 и не более чем до 30 градусов; Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Получателю. | 1 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта — Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Порядок поставки Товара на территорию г. Перми для проверки на предмет соответствия параметрам Технического задания Государственного контракта — В течение 7-ми (Семи) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта, Поставщик обязан поставить на территорию г. Перми по одному экземпляру Товара по каждой позиции, указанной в Техническом задании Государственного контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Списках Получателей, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Списков, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

Срок действия государственного контракта – 31.10.2019 года.