### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку кресел-стульев с санитарным оснащением

**Идентификационный код закупки 181100102181610010100101000013250323**

Количество - 444 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 666 224,52 руб.

ОКПД 2: 32.50.30.110

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  изделия | Функциональные характеристики | Кол- во  изд.  (шт.) |
| 1 | Кресло–стул с санитарным оснащением с колесами | Рама из металлических тонкостенных труб. Кресло-стул пассивного типа имеет четыре поворотных колеса. Оба задних колеса оборудованы стояночными тормозами. Наличие съемных стояночных подножек.  Для обеспечения посадки/высадки инвалида подлокотники откидываются (либо снимаются). Санитарное сиденье съемное пластмассовое с мягкой подушкой, спинкой, регулируемой по высоте (либо съемной), съемным пластмассовым судном с крышкой. Ширина кресло-стула не более 570 мм, ширина сидения не менее 430 мм и не более 480 мм (поставка разных размеров), масса не более 17 кг, максимальная масса пользователя не менее 120 кг. | 200 |
| 2 | Кресло–стул с санитарным оснащением без колес | Рама из стальных тонкостенных труб, на регулируемых по высоте ножках. Ширина сидения не менее 430 мм и не более 460 мм (поставка разных размеров). Наличие подлокотников. Пластмассовое судно, закрытое крышкой. масса не более 8 кг. Максимальная масса пользователя не менее 110 кг. | 230 |
| 3 | Кресло–стул с санитарным оснащением активного типа | Рама из металлических тонкостенных труб. Складная конструкция. Должен быть оснащен: откидными, фиксируемыми подлокотниками; ручками для сопровождающего лица, съемным пластмассовым судном; съемным пластмассовым санитарным сиденьем с мягкой съемной подушкой, стояночными тормозами. Передние колеса с цельнолитыми шинами, задние с цельнолитыми или пневматическими шинами. Задние колеса должны быть оснащены ободом для ручного привода. Ширина сидения не менее 43 см. и не более 46 см (поставка разных размеров). Глубина сидения не более 48 см. Максимальная масса пользователя не менее 110 кг. Масса не более 22 кг. | 7 |
| 4 | Кресло–стул с санитарным оснащением пассивного типа без колес повышенной грузоподъемности | Кресло – стул для полных людей. Рама из металлических тонкостенных труб, на регулируемых по высоте ножках. Ширина сидения не менее 52 см. Наличие подлокотников. Пластмассовое судно, закрытое крышкой. Масса не более 15 кг. Максимальная масса пользователя не менее 150 кг. | 7 |
|  |  |  | 444 |

Характеристики изделия и требования к товару установлены в целях повышения реабилитационного эффекта для инвалидов.

Требования к товару:

Кресло-стул должен отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Кресло-стул должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Кресло-стул должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования кресло-стулом, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 года № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

На каждом кресле-стуле должна быть маркировка, выполненная по  
ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

В комплект кресла-стула должны входить:

- эксплуатационная документация;

- инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы.

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка кресел-стульев, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Наружные поверхности кресла-стула должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-стул должен иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев с момента передачи его Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресло - стула не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-стула), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

При передаче кресла-стула Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-стуле, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на кресло-стул той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Поставщик должен:

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить - заверенные копии регистрационных удостоверений и, при наличии, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на ТСР.

Осуществлять поставку путем передачи кресла - стула инвалиду или его представителю (далее - Получатели) при представлении им паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н).

При передаче кресла-стула распаковать его, привести кресло-стул в товарный вид, убедиться, что кресло-стул соответствует антропометрическим показателям Получателя.

**Сроки поставки товара**: в течение 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику, но не позднее 45 календарных дней со дня получения разнарядки Отделения.

**Место поставки товара**: Республика Карелия, путем его доставки по адресу места жительства Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи ТСР, по месту нахождения Поставщика (по желанию Получателей).