# Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по обеспечению инвалидов (слуховыми аппаратами) в 2019 году.

| Название | Наименование изделия |  | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слуховые аппараты | Слуховой аппарат цифровой мощный |  | Максимальный ВУЗД 90 - не менее 140 дБ. Максимальное акустическое усиление - не менее 75 дБ. Кол-во каналов цифровой обработки звука - не менее 16 Кол-во программ прослушивания - не менее 4 Диапазон частот не уже 0,1 – 6,4 кГц - оперативный выбор направления прослушивания – наличие - система направленных микрофонов с не менее чем 12-канальной адаптивной направленностью и интегрированным алгоритмом пространственного шумоподавления – наличие - оперативная частотнозависимая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные - наличие - трёхпозиционная автоматическая система смешения программ – наличие - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие - имитация функции ушной раковины – наличие - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления - наличие - многополосная система подавления шума - наличие - подавление шума ветра - наличие - подавление эха – наличие - подавление импульсных звуков – наличие - бинауральная координация – наличие - специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth, аудио и FM) – наличие - автоматическое изменение усиления по результатам ношения СА (РГ-изучение) – наличие - дневник регистрации данных по результатам ношения СА - наличие - In-situ аудиометрия – наличие - аудиовход – наличие - возможность открытого протезирования – наличие - возможность беспроводного программирования – наличие - возможность беспроводного управления – наличие - нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет СА от воздействия факторов внешней среды Должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале - наличие - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков - наличие - значение компрессии в каждом канале - наличие - диапазон регулятора громкости - наличие - режим телефонной катушки - наличие - - звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ-наличие | 30 |
|  | Слуховой аппарат цифровой сверхмощный |  | Максимальный ВУЗД 90 - не менее 142 дБ. Максимальное акустическое усиление - не менее 82 дБ. Кол-во каналов цифровой обработки звука - не менее 16 Кол-во программ прослушивания - не менее 4 Диапазон частот не уже 0,1 – 4,9 кГц - оперативный выбор направления прослушивания – наличие - система направленных микрофонов с не менее чем 12-канальной адаптивной направленностью и интегрированным алгоритмом пространственного шумоподавления – наличие - оперативная частотнозависимая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные - наличие - трёхпозиционная автоматическая система смешения программ – наличие - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие - имитация функции ушной раковины – наличие - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления - наличие - многополосная система подавления шума - наличие - подавление шума ветра – наличие - подавление эха – наличие - подавление импульсных звуков – наличие - бинауральная координация – наличие - специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth, аудио и FM) – наличие - автоматическое изменение усиления по результатам ношения СА (РГ-изучение) – наличие - дневник регистрации данных по результатам ношения СА - наличие - In-situ аудиометрия – наличие - аудиовход – наличие - возможность открытого протезирования – наличие - возможность беспроводного программирования – наличие - возможность беспроводного управления – наличие - нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет СА от воздействия факторов внешней среды Должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале - наличие - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков - наличие - значение компрессии в каждом канале - наличие - диапазон регулятора громкости - наличие - режим телефонной катушки - наличие - звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ - наличие | 30 |
|  | Слуховой аппарат аналоговый сверхмощный |  | Максимальный ВУЗД 90 - не менее 138 дБ. Максимальное акустическое усиление - не менее 76 дБ. Диапазон частот не уже 0,13 – 4,8 кГц Регулятор громкости – наличие Телефонная катушка - наличие Переключение программ- наличие Аудиовход- наличие Регулировки: Тембр низких частот- наличие Глубина регулировки тембра НЧ - не менее 25 дБ Тембр высоких частот – наличие Регулировка ВУЗД- наличие Глубина регулировки ВУЗД - не менее 20 дБ | 5 |
|  | Слуховой аппарат цифровой средней мощности |  | Максимальный ВУЗД 90 - не менее 129 дБ. Максимальное акустическое усиление - не менее 60 дБ. Кол-во каналов цифровой обработки звука - не менее 16 Кол-во программ прослушивания - не менее 4 Диапазон частот не уже 0,1 – 5,5 кГц - оперативный выбор направления прослушивания – наличие - система направленных микрофонов с не менее чем 12-канальной адаптивной направленностью и интегрированным алгоритмом пространственного шумоподавления – наличие - оперативная частотнозависимая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные - наличие - трёхпозиционная автоматическая система смешения программ – наличие - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие - имитация функции ушной раковины – наличие - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления - наличие - многополосная система подавления шума - наличие - подавление шума ветра – наличие - подавление эха – наличие - подавление импульсных звуков – наличие - бинауральная координация – наличие - специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth, аудио и FM) – наличие – наличие - автоматическое изменение усиления по результатам ношения СА (РГ-изучение) – наличие - дневник регистрации данных по результатам ношения СА - наличие - In-situ аудиометрия – наличие - аудиовход – наличие - возможность открытого протезирования – наличие - возможность беспроводного программирования – наличие - возможность беспроводного управления – наличие - нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет СА от воздействия факторов внешней среды Должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале - наличие - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков - наличие - значение компрессии в каждом канале - наличие - диапазон регулятора громкости - наличие - режим телефонной катушки - наличие - - звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ - наличие | 30 |
|  | Слуховой аппарат аналоговый средней мощности | Максимальный ВУЗД – не менее 125 дБ. Максимальное акустическое усиление – не менее 54 дБ. Диапазон частот не уже 0,2 – 4,8 кГц. Регулировка ТНЧ – наличие. Регулировка АРУ – наличие. Наличие регулятора громкости. |  | 1 |

Общие требования к слуховым аппаратам

Слуховые аппараты - электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

В комплект каждого слухового аппарата входит 1 батарейка и 2 стандартных внутриушных вкладыша.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с "ГОСТ Р 51024-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний", ГОСТ Р МЭК 60711-2001 «Имитатор закрытого уха. Технические требования и методы испытаний».

Требования к качеству и безопасности товара

При поставке товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, является условием, в случае, если на поставляемый Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания получателем (инвалидом) акта сдачи-приемки товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок службы слуховых аппаратов устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 N 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

При передаче Товара получателю (инвалиду) обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации.

При передаче получателям (инвалидам), Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) изделия, выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

В случае обнаружения в ходе приема-передачи Товара ненадлежащего качества (неисправного, или имеющего дефекты, либо некомплектного Товара), такой Товар подлежит замене Поставщиком в течение 14 дней, начиная с даты обнаружения, на аналогичный Товар надлежащего качества либо доукомплектованию согласно комплектации технического средства реабилитации и условий государственного контракта.

Требования к упаковке, отгрузке товара

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Упаковка Товара, предназначенного для отправки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, должна соответствовать требованиям - по ГОСТ Р 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308-88 «Шпагаты. Технические условия» или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18251-87 «Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия». Условия хранения и транспортировка слуховых аппаратов, в том числе с ушными стандартными вкладышами осуществляется в упаковке изготовителя и проводится по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)» раздел 10.  Транспортирование производится крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида.

Требования к безопасности

Материалы, из которых изготавливаются слуховые аппараты, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» поставщик должен указать срок службы слуховых аппаратов.

Требования к результатам поставки

Поставка технических средств реабилитации должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При поставке технических средств реабилитации и его комплектующих компонентов поставщиком не должны нарушаться права третьих лиц. За заказчиком сохраняется право проверять ход и сроки поставок, осуществляемых поставщиком, соответствие поставляемого товара техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.

При поставке слуховых аппаратов необходимо производить настройку аппаратов под индивидуальные особенности инвалида.

Требования к оказанию услуг

Передача слуховых аппаратов, их настройка, ввод в эксплуатацию и установка должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Настройка слуховых аппаратов осуществляется по индивидуальным особенностям получателя.

Настройка слуховых аппаратов может осуществляться силами Исполнителя при наличии лицензии на соответствующий вид деятельности, либо с привлечением на субподряд лицензируемой организации.

При оказании услуг не должны нарушаться права третьих лиц. За заказчиком сохраняется право проверять ход, срок оказания услуг и  их соответствие техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.

Место, условия и сроки оказания услуг

Место передачи слуховых аппаратов: Сахалинская область, непосредственно инвалидам (получателям) в соответствии с реестром, предоставляемым заказчиком.

Место настройки слуховых аппаратов: по месту нахождения получателей в соответствии с реестром получателей, либо по месту выезда специалиста по настройке и вводу в эксплуатацию слуховых аппаратов в г. Южно-Сахалинск. При этом оповещение получателей и их явка по месту настройки, обеспечивается исполнителем на основании контактной информации, предоставленной заказчиком.

Реестры получателей предоставляются поставщику в срок, с учетом времени, необходимого для надлежащего исполнения последним своих обязательств, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока поставки. Изменения к реестру получателей заказчиком предоставляются в течение срока поставки, так как отношения между заказчиком и инвалидом (получателем) носят заявительный характер, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней до окончания срока поставки.

Срок поставки – с момента  заключения государственного контракта по 20.06.2019 г.

Форма, сроки и порядок оплаты поставки

Расчет между сторонами осуществляется путем безналичной оплаты в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком оформленных надлежащим образом Актов сдачи-приемки, подписанных Получателями, Реестра выдачи изделий Получателям, счета, счета-фактуры (если предусмотрено) и отрывных талонов к Направлениям. После исполнения обязательств, сторонами подписывается итоговый акт выверки расчетов по настоящему контракту.

Аванс не предусмотрен.

Источник финансирования – средства федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных исполнительному органу Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством на 2019 год.

В стоимость поставки включены  все расходы Исполнителя по исполнению условий государственного Контракта, в том числе расходы на перевозку до местонахождения получателя, разгрузку, иные затраты для выполнения данного заказа, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.