**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-колясок для инвалидов Республики Крым**

Требования к техническим характеристикам Товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара, (модель страна производитель) | Характеристика Товара | Ед. изм. | Кол-во,шт. |
| Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов).**Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью.Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных металлов или сплавов, крестообразной конструкции.Ширина сиденья должна быть не менее 38 см и не более 55 см, не менее 5 размеров ширины сиденья в указанном диапазоне (по заявке Получателя).Глубина сиденья должна регулироваться.Высота спинки должна быть не менее 41 см и иметь возможность регулировки по высоте.Подлокотники должны быть съемные или откидные (отводящиеся назад).Подножки должны быть съемные или откидные (отводящиеся), регулируемые по высоте. Приводные колеса должны быть быстросъемные (кнопочная фиксация) и иметь пневматические, литые или цельнолитые покрышки.Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см.Кресло-коляска должна иметь возможность регулировки положения приводных колес по горизонтали не менее чем в 4 позициях и по вертикали не менее чем в 4 позициях.Диаметр поворотных колес должен быть не менее 15 см и не более 21 см.Кресло-коляска должна быть оборудована:- антиопрокидывателями (ем), - стояночным тормозом.Грузоподъемность кресла-коляски не менее 125 кг. Вес кресла-коляски не более 18 кг.В комплект поставки должны входить:- Кресло-коляска с ручным приводом;- Руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при необходимости); - Гарантийный талон на сервисное обслуживание. | шт. | 200 |

Коляски должны иметь регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия и (или) декларации соответствия, действующие на территории Российской Федерации.

**Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации:** ГОСТ Р 50444-92 (раздел 3 п.3.1-3.2; раздел 4 п.4.1.-.4.2; раздел 5; раздел 8 п.8.1.1) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»; ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. Общие технические условия; ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. (раздел 4 п.4.1,4.2,4.3,4.4,4.6, п.п.4.8.2, п.4.10,4.11); ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность. (раздел 4 п.4.1; раздел 5 п.п.5.1.1); ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела; [ГОСТ ISO 10993-1-2011](http://internet-law.ru/gosts/gost/54063/) [Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования](http://internet-law.ru/gosts/gost/54063/); [ГОСТ ISO 10993-5-2011](http://internet-law.ru/gosts/gost/52914/) [Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro](http://internet-law.ru/gosts/gost/52914/); [ГОСТ ISO 10993-10-2011](http://internet-law.ru/gosts/gost/52738/) [Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия](http://internet-law.ru/gosts/gost/52738/).; ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий:**

Срок пользования креслом-коляской должен быть не менее минимального срока пользования, установленного приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 13.02.2018 № 85н.

Гарантийный срок с момента передачи получателю должен составлять не менее 24 месяцев.

**Требования к месту поставки и срокам приема и передачи Товара:** Передать Товар по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым в соответствии с реестром Получателей на основании Направления Заказчика, в течение 30 календарных дней с даты осуществления проверки соответствия описанию объекта закупки поставленного Товара.