Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме на право заключения

государственного контракта на поставку кресел-колясок

ОКПД 30.92.20.000

ИКЗ - 191100102181610010100100430033092323

Кол-во – 30 шт.

Начальная максимальная цена контракта – 2 137000,00 руб.

| № п/п | Наименование изделия |  | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Кресло – коляска с ручным приводом комнатная для больных ДЦП, в том числе для детей - инвалидов | Кресло-коляски комнатные - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей- инвалидов в условиях помещений. Характеристики: - складная, облегчённая алюминиевая рама; - сиденье должно иметь возможность размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему; - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине; - сиденье должно регулироваться по углу наклона в диапазоне от -5 до +25 градусов; - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; - на сиденье должны быть боковые фиксаторы тела; - спинка должна иметь не менее 4 –х положений угла наклона от вертикальной оси в диапазоне не менее 10 не более 70 градусов; - спинка должна регулироваться по высоте; - подголовник должен регулироваться по высоте; - передние и задние колёса должны быть литые; - передние и задние колёса должны быть быстросъёмными; - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - регулировка подножки по высоте в диапазоне не менее 21 не более 34 см, - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подножка должна быть оснащена ремнями, фиксирующими стопы, - амортизаторы задних колёс, - ручка для сопровождающего должна быть регулируемая по высоте и углу наклона. Комплектация: - барьер; - подголовник, - клин-абдуктор, - трёхточечный ремень безопасности и поясничный ремень. Размеры коляски: - ширина коляски не более 61 см, - длина коляски не более 120 см, - высота коляски не более 118 см, - регулируемая ширина сиденья в диапазоне от 27 до 37 см. или более широком диапазоне; - регулируемая глубина сиденья в диапазоне от 27 до 31 см. или более широком диапазоне - регулируемая высота спинки в диапазоне от 47 от 55 см. или более широком диапазоне - диаметр передних колес не менее 22 см, - диаметр задних колес не менее 27 см, - вес коляски не более 20 кг, - максимальная нагрузка не менее 30 кг. |  | 5 |
|  | # Кресло – коляска с ручным приводом комнатная для больных ДЦП, в том числе для детей - инвалидов | Кресло-коляски комнатные - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей- инвалидов в условиях помещений. Характеристики: - складная, облегчённая алюминиевая рама; - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине; - на сиденье должны быть мягкие боковые фиксаторы; - спинка должна иметь не менее 4-х положений угла наклона от вертикальной оси в диапазоне не менее 15 не более 60 градусов; - спинка должна регулироваться по высоте; - подголовник должен иметь не менее двух уровней регулировки высоты; - передние и задние колёса должны быть литые; - задние колёса должны быть быстросъёмными; - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - регулировка подножки по высоте в диапазоне не менее 30 не более 42,5 см, - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подножка должна быть оснащена ремнями, фиксирующими стопы, Комплектация: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - трёхточечный ремень безопасности. Размеры коляски: - ширина коляски не более 60 см, - длина коляски не более 115 см, - высота коляски не более 118 см, - регулируемая ширина сиденья в диапазоне от 25 до 40 см. или более широком диапазоне; - регулируемая глубина сиденья в диапазоне от 35 до 40 см. или более широком диапазоне - регулируемая высота спинки в диапазоне от 67 до 74 см. или более широком диапазоне; - диаметр передних колес не менее 18 см, - диаметр задних колес не менее 25 см, - вес коляски не более 18 кг, - максимальная нагрузка не менее 60 кг. |  | 10 |
|  | # Кресло – коляска с ручным приводом прогулочная для больных ДЦП, в том числе для детей - инвалидов | Кресло-коляски прогулочные - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей- инвалидов в условиях улиц. Характеристики: - складная, облегчённая алюминиевая рама; - сиденье должно иметь возможность размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему; - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине; - сиденье должно регулироваться по углу наклона в диапазоне от -5 до +25 градусов; - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; - на сиденье должны быть боковые фиксаторы тела; - спинка должна иметь не менее 4 –х положений угла наклона от вертикальной оси в диапазоне не менее 10 не более 70 градусов; - спинка должна регулироваться по высоте; - подголовник должен регулироваться по высоте; - передние и задние колёса должны быть пневматические; - передние и задние колёса должны быть быстросъёмными; - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - регулировка подножки по высоте в диапазоне не менее 21 не более 34 см, - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подножка должна быть оснащена ремнями, фиксирующими стопы, - амортизаторы задних колёс, - ручка для сопровождающего должна быть регулируемая по высоте и углу наклона. Комплектация: - барьер; - подголовник, - клин-абдуктор, - капюшон защитный, - корзина для вещей, - дождевик, - трёхточечный ремень безопасности и поясничный ремень. Размеры коляски: - максимальная ширина коляски не более 61 см, - максимальная длина коляски не более 120 см, - максимальная высота коляски не более 118 см, - регулируемая ширина сиденья в диапазоне от 27 до 37 см. или более широком диапазоне; - регулируемая глубина сиденья в диапазоне от 27 до 31 см. или более широком диапазоне - регулируемая высота спинки в диапазоне от 47 до 55 см. или более широком диапазоне - диаметр передних колес не менее 22 см, - диаметр задних колес не менее 27 см, - вес коляски не более 20 кг, - максимальная нагрузка не менее 30 кг. |  | 5 |
|  | # Кресло – коляска с ручным приводом прогулочная для больных ДЦП, в том числе для детей - инвалидов | Кресло-коляски прогулочные - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей- инвалидов в условиях улиц. Характеристики: - складная, облегчённая алюминиевая рама; - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине; - на сиденье должны быть мягкие боковые фиксаторы; - спинка должна иметь не менее 4-х положений угла наклона от вертикальной оси в диапазоне не менее 15 не более 60 градусов; - спинка должна регулироваться по высоте; - подголовник должен иметь не менее двух уровней регулировки высоты; - передние и задние колёса должны быть пневматические; - задние колёса должны быть быстросъёмными; - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - регулировка подножки по высоте в диапазоне не менее 30 не более 42,5 см, с шагом не менее 2,5 см, - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подножка должна быть оснащенная ремнями, фиксирующими стопы, Комплектация: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, - корзина для вещей, - дождевик, - трёхточечный ремень безопасности. Размеры коляски: - ширина коляски не более 60 см, - длина коляски не более 115 см, - высота коляски не более 118 см, - регулируемая ширина сиденья в диапазоне от 25 до 40 см. или более широком диапазоне; - регулируемая глубина сиденья в диапазоне от 35 до 40 см. или более широком диапазоне - регулируемая высота спинки в диапазоне от 67 до 74 см. или более широком диапазоне; - диаметр передних колес не менее 18 см, - диаметр задних колес не менее 25 см, - вес коляски не более 18 кг, - максимальная нагрузка не менее 60 кг. |  | 10 |
|  | Итого |  |  | 30 |

Характеристики изделия и требования к товару установлены в целях повышения реабилитационного эффекта и повышения качества поставляемых ТСР для детей- инвалидов разной категории.

Требования к товару:

Кресло-коляска должно отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресло-коляска должно быть оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Кресло-коляска должно быть новым (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Кресло-коляска должно иметь установленный производителем срок службы со дня передачи его Получателю не менее срока пользования кресло - коляской, утвержденного приказом Минтруда России от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

На каждом кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по
ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресло-коляски. Часть 15. Требования к
документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

В комплект кресла-коляски должны входить:

- эксплуатационная документация;

- комплект запасных частей, инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 -78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должно иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев с момента передачи ее Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресло - коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока если кресло – коляска выходит из строя не по вине Получателя, Поставщиком должны быть обеспечены безвозмездная замена изделия на кресло-коляску той же моде

ли, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя к Поставщику не должен превышать 20 рабочих дней.

Поставщик должен:

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Контракта предоставить - заверенные копии регистрационного удостоверения и деклараций о соответствии на ТСР; копии документов, удостоверяющих сроки службы ТСР, установленные изготовителем ТСР;

Осуществлять поставку ТСР по месту жительства Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи ТСР, по месту нахождения Поставщика (по выбору Получателя) в течение 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику или сопоставщику, но не позднее 45 календарных дней со дня получения разнарядки Отделения.

При передаче кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.