Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – кресел - колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП для обеспечения ими в 2019 году инвалидов и детей инвалидов

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Кресло-коляска должна быть предназначена для больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по и против направления движения. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должны входить подголовник и регулируемые по высоте и глубине боковые упоры туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее 6 см. Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 5 см, не менее чем в трех положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Максимальная высота кресло-коляски: не более 110 см. Максимальная ширина кресло-коляски: не более 66 см. Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 23 см и не более 38 см. Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 30 см и не более 38 см. Высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 42 см и не более 57 см. Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не менее 90 º до не более 180º. Вес кресла – коляски должен быть не более 20,0 кг. Грузоподъемность должна быть не менее 75 кг. В комплект поставки должно входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Минимальное значение Минимальное значение Максимальное значение Максимальное значение Диапазон значений Диапазон значений Диапазон значений Точный показатель Максимальное значение Минимальное значение | 20 | 34 819,81 | 696 396,20 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Кресла-коляски должны быть предназначены для больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Колеса должны быть пневматическими. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые покрышки. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по и против направления движения. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должны входить подголовник и регулируемые по высоте и глубине боковые упоры туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее 6 см. Подножка должны быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 5 см не менее чем в трех положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем и дождевиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Максимальная высота кресло-коляски: не более 110 см. Максимальная ширина кресло-коляски: не более 66 см. Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 23 см и не более 38 см. Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 30 см и не более 38 см. Высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 42 см и не более 57 см. Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не менее 90 º до не более 180º. Вес кресла – коляски* должен быть не более 20 кг. Грузоподъемность должна быть не менее 75 кг. В комплект поставки должно входить: - светоотражающие элементы; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Минимальное значение Минимальное значение Максимальное значение Максимальное значение Диапазон значений Диапазон значений Диапазон значений Точный показатель Максимальное значение Минимальное значение | 20 | 38 606,37 | 772 127,40 |

Количество – 40 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 468 523 рубля 60 копеек.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам  кресел-колясок

Назначение

Кресло-коляска: транспортное средство, предназначенное для инвалидов и больных и приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего.

Общие технические требования

Эргономика кресла-коляски обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресло-коляска должно быть исправно в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических  нагрузок.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресло-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Гарантия на кресло-коляску

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85 «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 
20 (двадцать) рабочих дней.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся____________________________________________________________________(указать адрес места нахождения сервисной службы) для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Соответствие стандартам

Кресло-коляска в соответствии с ниже приведенными ГОСТами должно подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Маркировка

На кресле - коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.