Техническое задание

Поставка тростей для инвалидов в 2019 году

| Наименова ние объекта закупки | Наименование показателя | Характеристика показателя | ГОСТ, технический регламент/ обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество закупаемых Изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Рукоятка трости должна быть выполнена так, чтобы обеспечить равномерное давление на кисть руки. | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.1.5. | 150 |
|  | Ширина рукоятки должна быть не менее 25 мм и не более 50 мм | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.5. |  |
|  | Наконечник съёмный, но надежно закрепленный без перекосов на стойке трости | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.11. |  |
|  | Минимальный диаметр части наконечника, соприкасающейся с поверхностью перемещения должен быть 35 мм | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.11. |  |
|  | Максимальная масса пользователя | не менее 100 кг (включительно) | Методические рекомендации по утановлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации) Стр.41¹ |  |
|  | Элементы регулировки трости должны надежно фиксировать подвижные элементы изделия в любой фиксированной позиции | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.6. |  |
|  | Инструкция по применению и/или сборке на русском языке | наличие | ГОСТ 51632-2014, п. 4.9 |  |
| Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |  |  | 3000 |
|  | Рукоятка трости должна быть выполнена так, чтобы обеспечить равномерное давление на кисть руки. | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.1.5. |  |
|  | Ширина рукоятки должна быть не менее 25 мм и не более 50 мм | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.5. |  |
|  | Наконечник съёмный, но надежно закрепленный без перекосов на стойке трости | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.11. |  |
|  | Минимальный диаметр части наконечника, соприкасающейся с поверхностью перемещения должен быть 35 мм | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.11. |  |
|  | Стержень механизма встроенного устройства противоскольжения в рабочем положении не должен выступать из наконечника более 10 мм, в нерабочем – утопать в наконечник более 3 мм. | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.13., предостерегает от скольжения и падения |  |
|  | Острия съёмного устройства противоскольжения не должны выступать за опорную поверхность наконечника более 10 мм. | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.13. |  |
|  | Максимальная масса пользователя | не менее 100 кг (включительно) | Методические рекомендации Стр.41¹ |  |
|  | Элементы регулировки трости должны надежно фиксировать подвижные элементы изделия в любой фиксированной позиции | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.6. |  |
|  | Инструкция по применению и/или сборке на русском языке | наличие | ГОСТ 51632-2014, п. 4.9 |  |
| Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Рукоятка трости должна быть выполнена так, чтобы обеспечить равномерное давление на кисть руки. | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.1.5. | 40 |
|  | Ширина рукоятки изделия | не менее 25 мм не более 50 мм | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.5. |  |
|  | Стойка (нижняя секция изделия, регулируемого по высоте) должна оканчиваться наконечником. Наконечник должен быть съёмным, но надежно закрепленным без перекосов. | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.11. |  |
|  | Минимальный диаметр части наконечника, соприкасающейся с поверхностью перемещения должен быть 35 мм | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.11. |  |
|  | Максимальная масса пользователя | не менее 100 кг (включительно) | Стр.41¹ |  |
|  | Инструкция по применению и/или сборке на русском языке | Наличие | ГОСТ 51632-2014, п. 4.9 |  |
|  | Элементы регулировки трости должны надежно фиксировать подвижные элементы изделия в любой фиксированной позиции | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.6. |  |
|  | Стержень механизма встроенного устройства противоскольжения в рабочем положении не должен выступать из наконечника более 10 мм, в нерабочем – утопать в наконечник более 3 мм. | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.13., предостерегает от скольжения и падения |  |
|  | Острия съёмного устройства противоскольжения не должны выступать за опорную поверхность наконечника более 10 мм. | наличие | ГОСТ Р 57764-2017 п.6.1.2.13. |  |
| Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Назначение – устройство обеспечивающее опору при ходьбе, имеет рукоятку и одну ножку, которая разветвляется на три ножки, каждая из которых заканчивается наконечником. | наличие | ГОСТ Р ИСО 9999-2014 группировка 12 03 16 | 50 |
|  | Наконечники | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п.3, 4.2. |  |
|  | Диаметр наконечника, который соприкасается с поверхностью перемещения не менее 35 мм | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, 4.2. |  |
|  | Устройство регулировки высоты | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п. 4.3. |  |
|  | Механизм регулировки высоты должен иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Телескопические элементы должны иметь свободный ход | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п. 4.3. |  |
|  | Возможность подбора трости для пользователей ростом от 900 мм до 2050мм | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, Таблица А.1 |  |
|  | Ширина рукоятки | от 25 мм до 50 мм | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п. 4.1. |  |
|  | Рукоятка должна быть заменяемой и легко очищаемой | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п. 4.1. |  |
|  | Максимальная масса пользователя | не менее 100 кг (включительно) | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п.3.12. |  |
|  | Гарантийный талон с указанием адресов и режима работы пунктов приема получателей по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, инструкция по эксплуатации Изделия | наличие | ГОСТ 2.601-2013 П.5.2.6. |  |
| Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Назначение – устройство обеспечивающее опору при ходьбе, имеет рукоятку и одну ножку, которая разветвляется на три ножки, каждая из которых заканчивается наконечником. | наличие | ГОСТ Р ИСО 9999-2014 группировка 12 03 16 | 1000 |
|  | Наконечники | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п.3, 4.2. |  |
|  | Диаметр наконечника, который соприкасается с поверхностью перемещения не менее 35 мм | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, 4.2. |  |
|  | Устройство регулировки высоты | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п. 4.3. |  |
|  | Механизм регулировки высоты должен иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Телескопические элементы должны иметь свободный ход | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п. 4.3. |  |
|  | Возможность подбора трости для пользователей ростом от 900 мм до 2050мм | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, Таблица А.1 |  |
|  | Ширина рукоятки | от 25 мм до 50 мм | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п. 4.1. |  |
|  | Рукоятка должна быть заменяемой и легко очищаемой | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п. 4.1. |  |
|  | Устройство противоскольжения | наличие | Классификатор № 86 от 13.02.2018, 6-01-10 |  |
|  | Максимальная масса пользователя | не менее 100 кг (включительно) | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п.3.12. |  |
|  | Гарантийный талон с указанием адресов и режима работы пунктов приема получателей по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, инструкция по эксплуатации Изделия | наличие | ГОСТ 2.601-2013 П.5.2.6. |  |
| Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Ширина рукоятки | от 25 мм до 50 мм | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п. 4.1. | 800 |
|  | Рукоятка должна быть заменяемой и легко очищаемой | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п. 4.1. |  |
|  | Устройство регулировки высоты | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п. 4.3. |  |
|  | Механизм регулировки высоты должен иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Телескопические элементы должны иметь свободный ход | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п. 4.3. |  |
|  | Возможность подбора трости для пользователей ростом от 900 мм до 2050мм | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, Таблица А.1 |  |
|  | Наконечники | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п.3, 4.2. |  |
|  | Диаметр наконечника, который соприкасается с поверхностью перемещения не менее 35 мм | наличие | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, 4.2. |  |
|  | Устройство противоскольжения | наличие | Классификатор № 86 от 13.02.2018, 6-01-18 |  |
|  | Максимальная масса пользователя | не менее 100 кг (включительно) | ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017, п.3.12. |  |
|  | Гарантийный талон с указанием адресов и режима работы пунктов приема получателей по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, инструкция по эксплуатации Изделия | наличие | ГОСТ 2.601-2013 П.5.2.6. |  |