. Техническое задание

Поставка кресел-колясок с электроприводом для обеспечения ими в 2019 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 28 штук.

1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Кресло - коляска  c  электроприводом, в том числе для детей-инвалидов, предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Кресло-коляска исправна в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок. Все регулируемые составные части и детали кресла-коляски не требуют регулирования или переустановки, кроме опор стопы, для которых регулирование допускается. Кресло-коляска с электроприводом обеспечивает электрическую безопасность для исключения поражения пользователя. Рама кресла-коляски, кожухи двигателя, коробки передач корпуса батарей и коробки управляющих устройств не соединены с комплектом батарей или какой-либо другой частью электрической системы, за исключением цепи постоянного тока  полным сопротивлением не менее 10 кОм. Все электрические провода закреплены и изолированы так, чтобы они не могли быть зацеплены предметами мебели или любыми другими выступающими предметами или повреждены им и не могли служить помехой любой движущейся части кресла-коляски. Оснащение кресла-коляски гарантирует, что нарушение подачи командного сигнала из-за размыкания цепи или короткого замыкания не приведет к перемещению кресла-коляски, а только к его остановке; не будет препятствовать остановке кресла-коляски, когда устройство управления вводит его в положение остановки. Устройства защиты, которые лишают кресло-коляску подвижности, не приводятся в действие раньше, чем через 15 сек. после того, как кресло-коляска остановлена с помощью командного сигнала. Кресло-коляски с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 7176-21-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р 7176-16-2015.

В комплект кресло-коляски входит: инструмент, насос (при необходимости), запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов). Кресла-коляски соответствует следующим требованиям: - кресло-коляска обеспечивает плавность хода; - изготовлена из прочных конструктивных материалов; - спинка и сиденье изготовлены из непромокаемых материалов; - управляемая джойстиком, с электронными и механическими тормозами; - пульт управления кресла-коляски устанавливается как под правую, так и под левую руку в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя; - в задней части кресла-коляски установлены антиопрокидыватели; - колеса кресла-коляски: задние - пневматические; - регулировка опоры стопы; - спинка регулируемая по высоте; - наличие съемного подголовника. В комплект поставки должны входить: - руководство по эксплуатации (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | - поставка должна включать кресло-коляски не менее четырех типоразмеров при ширине сиденья - не менее 40 см. и не более 50 см. (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); - максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 105 кг; - подножки откидные или съемные; - колеса кресла-коляски: передние - литые или пневматические; - подлокотники откидные или съемные; наличие боковых, защитных щитков; - масса полностью оснащенной для пользователя кресла-коляски с электроприводом должна быть не более 65 кг (с учетом веса аккумулятора); - ширина коляски не более 65 см.; - пробег без подзарядки аккумулятора должен быть не менее 18 км; - максимальная скорость - не менее 6 км/ч. включительно. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 5 (пяти) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества товара - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 28 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 7-ми (Семи) дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Списках Получателей, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Списков, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

Срок действия государственного контракта – 31.10.2019 года.