Техническое задание для проведения открытого конкурса в электронной форме с целью определения поставщика и заключения с ним контракта

на поставку технических средств реабилитации – кресел - колясок с ручным приводом комнатных для обеспечения ими в 2019 году  инвалидов

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества); Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. |  | 500 | 12 198,24 | 6 099 120,00 |
|  | Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см. и не более 20 см. | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см. и не более 62см. | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиции установки положения колеса. | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Высота спинки должна быть не менее 42,5 см. и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см. | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см. и не более 30 см. | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1см до 47 см. +/- 1см . | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Опоры подножек должны иметь угол наклона не менее 10° . | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях; | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см.; | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; | Точный показатель |  |  |  |
|  | Изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях. | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.; | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг. включительно. | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. | Максимальное значение |  |  |  |
|  | Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1см., 40 см +/- 1см., 43см +/- 1см., 45 см +/- 1см., 48 см +/- 1см., 50 см +/- 1см. и поставляться в 6 типоразмерах (в зависимости от потребности). | Диапазон значений |  |  |  |

Количество – 500 шт.

Начальная (максимальная) цена  – 6 099 120 рублей 00 копеек.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам  кресел-колясок

Назначение

Кресло-коляска: транспортное средство, предназначенное для инвалидов, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего.

Общие технические требования

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция  кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресло-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Гарантии на кресла-коляски

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85 «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся____________________________________________________________________(указать адрес места нахождения сервисной службы) для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Маркировка

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-изготовителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дата выпуска (год, месяц);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Соответствие стандартам

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Требования к месту, условиям, срокам поставки

Место поставки Товара  до конкретного получателя определяется Заказчиком с учетом заявок инвалидов, и осуществляется в Белгородскую область после получения  Направления или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и передаваемого Поставщику (его представителю):

- по месту жительства Получателя (инвалида);

- в пункте выдачи, организованном Поставщиком в населенном пункте по месту жительства Получателя;

-  по месту нахождения Поставщика.

Срок поставки - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения  Реестра Получателей или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.