**Техническое задание**

**на поставку инвалидам кресел-колясок с ручным приводом от обода колясок комнатных и прогулочных , кресел-колясок с ручным приводом от обода колеса для взрослых в 2019 году.**

**Объект закупки**

Реабилитационное техническое средство передвижения на колесах, оснащенное креслом-сиденьем для размещения пассажира-инвалида, предназначенное исключительно для перемещения инвалида, приводимое в движение и управляемое лицом, сопровождающим инвалида (согласно ГОСТ Р 52286-2004).

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Срок службы\* кресел-колясок комнатных и прогулочных, установленный изготовителем составляет ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 215н, определяется изготовителем согласно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия).

Классификация кресел-колясок различных модификаций, представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

**Требования к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.**

 Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Кресло-коляска отвечает требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресло-коляска оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Кресло-коляска новое (не бывшее ранее в употреблении), свободное от прав третьих лиц.

Поставщик:

Поставить кресло-коляску, имеющую действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Осуществлять поставку путем передачи кресла-коляски инвалиду или его представителю (далее-Получатели) при представлении им паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н по месту жительства Получателей.

При передаче кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

Кресло-коляска имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования креслом-коляской, утвержденного

\* Срок службы кресел-колясок комнатных и прогулочных, устанавливается изготовителем.

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013г. № 215н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Кресло-коляска имеет гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента передачи ее Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес 12 месяцев.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика. В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не превышает 20 рабочих дней.

**Место, условия, и сроки (периоды) поставки**

Поставка товара осуществляется по выбору получателя: по месту проживания инвалида на территории Республике Ингушетии, либо в пунктах выдачи изделий, организованных Поставщиком на территории Республике Ингушетия, в течение 15 суток с момента получения реестра поставки заказчика или получения направлений Поставщиком от инвалидов.

Срок поставки: до 25 декабря.2019 года.

**Требования к комплектности, упаковке, маркировке, отгрузке кресел-колясок**

 В комплект кресла-коляски входит инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы и эксплуатационная документация.

На каждом кресле-коляске есть табличка или наклейка, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- адрес изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

-знак соответствия;

- номер декларации о соответствии.

Упаковка кресла-коляски обеспечивает его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Необходимо указать наименование изделия медицинского назначения предлагаемого к поставке с указанием шифра (модели) (при наличии), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, указанных в регистрационном удостоверении. | Характеристики товара | Количество (шт) |
|  | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная. Кресло-коляска должна быть предназначена для использования в условиях помещений, должна приводиться в движение мускульной силой пользователя или сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхность сидения должна не пропускать влагу, должна быть устойчива к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны соответствовать требованиям стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски, обладать свойствами самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Рамная конструкция должна быть изготовлена из тонких стальных труб. Для защиты коляски от корозии, каркас коляски должен иметь хромированное покрытие. Тормозная система должна работать по принципу зажатия ведущего колеса. Для облегчения посадки-высадки, а также уменьшения длины коляски подножки должны откидываться, а также легко сниматься. Подножки должны регулироваться по высоте, подставки для стоп должны быть пластиковые, также должны быть предусмотрены матерчатые опоры для икр. В конструкции кресла-коляски должны быть предусмотрены легко снимающиеся ступенчатые подлокотники. Коляска должна быть укомплектована профилактической подушкой. Кресло-коляска должно комплектоваться приводными (задними) колесами с цельнолитыми или пневматическими шинами с размером не менее 600 мм. Колеса должны иметь защиту на спицы. Передние колеса должны быть размером не менее 200 мм с цельнолитыми шинами. Большое заднее колесо должно иметь обод с металлическими спицами и интегрированной с ними втулкой. Конструкция втулки должна включать в себя два радиальных шарикоподшипника с защитными крышками. Поворотный механизм вилки переднего колеса должен комплектоваться двумя опорными подшипниками. Кресло-коляска должно быть оснащено ручками для толкания сопровождающим лицом. Кресло коляска должна быть укомплектована парой антиопрокидователей. Длина кресла-коляски с подножками должна быть не более 109 см, без подножек – не более 80 см. Высота кресла-коляски должна быть не более 92 см. Высота подлокотников должна составлять не более 22 см, глубина сидения не менее 40 см. На спинке коляски должен иметься карман для мелких вещей. Ширина сиденья кресла-коляски должна быть не менее 45 см и не более 48 см. Вес кресла-коляски не более 19 кг. Кресло должно выдерживать вес пользователя –не менее 120 кг. В комплект поставки должно входить: комплект инструментов, руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 80 |
|  | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная. Кресло-коляска должна быть предназначена для использования в условиях помещений и улицы, должна приводиться в движение мускульной силой пользователя или сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхность сидения должна не пропускать влагу, должна быть устойчива к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны соответствовать требованиям стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски, обладать свойствами самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Рамная конструкция должна быть изготовлена из тонких стальных труб. Для защиты коляски от коррозии, каркас коляски должен иметь хромированное покрытие. Тормозная система должна работать по принципу зажатия ведущего колеса. Для облегчения посадки-высадки, а также уменьшения длины коляски подножки должны откидываться, а также легко сниматься. Подножки должны регулироваться по высоте, подставки для стоп должны быть пластиковые, также должны быть предусмотрены матерчатые опоры для икр. В конструкции кресла-коляски должны быть предусмотрены легко снимающиеся ступенчатые подлокотники. Коляска должна быть укомплектована профилактической подушкой. Кресло-коляска должно комплектоваться приводными (задними) колесами с цельнолитыми или пневматическими шинами с размером не менее 600 мм. Колеса должны иметь защиту на спицы. Передние колеса должны быть размером не менее 200 мм с цельнолитыми шинами. Большое заднее колесо должно иметь обод с металлическими спицами и интегрированной с ними втулкой. Конструкция втулки должна включать в себя два радиальных шарикоподшипника с защитными крышками. Поворотный механизм вилки переднего колеса должен комплектоваться двумя опорными подшипниками. Кресло-коляска должно быть оснащено ручками для толкания сопровождающим лицом. Кресло коляска должна быть укомплектована парой антиопрокидователей. Длина кресла-коляски с подножками должна быть не более 109 см, без подножек – не более 80 см. Высота кресла-коляски должна быть не более 92 см. Высота подлокотников составляет должна составлять не более 22 см, глубина сидения не менее 40 см. На спинке коляски должен иметься карман для мелких вещей. Ширина сиденья кресла-коляски должна быть не менее 45 см и не более 48 см. Вес кресла-коляски не более 19 кг. Кресло должно выдерживать вес пользователя – не менее 120 кг. В комплект поставки должен входить: комплект инструментов, руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 125 |
| ИТОГО: |  |

**Сведения о включенных в цену товара расходах**

 В цену контракта включены стоимость товара, а также все расходы, связанные с оснащением необходимыми комплектующими изделиями и другими составляющими, доставкой кресла-коляски до места жительства инвалида, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате при исполнении государственного контракта.