Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара.

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Требования к упаковке

Упаковка поставляемого товара (продукции) должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении.

Поставщик должен:

При передаче кресла-коляски распаковать ее, привести изделие в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передаче изделия Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации товара.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Кресло-коляска должна иметь установленный производителем гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента передачи ее Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок кресла-коляски с ручным приводом не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок покрышек передних и задних колес должен быть не менее 12 месяцев.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем), должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30 дней.

| Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов. Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 47,5см. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые или пневматические покрышки и иметь диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Приводные колеса должны иметь литые полиуретановые или пневматические покрышки, должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см. Подножки должны легко демонтироваться или отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см до 47 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми поддержками корпуса, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться и иметь функцию отведения. Кресло-коляска должна быть укомплектована поясным ремнем для фиксации туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена подголовником, регулируемым по высоте а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен быть изготовлен из мягкого материала анатомической формы. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна быть укомплектована двумя страховочными устройствами от опрокидывания, регулируемыми по высоте с кнопочной фиксацией с функцией отведения вверх для преодоления препятствий. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. В комплект поставки должно входить: - подушка на сиденье; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 5 |
| 2. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для детей-инвалидов) по типу трость | Кресло-коляска для инвалидов должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях помещения. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Кресло-коляска должна быть оснащена: -мягким подголовником, регулируемым по высоте, -фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с 5 точками крепления, -откидными, регулируемыми по длине голени подножками, -стояночными тормозами для задних колес, -ручками для сопровождающего лица, -передними поворотными колесами с фиксатором с цельнолитыми либо пневматическими шинами, -быстросъемными (без применения инструмента) задними колесами с цельнолитыми либо пневматическими шинами, -ремнями-натяжителями, регулирующими жесткость спинки коляски, - упором, облегчающим заезд на препятствие для сопровождающего лица. Поверхность рамной конструкции должна обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Обивка сиденья и спинки должны быть выполнены из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки должна быть съемная. Кресло-коляска должна иметь фиксированный угол наклона сиденья 30 градусов. Глубина сиденья должна быть регулируемой в диапазоне от 26,5 см до 36,5 см. Кресло-коляска должна быть оснащена столик Характеристики кресла-коляски: Ширина сиденья не менее 34 см. Грузоподъемность коляски не менее 45 кг. Вес коляски не более 16 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 10 |
| 3. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для детей-инвалидов) | Кресло-коляска для инвалидов должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях помещений. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть складной, изготовленной из алюминиевого сплава и иметь эмалевое покрытие. Ширина сиденья должна быть регулируемой в диапазоне: 28см –32см 32см –38см Грузоподъемность не менее 60 кг. Кресло-коляска должна быть оснащена: - съемной, откидной ножной опорой; - рычагами стояночного тормоза слева и справа; - колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины; - пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку; - сиденье - съемное, с возможностью регулировки по ширине и глубине, выполнено из высококачественного пластика, иметь возможность переустановки сиденья по и против движения; - спинка сиденья - с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте; - обивка сиденья съемная, из прочной нейлоновой, дышащей, ячеистой ткани - сиденье оснащено мягким, съемным абдуктором. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке кон-троля качества).. | 14 |
| 4. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов. Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 47,5 см. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Поворотные колеса должны иметь пневматические или литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Приводные колеса должны иметь пневматические или литые полиуретановые покрышки, должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см. Подножки должны легко демонтироваться или отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см до 47 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться и иметь функцию отведения. Кресло-коляска должна быть укомплектована, поясным ремнем для фиксации туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен быть изготовлен мягкого материала анатомической формы. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна быть укомплектована двумя страховочными устройствами от опрокидывания, регулируемыми по высоте с кнопочной фиксацией с функцией отведения вверх для преодоления препятствий. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. В комплект поставки должно входить: - подушка на сиденье; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 7 |
| 5. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для детей-инвалидов) по типу трость | Кресло-коляска для инвалидов должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом на дорогах с твердым покрытием. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Кресло-коляска должна быть оснащена: -мягким подголовником, регулируемым по высоте, -фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с 5 точками крепления, -откидными, регулируемыми по длине голени подножками, -стояночными тормозами для задних колес, -ручками для сопровождающего лица, -передними поворотными колесами с фиксатором с цельнолитыми либо пневматическими шинами, -быстросъемными (без применения инструмента) задними колесами с цельнолитыми либо пневматическими шинами , -ремнями-натяжителями, регулирующими жесткость спинки коляски, - упором, облегчающим заезд на препятствие для сопровождающего лица. Поверхность рамной конструкции должна обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Обивка сиденья и спинки должны быть выполнены из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки должна быть съемная. Кресло-коляска должна иметь имеет фиксированный угол наклона сиденья 30 градусов. Глубина сиденья должна быть регулируемой в диапазоне от 26,5 см до 36,5 см. Кресло-коляска должна быть оснащена капюшоном Характеристики кресла-коляски: Ширина сиденья не менее 34 см. Грузоподъемность коляски не менее 45 кг. Вес коляски не более 16 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 14 |
| 6. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для детей-инвалидов) | Кресло-коляска для инвалидов должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом на дорогах с твердым покрытием. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть складной, изготовленной из алюминиевого сплава и иметь эмалевое покрытие. Ширина сиденья должна быть регулируемой в диапазоне: 28см –32см 32см –38см Грузоподъемность не менее 60 кг Кресло-коляска должна быть оснащена: - съемной, откидной ножной опорой; - рычагами стояночного тормоза слева и справа; - колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины; - пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку; - сиденье - съемное, с возможностью регулировки по ширине и глубине, выполнено из высококачественного пластика, иметь возможность переустановки сиденья по и против движения; - спинка сиденья - с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте; - обивка сиденья съемная, из прочной нейлоновой, дышащей, ячеистой ткани - сиденье оснащено мягким, съемным абдуктором. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 14 |
| ИТОГО |  | 64 |

Требования к месту и условиям поставки Товара:

- предоставление инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства (нахождения), по месту нахождения пунктов выдачи) в пределах Тамбовской области;

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- отражение в акте передачи инвалидам технического средства реабилитации реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

- информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.

Дополнительные условия

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии.

Место поставки товара – товар поставляется получателю по месту жительства (нахождения) в пределах Тамбовской области или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Тамбовской области.

Срок поставки товара: в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

Срок поставки получателям: по выбору получателя: по месту жительства (нахождения) - в течение 30 календарных дней с даты получения реестра получателей или выдача товара в пункте выдачи в день обращения получателя с направлением, выданным заказчиком, но не позднее 30.08.2019г.