**Техническое задание**

**1.** **Наименование объекта закупки:** поставка технических средств реабилитации кресел-стульев с санитарным оснащением с целью обеспечения инвалидов.

**2. Описание объекта закупки:**

**- функциональные, технические, качественные характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара, позиция по КТРУ, код по ОКПД2 | Наименование объекта закупки (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Технические характеристики  | Кол-во, ед. измерения-шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кресло-туалет32.50.22.129-0000208401.02.2019ОКПД2 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колёсами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) предназначено для использования инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.Основные технические характеристики:- должен быть стальной каркас или стальная рама с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой;- должно быть съемное судно и стульчак из специального гигиенического пластика, выдерживающий многократную гигиеническую обработку или стульчак с накладной крышкой и ведро - съемные, изготовленные из легко моющегося пластика;- должно быть наличие цельнолитых колес со стопорами на задних колесах.Ширина между поручнями должна быть не менее 47 см и не более 52 см (включительно).Должна быть возможность регулировки высоты сидения от 45 см до 57 см\* или от 43 см до 53 см\*Грузоподъемность не менее 110 кг | 10 |
| 2. | Кресло-туалет32.50.22.129-00002084ОКПД2 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колёс) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначено для использования инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.Основные технические характеристики:- должна быть стальная рама с полимерным покрытием, не подвергаемая коррозии при контакте с водой или рама, изготовленная из стали;- поручни должны быть складными вниз или откидными вниз с мягкими подлокотниками;- должно быть наличие регулировки высоты;- стульчак должен быть с накладной крышкой и съёмным ведром, изготовленные из прочного легко моющегося пластика или должно быть наличие съёмного санитарного ведёрка с крышкой (пластик), съёмного стульчака с крышкой (пластик);Ширина между поручнями должна быть не менее 52 см и не более 57 см, в данный диапазон должны входят несколько типов размеров, в зависимости от индивидуальной потребности инвалида (неизменяемый параметр).Грузоподъёмность не менее 100 кг.Вес кресла – стула без упаковки не более 6,5 кг. | 290 |
| 3. | Кресло-туалет32.50.22.129-00002084ОКПД2 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) повышенной грузоподъемностью представляет собой удобное приспособление, предназначенное для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в домашних условиях, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление.Основные технические характеристики:- изготовлено из алюминия или антикоррозийное исполнение;- съемное туалетное устройство с откидной крышкой или фекальный приемник с крышкой;- резиновые наконечники не оставляют следов на полу;Ширина между поручнями не менее 60 см.Вес кресла-стула без упаковки не более 10,1 кг. Предельная грузоподъёмность не менее 200 кг | 19 |
| 4. | Кресло-туалет32.50.22.129-00002084ОКПД2 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначено для использования инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.Основные технические характеристики:- рама должна быть изготовлена из облегченной стали с порошковым напылением, облегчающим санобработку изделия и предохраняющее раму от механических повреждений или рама должна быть изготовлена из алюминия, с высококачественным порошковым лакокрасочным покрытием;- должно быть съемное сиденье или сиденье – съемная крышка из искусственной кожи;- санитарное ведро должно быть изготовлено из прочного легко моющегося пластика;- должны быть подвижные подлокотники или подлокотники – съемные, откидные;- должны быть съемные подножки;- колеса должны быть литые;Ширина сиденья не менее 44 см и не более 46 см (включительно).Вес кресла-стула не более 13,5 кгГрузоподъемность не менее 100 кг | 4 |
| Итого: | 323 |

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-1-2011  « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование ме6дицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Материалы, применяемые для изготовления кресла-стула с санитарным оснащением, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя) при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-стула должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения», ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования», ГОСТ 9.303-84 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору».

Наружные поверхности кресла-стула с санитарным оснащением должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств, применяемых при дезинфекции.

**- требования к упаковке Товара:**

Упаковка должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ, в комплект с креслом- стулом с санитарным оснащением должна входить инструкция по эксплуатации на русском языке.

**- требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления
гарантий их качества:**

гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев с момента передачи его Получателю, при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателями недостатка в креслах-стульях Поставщиком должна быть обеспечена замена изделий на ту же модель, либо безвозмездное устранение недостатков (гарантийный ремонт).

Гарантийный срок кресел - стульев не распространяется на случаи нарушения Получателями условий и требований к их эксплуатации.

**3. Количество и место доставки товара:**

Количество —323 шт.

Товар поставляется Получателю по месту жительства в пределах Брянской области или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Брянской области.

**4. Cроки поставки товара:**

Срок поставки Товара Получателям не может превышать 15 рабочих дней с даты получения реестра Получателей от Заказчика и (или) направления, но не позднее 30

 июня 2019г.