Техническое задание на поставку инвалидам технических средств реабилитации – слуховых аппаратов.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на поставку инвалидам технических средств реабилитации – слуховых аппаратов для субъектов малого предпринимательства

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

на сумму 10 159 405,00 рублей

- Источник финансирования

Средства федерального бюджета Российской Федерации (КБК 393 10 03 04 2 02 39570 323)

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Кемеровская область.

Передача и настройка изделий Получателям осуществляется врачом-сурдологом в сурдологическом кабинете (центре) в 3 городах Кемеровской области, которые должны быть оборудованы устройствами видеофиксации процесса передачи Изделий Получателям.

Передать Заказчику в письменном виде не позднее следующего дня после заключения Контракта список адресов сурдологических кабинетов (центров), их график работы и контактный телефон.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование изделия | Характеристики изделия | Цена за ед. изделия, руб. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 140 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 75 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,8 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 16 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически выбирать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Подавлять интенсивные кратковременные импульсные звуки; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой слухом низкочастотной области; Дополнительно усиливать низкочастотный диапазон частот; Беспроводным образом синхронно изменять параметры громкости и программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; Автоматически изменять оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Запоминать и обучаться пользовательским предпочтительным программам прослушивания и настройкам громкости; Имитировать естественную функцию работы ушной раковины; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 28 450 | 10 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 142 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 82 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 4,9 кГц - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 16 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в направлении прихода звуковой волны; Автоматически выбирать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой слухом низкочастотной области; Дополнительно усиливать низкочастотный диапазон частот; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Подавлять интенсивные кратковременные импульсные звуки; Беспроводным образом синхронно изменять параметры громкости и программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; Автоматически изменять оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Запоминать и обучаться пользовательским предпочтительным программам прослушивания и настройкам громкости; Имитировать естественную функцию работы ушной раковины; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 28 900 | 10 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 139 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 79 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,8 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; - Индикатор режимов работы слухового аппарата; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии (ChannelFree™ или эквивалент); Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически выбирать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой слухом низкочастотной области; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Беспроводным образом синхронно изменять параметры громкости и программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; Автоматически изменять оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 17 460 | 80 |
| 4 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 139 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 79 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,8 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; - Индикатор режимов работы слухового аппарата; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии (ChannelFree™ или эквивалент); Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически выбирать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой слухом низкочастотной области; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Подавлять интенсивные кратковременные импульсные звуки; Подавлять эффект реверберации; Имитировать естественную функцию работы ушной раковины; Беспроводным образом синхронно изменять параметры громкости и программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; Автоматически изменять оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 50 000 | 4 |
| 5 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 141 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 82 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 –4 ,9 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 8 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически изменять оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Дополнительно усиливать низкочастотный диапазон частот; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Подавлять интенсивные кратковременные импульсные звуки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 14 150 | 250 |
| 6 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 140 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 75 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,5 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически выбирать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Дополнительно усиливать низкочастотный диапазон звука; Подавлять интенсивные кратковременные импульсные звуки; Обнаруживать и дополнительно усиливать речь слабой и средней интенсивности; Автоматически анализировать окружающую акустическую обстановку; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой слухом низкочастотной области; Совместимость с внешними ЧМ-устройствами; Беспроводным способом синхронно изменять усиление и программы прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 25 800 | 10 |
| 7 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 142 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 82 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 4,9 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически выбирать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Дополнительно усиливать низкочастотный диапазон звука; Подавлять интенсивные кратковременные импульсные звуки; Обнаруживать и дополнительно усиливать речь слабой и средней интенсивности; Автоматически анализировать окружающую акустическую обстановку; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой слухом низкочастотной области; Совместимость с внешними ЧМ-устройствами; Беспроводным способом синхронно изменять усиление и программы прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 25 900 | 10 |
| 8 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 133 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 71 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,5 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически выбирать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Подавлять интенсивные кратковременные импульсные звуки; Беспроводным образом синхронно изменять параметры громкости и программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; Автоматически изменять оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 18 927 | 35 |
| 9 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 133 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 75 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,5 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 8 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Подавлять интенсивные кратковременные импульсные звуки; Беспроводным образом синхронно изменять параметры громкости и программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; Автоматически изменять оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 15 297 | 60 |
| 10 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 133 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 70 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,5 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии(ChannelFree™ или эквивалент); Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Фиксированная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Автоматически изменять оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 15 962 | 70 |
| 11 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 130 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 71 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,2 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 7 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум с низким уровнем интенсивности; Автоматически изменять оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 12 000 | 55 |
| 12 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 127 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 68 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,5 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии (ChannelFree™ или эквивалент); Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Подавлять шум низкого уровня; Беспроводным образом синхронно изменять параметры громкости и программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; Автоматически изменять оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 17 027 | 10 |
| 13 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 133 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 75 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,5 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 12 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически выбирать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Подавлять интенсивные кратковременные импульсные звуки; Беспроводным образом синхронно изменять параметры громкости и программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; Автоматически изменять оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Запоминать и обучаться пользовательским предпочтительным программам прослушивания и настройкам громкости; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 19 163 | 10 |
| 14 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 123 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 61 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,8 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 7 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум с низким уровнем интенсивности; Автоматически изменять оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 13 000 | 16 |
| 15 | Слуховой аппарат карманный супермощный | Слуховой аппарат карманный супермощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 145 дБ Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 75 дБ Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 3,5 кГц - Регулятор усиления; - Регулятор выходного УЗД; - Регулятор тембра высоких частот; - Регулятор тембра низких частот; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 2 Фиксированную чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Звуковую и световую индикацию о разряде элемента питания и переключении программ; | 7 100 | 1 |

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Обеспечить поступление Изделий в Кемеровскую область в полном объеме, указанном в Техническом задании – в течение 15 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта. Датой поставки Изделий в Кемеровскую область в рамках исполнения настоящего Контракта является дата подписания Сторонами Акта осмотра изделий, подтверждающего поставку Изделий, соответствующих требованиям настоящего Контракта.

Поставка Изделий Получателям осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня направления Заказчиком в адрес Поставщика Реестра Получателей. Поставка, осуществляемая на основании Реестров Получателей, направленных Заказчиком Поставщику в декабре текущего года, осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня направления Заказчиком в адрес Поставщика Реестра Получателей, но в срок не позднее 30 ноября 2019 года.

Передать Заказчику в письменном виде не позднее следующего дня после заключения Контракта список адресов пунктов выдачи Изделий (сурдологических кабинетов (центров), их график работы и контактный телефон.

Передача и настройка Изделий Получателям осуществляется врачом-сурдологом в сурдологическом кабинете (центре) не менее чем в трех городах Кемеровской области.

Обеспечить исключение длительного ожидания Получателей в сурдологических кабинетах (центрах).

Осуществлять настройку Изделий в течение гарантийного срока до 3-х раз.

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями.

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (22 06 15 Слуховые аппараты заушные).

Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

-	ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

-	ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

-	ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»;

-	ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

-	ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

-	ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

-	ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

-	ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

-   Технические характеристики к слуховым аппаратам, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в номинальных значениях, без учета полей допуска и в соответствии с стандартом ГОСТ Р МЭК 60118-7:2013 (полностью идентичного международному стандарту IEC 60118-7:2005) 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры) и  указаны в технических требованиях каждого ЛОТа (таблицы по ВСЕМ ЛОТам слуховых аппаратов).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312, 10.

Наименование слухового аппарата отечественного производства должно быть нанесено на корпус на русском языке.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Упаковка слуховых аппаратов  предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна соответствовать требованиям – по ГОСТ 15846.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

стандартный вкладыш – 1 шт.

элемент питания – 2 шт.

Гарантийный срок эксплуатации изделия не менее 12 месяцев.

Срок службы не менее 48 месяцев.

Срок службы изделия должен быть не менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, выданных Росздравнадзором, и деклараций о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982.

Осуществлять Поставку при наличии соответствующей медицинской лицензии у Поставщика (представителей Поставщика), осуществляющего (-щих) подбор, настройку слуховых аппаратов, является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

- Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (согласно п.4 ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ)

Участниками аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

- Возможность заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Да

- Размер обеспечения исполнения контракта.

30% (процентов) от начальной (максимальной) цены контракта;

В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Установлены дополнительные требования к участникам закупки:

Ограничения допуска товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Требования к качеству оказываемых услуг (нормы, правила, стандарты)

Наличие регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификатов соответствия.

- ОКПД2 - 26.60.14.120

- Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона должна быть составлена на русском языке, в  соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд».

Первая часть заявки заполняется в соответствии частью 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» и положениями настоящей инструкции.

Для того чтобы снизить вероятность отклонения заявок по формальным признакам, участникам аукциона при заполнении заявки следует избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование и заполнять все документы в соответствии с требованиями настоящей инструкции, которые должны предоставляться  в составе заявки.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «должно», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не уже», то есть должны быть конкретными.

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не уже». Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям или предложить более широкий диапазон верхнего и нижнего показателя, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не уже».

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе «Техническое задание», описание объекта закупки.

Главный специалист отдела социальных программ                                            ______________В.Ю. Есина

Начальник отдела социальных программ                                                          _____________ Л.А. Богданова