**II. Техническое задание**

**Поставка кресел-колясок c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных и комнатных для обеспечения ими в 2019 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 140 штук.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):** Кресло-коляска- техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных. Кресло-коляска соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2015. Кресло-коляска соответствует требованиям статической, ударной и усталостной прочности. На кресло – коляске нет какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кресла-коляски и его составных частей, после падения кресла-коляски в сложенном виде с высоты (1000± 10) мм. Кресло-коляска стоит устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не более 3 мм. Кресло-коляска соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сиденья и спинки прочные, не растягивающиеся. Упаковка кресла-коляски обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресло-коляски во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресло-коляски или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Требования к упаковке и отгрузке товара.**

Маркировка упаковки кресел-колясок включает: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя), адрес производителя, обозначение типа (модели кресла-коляски в зависимости от модификации), дату выпуска (месяц, год), артикул модификации кресла-коляски, серийный номер данного кресла-коляски.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)** | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), управляемая сопровождающим лицом,соответствует следующим требованиям:  - рама складная;  Основное оснащение:  - регулировка угла наклона спинки и сидения;  - подголовник, регулируемый по высоте, с боковыми фиксаторами головы;  - регулируемый абдуктор;  - регулируемые подножки с упорами для голени;  - боковые упоры для головы;  - боковые упоры для тела;  - стояночный тормоз для задних колес;  - наличие съемного капюшона;  - наличие дождевика;  - наличие мешка на ноги;  В комплект кресла-коляски входят:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке.  - инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при наличии). | - поставка должна включать кресло-коляски не менее двух типоразмеров при ширине сиденья - не менее 27 см и не более 35 см; (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя).  - диаметр задних колес – не менее 220 мм и не более 270 мм.  - колеса: задние – литые или пневматические, передние – литые или пневматические.  - фиксирующие ремни трехточечные или пятиточечные для надежной фиксации инвалида;  Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия.  Срок службы Товара должен составлять не менее 4 (Четырех) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Товара Получателю. | 80 |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)** | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), управляемая сопровождающим лицом, соответствует следующим требованиям:  - рама складная;  Основное оснащение:  - регулировка угла наклона спинки и сидения;  - подголовник, регулируемый по высоте, с боковыми фиксаторами головы;  - регулируемый абдуктор;  - регулируемые подножки с упорами для голени;  - боковые упоры для головы;  - боковые упоры для тела;  - стояночный тормоз для задних колес.  В комплект кресла-коляски входят:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке.  - инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при наличии). | - поставка должна включать кресло-коляски не менее двух типоразмеров при ширине сиденья - не менее 27 см и не более 35 см; (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя).  - диаметр задних колес – не менее 220 мм и не более 270 мм.  - колеса: задние – литые или пневматические, передние – литые или пневматические.  - фиксирующие ремни трехточечные или пятиточечные для надежной фиксации инвалида;  Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия.  Срок службы Товара должен составлять не менее 6 (Шести) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Товара Получателю. | 60 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей). В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу кресел-колясок дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 40-ка (Сорока) дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Списках Получателей, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) дней с момента передачи Списков, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

**Срок действия государственного контракта – 31.10.2019 года.**