Поставка слуховых аппаратов с целью обеспечения инвалидов.

1. Наименование товара

Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

2. Требования к безопасности Товара

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.

3. Требования к упаковке Товара

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

4. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи товара получателю.

Срок действия гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром.

Поставщик несет все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием Товара на протяжении всего гарантийного срока.

Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественных технических средств реабилитации на качественные на основании соответствующего акта, претензии инвалида, либо Заказчика.

При передаче инвалиду слухового аппарата должен производиться инструктаж по пользованию слуховым аппаратом.

Замена некачественных технических средств реабилитации на качественные, ремонт слуховых аппаратов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

- 5. Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки слуховых аппаратов.

- Срок поставки товара: в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

- Срок поставки получателям: по выбору получателя: по месту жительства (нахождения) получателя - в течение 30 календарных дней с даты получения реестра получателей при предъявлении Направления, выданного заказчиком, или выдача товара в пункте выдачи в день обращения получателя с направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 20.12.2019г.

6. Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара

Комплектность поставки слухового аппарата: 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания (для цифровых слуховых аппаратов), 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт.

Таблица№ 1

| № п/п | Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 142 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 82 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,1 и не менее 4,9 кГц (указать конкретный диапазон) Количество программ прослушивания не менее 4 (указать конкретное значение). Количество каналов цифровой обработки не менее 6 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: Частотная компрессия Подавление акустической обратной связи без снижения усиления. Шумоподавление. Подавление шума ветра. Подавление резких (импульсных) звуков. Автоматическая программа переключения СА в режим работы с аудиовходом. Автоматическая программа переключения СА в режим работы с телефонным аппаратом. Адаптивная направленность. Регистрация данных о режимах работы слухового аппарата. Режим телефонной катушки или телефонная катушка. Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. | 60 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 139 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 79 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,1 и не менее 5,0 кГц (указать конкретный диапазон). Количество программ прослушивания не менее 3 (указать конкретное значение). Тип обработки цифрового сигнала: бесканальный. Должны быть следующие функции: Адаптивное шумоподавление. Адаптивное подавление обратной акустической связи. Автоматическая настройка параметров работы СА в зависимости от окружающей акустической обстановки. Подавление шума ветра. Регистрация данных о режимах работы СА. Звуковое сопровождение режимов работы. Режим телефонной катушки или катушка индуктивности. Кнопка переключения программ прослушивания. Оперативный регулятор громкости. | 30 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 и не более 136дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 70 и не более 75 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,2 и не менее 5,0 кГц (указать конкретный диапазон). Тип обработки цифрового сигнала: должен быть многоканальный (должно быть не менее 16 каналов цифровой обработки сигнала) или бесканальный. Количество программ прослушивания не менее 3 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: Адаптивная направленность. Адаптивное шумоподавление. Автоматическая программа переключения в режим телефона. Кнопка переключения программ. | 250 |
| 4 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 125 и не более 130 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление должно быть не менее 54 и не более 60 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,1 и не менее 5,5 кГц (указать конкретное значение). Возможные способы обработки цифрового сигнала – бесканальный или многоканальный (не менее 4 каналов цифровой обработки) (указать конкретное значение). Количество программ прослушивания не менее 3-х (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: Адаптивная направленность Адаптивное шумоподавление Автоматическая программа переключения в режим разговора по телефону. Кнопка переключения программ | 6 |
| 5 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 136 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 76 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,2 и не менее 4,5 кГц (указать конкретный диапазон) Должны быть следующие регулировки: Регулировка ТНЧ Регулировка ВУЗД | 6 |
| 6 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 130 дБ и не более 135 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 65 дБ и не более 70 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,1 и не менее 6,0 кГц (указать конкретный диапазон). Должны быть следующие регулировки: Регулировка ТНЧ Регулировка ВУЗД | 4 |
| Итого: | 356 |

Дополнительная информация

Необходимо наличие регистрационного удостоверения, а также действующих сертификатов соответствия либо деклараций о соответствии.