ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку в 2019 году инвалидам (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации – слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.

Количество поставляемых товаров: 235 штук.

Место поставки: территория Владимирской области.

Срок поставки: с момента заключения контракта до 01.12.2019 г.

Срок обеспечения инвалида: не может превышать 30 календарных дней с момента обращения инвалида к поставщику.

Функциональные, технические и качественные характеристики.

Наличие регистрационных удостоверений ФС по надзору в сфере здравоохранения (на изделия медицинского назначения, подлежащие обязательной регистрации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития).

Наличие декларации о соответствии Товара требованиям ГОСТов.

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке».

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3,4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей», ГОСТ Р ИСО 12124-2009 «Акустика. Методы измерения акустических характеристик слуховых аппаратов на ухе человека», ГОСТ Р МЭК 60711-2001 «Имитатор закрытого уха. Технические требования и методы испытаний», а также в соответствии с межгосударственными стандартами ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Срок предоставления гарантий качества поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

Лежачим больным настроенный слуховой аппарат должен быть доставлен по месту жительства.

При заключении контракта поставщик сообщает заказчику наименование и адрес организации, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, врач сурдолог-оториноларинголог которой будет производить подбор и настройку аппарата.

Дополнительные требования к ушным вкладышам индивидуального изготовления:

Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Они должны:

- осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо;

- изготавливаться со слепка слухового прохода;

- быть прочными (не откалываться в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала);

- иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата;

- быть устойчивыми к воздействию влаги и ушной серы;

- быть комфортными в эксплуатации;

- не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата);

- соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям.

Срок службы ушных вкладышей, в том числе индивидуального изготовления, установленный производителем, на каждую модель слухового аппарата должен составлять не менее 1 года

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции в г. Владимир или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона (без дополнительных внутренних номеров). Дополнительно может быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции Владимирской области (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком номер телефона должен работать не менее 6 часов в день (с понедельника по пятницу) и не менее 30 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени, исходя из количества часов работы в день и в неделю).

На момент заключения Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о вышеуказанных номерах телефонов и режиме их работы (с указанием времени обеденного перерыва), а также контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение контракта.

После получения поставщиком списков, получатель в кратчайшие сроки должен быть оповещен о дате и сроках поставки.

| № п/п | Наименование слуховых аппаратов | Описание | Кол-во, шт. | Гарантийный срок использования, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-01-01. Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | Максимальный выходной уровень звукового давления не менее 137 дБ. Максимальное акустическое усиление, не менее 76 дБ. Диапазон частот не уже 0,1- 5,7 кГц. Обязательное наличие: -Переключатель (отключено – микрофон – телефон); -Регулировка усиления; -Регулировка тембра низких частот; -Автоматическая регулировка усиления; -Регулировка ограничения ВУЗД (пикклипирование). Срок службы, установленный изготовителем, не менее 4 лет. | 15 | 12 месяцев |
| 2 | 17-01-02. Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | Максимальный выходной уровень звукового давления, не менее 132 дБ. Максимальное акустическое усиление, не менее 65 дБ. Диапазон частот не уже 0,2- 4,7 кГц. Обязательное наличие: - Переключатель (микрофон – телефон) - наличие. -Регулировка усиления; -Регулировка тембра низких частот; -Регулировка ВУЗД. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 4 лет. | 15 | 12 месяцев |
| 3 | 17-01-03. Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | Максимальный выходной уровень звукового давления, не менее 123 дБ. Максимальное акустическое усиление, не менее 55 дБ. Диапазон частот не уже 0,15 - 6,0кГц. Обязательное наличие: - Переключатель «микрофон – телефон»; -Регулировка усиления; -Регулировка тембра низких частот; Срок службы, установленный изготовителем, не менее 4 лет. | 5 | 12 месяцев |
| 4 | 17-01-05. Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | Максимальный выходной уровень звукового давления, не менее 136 дБ. Максимальное акустическое усиление, не менее 78 дБ. Диапазон частот не уже 0,2- 5,4 кГц. Кол-во каналов цифровой обработки звука, не менее - 4. Количество каналов компрессии не менее - 2. Кол-во программ прослушивания не менее - 2 Обязательное наличие: -Телефонная катушка; -Переключение программ; -Всенаправленный микрофон; -Адаптивное подавление обратной связи; -Шумоподавление; -Изменяемая частота разделения каналов; -Фильтр обратной связи; -Индикатор разряда батареи; -Индикатор переключения программ. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 4 лет. | 45 | 12 месяцев |
| 5 | 17-01-05. Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | Максимальный выходной уровень звукового давления, не менее 141 дБ. Максимальное усиление, не менее 80 дБ. Диапазон частот не уже 0,1 – 3,6 кГц. Кол-во программ прослушивания не менее 3. Кол-во каналов цифровой обработки звука не менее 2. Обязательное наличие: -Телефонная катушка; -Переключение программ; -Подавление обратной связи; -Шумоподавление; -Индикатор разряда батареи; -Регулировка усиления. -Регулировка низких частот. -Регулировка высоких частот. -Автоматическая регулировка усиления по выходу; -Настройка с помощью триммеров. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 4 лет. | 20 | 12 месяцев |
| 6 | 17-01-05. Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | Для детей и взрослых. Максимальный выходной уровень звукового давления не менее 139 дБ. Максимальное акустическое усиление – не менее 79 дБ. Кол-во программ прослушивания не менее 3-х. Способ обработки звукового сигнала: многоканальный (кол-во каналов цифровой обработки звука не менее 17) или бесканальный (ChannelFree™ или эквивалент); Диапазон частот не уже 0,1–5,5 кГц. Обязательное наличие: -Адаптивная направленность микрофонов; -Адаптивное подавление обратной связи; -Адаптивное шумоподавление; -Подавление внезапных, резких звуков; -Подавление шума ветра; -Понижение высокочастотной звуковой волны до воспринимаемой слухом низкочастотной области; -Регистрация данных; -Беспроводная бинауральная передача громкости и переключения программ; -Индукционная катушка; Срок службы, установленный изготовителем, не менее 4 лет. | 4 | 12 месяцев |
| 7 | 17-01-06. Слуховой аппарат цифровой заушный мощный, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | Максимальный выходной уровень звукового давления, не менее 133дБ. Максимальное акустическое усиление, не менее 66 дБ. Диапазон частот не уже 0,2- 5,2 кГц. Кол-во каналов цифровой обработки звука не менее 6. Количество каналов компрессии не менее 4. Кол-во программ прослушивания не менее 2. Обязательное наличие: -Телефонная катушка; -Переключение программ; -Всенаправленный микрофон; Адаптивное подавление обратной связи; -Шумоподавление; -Изменяемая частота разделения каналов; -Фильтр обратной связи; -Индикатор разряда батареи; -Индикатор переключения программ. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 4 лет. | 65 | 12 месяцев |
| 8 | 17-01-06. Слуховой аппарат цифровой заушный мощный, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | Максимальный выходной уровень звукового давления не менее 133 дБ. Максимальное усиление – не менее 66 дБ. Кол-во каналов цифровой обработки звука не менее 2. Кол-во программ прослушивания не менее 2-х. Диапазон частот не уже 0,2 – 4,9 кГц. Обязательное наличие: -Телефонная катушка; -Переключение программ; -Подавление обратной связи; -Шумоподавление; -Индикатор разряда батареи; -Регулировка усиления; -Регулировка низких частот; -Регулировка высоких частот; -Автоматическая регулировка усиления по выходу; -Настройка с помощью триммеров. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 4 лет. | 7 | 12 месяцев |
| 9 | 17-01-06. Слуховой аппарат цифровой заушный мощный, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | Для детей и взрослых. Максимальный выходной уровень звукового давления не менее 130 дБ. Максимальное акустическое усиление – не менее 67 дБ. Кол-во программ прослушивания не менее 3-х. Способ обработки звукового сигнала: многоканальный (кол-во каналов цифровой обработки звука не менее 17) или бесканальный (ChannelFree™ или эквивалент); Диапазон частот не уже 0,1–5,5 кГц. Обязательное наличие: -Адаптивная направленность микрофонов; -Адаптивное подавление обратной связи; -Адаптивное шумоподавление; -Подавление шума ветра; -Подавление шумов низкого уровня; -Регистрация данных; -Беспроводная бинауральная передача громкости и переключения программ; Срок службы, установленный изготовителем, не менее 4 лет. | 4 | 12 месяцев |
| 10 | 17-01-07. Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | Максимальный выходной уровень звукового давления, не менее 123 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 59 дБ. Диапазон частот не уже 0,2-5,6 кГц. Кол-во каналов цифровой обработки звука не менее 4. Количество каналов компрессии не менее 4. Кол-во программ прослушивания не менее 2. Обязательное наличие: -Телефонная катушка; -Переключение программ; -Всенаправленный микрофон; -Адаптивное подавление обратной связи; -Шумоподавление; -Изменяемая частота разделения каналов; -Фильтр обратной связи; -Индикатор разряда батареи; -Индикатор переключения программ. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 4 лет. | 35 | 12 месяцев |
| 11 | 17-01-07. Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | Максимальный выходной уровень звукового давления, не менее 124дБ. Максимальное усиление, не менее 60 дБ. Диапазон частот не уже 0,2 – 5,6 кГц. Кол-во программ прослушивания не менее 2. Кол-во каналов цифровой обработки звука не менее 2. Обязательное наличие: -Телефонная катушка; -Переключатель (отключено – микрофон – телефон); -Адаптивное подавление обратной связи; -Шумоподавление; -Индикатор разряда батареи; -Регулировка усиления; -Регулировка низких частот; -Регулировка высоких частот; -Автоматическая регулировка усиления по выходу; -Настройка с помощью триммеров. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 4 лет. | 20 | 12 месяцев |
| ИТОГО: |  | 235 |  |