Требования к качеству,  безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Кресло-коляска должно быть новой (не бывшей ранее в  употреблении), свободной от прав третьих лиц.

Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя и полулежа.

Кресла-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти кресла-коляски предназначены.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких  материалов, иметь защитно-декоративное покрытие.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Методы очистки, дезинфекции и соответствующие чистящие и дезинфицирующие  материалы, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в эксплуатационной документации изготовителя.

Элементы кресел – колясок  с мягкой обивкой должны быть стойкими к возгоранию.

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов, необходимые выступы должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и (или) повреждения.

Складывающиеся и регулирующие механизмы кресел-колясок должны надежно запираться в любой фиксированной позиции. Конструкция кресел-колясок должна предусматривать устройства для защиты инвалида от опасности прищемления и (или) прижатия деталями или элементами складывающихся и регулирующих механизмов.

В эксплуатационной документации на изделия, при необходимости, должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий (п.4.1. раздела 4 ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование  медицинские. Общие технические условия»).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Поставщик должен при передачи кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

Кресла-коляски должны иметь гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента передачи ее получателю. (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком в настоящей документации. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации заказчика)

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Наличие сертификата или деклараций о соответствии, выданных в установленном законодательством порядке (предоставляется в ходе исполнения Государственного контракта).

Требования к маркировке, комплектации, упаковке.

На каждом кресле-коляске должна быть маркировка:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- дата изготовления (год, месяц);

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Документация, предоставляемая изготовителем кресла-коляски,  должна быть выполнена на русском языке и включать:

- паспорт кресла-коляски и (или)  руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время транспортирования и хранения.

Условия поставки

Поставка осуществляется по месту проживания (нахождения)  Получателя, а также по месту нахождения пунктов выдачи изделий Поставщика, расположенных на территории Оренбургской области.

При этом пункты выдачи должны располагаться на территории г. Оренбурга, а также в следующих населенных пунктах на территории Оренбургской области: г. Бузулук,  г. Орск,   позволяя осуществлять выдачу ТСР с них в удаленные районы и населенные пункты Оренбургской области.

Право выбора места получения технического средства реабилитации определяется самостоятельно Получателем.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи изделий, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи изделий, в месте их нахождения.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть предназначены для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации;

- в пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки.

Поставка товара Получателям осуществляется   в течение 20 дней с момента получения реестра от Заказчика.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Использование показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся Понятия, требования и терминология в данной Документации приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 998н от 9 декабря 2014 г. "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из металла. Рама кресла-коляски должна иметь раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены металлическими ободами и обручами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на 5 см. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны легко демонтироваться или просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне: от 36 см до 47 см и углу наклона не менее 10 градусов. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки ыколяски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья до 15 градусов; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Противопролежневая подушка. Антиопрокидывающее устройство. Грузоподъемность: не менее 125 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: в диапазоне от 38см до 50 см и поставляться в 6 типоразмерах. - вес - не более 25 кг. | 100 |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из металла. Рама кресла-коляски должна иметь раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией. Поворотные колеса должны иметь пневматические покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь пневматические, должны быть снабжены металлическими ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на 5 см. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны легко демонтироваться или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне: от 36 см до 47 см и углу наклона не менее 10 градусов. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья до 15 градусов; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Противопролежневая подушка. Антиопрокидывающее устройство. Вес пользователя: не менее 125 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: в диапазоне от 38 см до 50 см и поставляться в 6 типоразмерах. - вес - не более 25 кг. | 100 |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Конструкция кресла-коляски должна иметь: - возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента; - быстросъемные приводные колеса (с кнопочной фиксацией) с цельнолитыми шинами; - самоориентирующиеся передние колеса с цельнолитыми шинами; - подножки: съемные, откидные, регулируемые по высоте; - подлокотники: съемные или откидные, - регулируемые стояночные тормоза; - регулировка установки оси переднего (поворотного) колеса по вертикали; - возможность изменения положения оси заднего (приводного) колеса по вертикали и горизонтали; - противопролежневая подушка с креплением контактной лентой к сиденью; - антиопрокидывающее устройство; - фиксирующие ремни для туловища; - наличие набора инструментов. Габаритные размеры: - ширина сиденья – 38-50 см.* - вес - не более 25 кг. - Грузоподъёмность не менее 100 кг. - Руководство по эксплуатации на русском языке. | 100 |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Конструкция кресла-коляски должна иметь: - возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента; - быстросъемные приводные колеса (с кнопочной фиксацией) с пневматическими шинами; - самоориентирующиеся передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами; - подножки: съемные, откидные, регулируемые по высоте; - подлокотники: съемные или откидные, - регулируемые стояночные тормоза; - регулировка установки оси переднего (поворотного) колеса по вертикали; - возможность изменения положения оси заднего (приводного) колеса по вертикали и горизонтали; - противопролежневая подушка с креплением контактной лентой к сиденью; - антиопрокидывающее устройство; - фиксирующие ремни для туловища; - наличие набора инструментов. Габаритные размеры: - ширина сиденья – 38-50 см.* - вес - не более 25 кг. - Грузоподъёмность не менее 100 кг. - Руководство по эксплуатации на русском языке. | 50 |

* В случае если у товара, предлагаемого участником, имеется возможность регулировки показателя(ей) в пределах указанного диапазона, либо имеются несколько типоразмеров, попадающих в указанный диапазон, то участник закупки может указать в первой части своей заявки на возможность регулировки с указанием ее диапазона, либо перечислить все имеющиеся типоразмеры в указанном диапазоне; конкретные характеристики товара указываются по заявкам Получателей в направляемых Заказчиком Реестрах Получателей, обеспеченных направлениями на получение ТСР.