| %REG_DATE% № %REG_NUM% |  |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

Выполнение работ по индивидуальному изготовлению протезов нижних конечностей в 2019 году для обеспечения  инвалидов.

| № пп | Наименование | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии | Протез бедра модульный без чехла из полимерного материала (силиконового). Косметическая облицовка – модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Гидравлический многоосный коленный шарнир с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания. С бесступенчато регулируемым встроенным гидравлическим модулем гашения ударных нагрузок и системой EBS (система контролируемого подгибания колена). Стопа с карбоновой пружиной, с высоким уровнем энергосбережения, адаптирующаяся к неровностям поверхности опоры во всех плоскостях для инвалидов с высоким и повышенным уровнем двигательной активности. Крепление протеза вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства титан соответствуют весу инвалида не менее 125 кг | 1 |
| 2 | Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии | Протез бедра модульный без чехла из полимерного материала (силиконового). Косметическая облицовка – модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – перлоновые чулки. Приёмная гильза индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Гильза смягчена вкладным чехлом из вспененного полиэтилена. Коленный шарнир многоосный с гидравлическим управлением фазой переноса фирмы «Otto Bock»' либо эквивалент. Стопа с высокой отдачей энергии и возможностью динамичного перехода из фазы опоры в фазу переноса, обеспечивает надёжную устойчивость при ходьбе по неровной поверхности. Крепление протеза вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства титан соответствуют весу инвалида не менее 100 кг. | 1 |
| 3 | Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии | Протез бедра модульный без чехла из полимерного материала (силиконового). Косметическая облицовка – модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – перлоновые чулки. Приёмная гильза индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Модульный коленный шарнир полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса. Стопа со средней степенью энергосбережения c двойной пружиной носка и пятки из карбона и карбоновой базовой пружиной, функциональной косметической оболочкой стопы со съемной соединительной крышкой обеспечивающая физиологичный перекат и подталкивающий эффект при переходе на носок стопы. Для инвалидов со средним и высоким уровнем двигательной активности. Крепление протеза вакуумное. Дополнительное крепление кожаным поясом. Регулировочно-соединительное устройство сталь соответствует весу инвалида не менее 100 кг. | 1 |
| 4 | Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии | Протеза бедра модульный с чехлом из полимерного материала (силиконового). Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза), материал приемной гильзы индивидуальный: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяется чехол из полимерного материала. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения или замком, отключающийся при переходе на передний отдел стопы. Стопа с многоосевой функцией адаптирующаяся к неровностям поверхности опоры во всех плоскостях. Крепление за счет замкового устройства или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства титан не более 100 кг. | 1 |
| 5 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с замковым чехлом из полимерного материала (силиконового) с тканевым покрытием. Косметическая облицовка – модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – перлоновые гольфы. Приёмная гильза индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Несущий модуль материал титан. Дополнительно вкладной чехол из вспененного полиэтилена. Стопа с карбоновой пружиной, с высоким уровнем энергосбережения, расщепленным носком, обеспечивающим мультиосное движение до 15 градусов и уникальным дизайном, повышающим рекуперацию энергии ещё на 35%. Регулировочно-соединительные устройства материал титан, соответствуют весу инвалида не менее 125 кг. Крепление за счет замкового устройства. | 1 |
| 6 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с замковым чехлом из полимерного материала (силиконового) с тканевым покрытием. Косметическая облицовка – модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – перлоновые гольфы с резиновой тесьмой. Приёмная гильза индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Несущий модуль материал титан. Стопа с карбоновой пружиной, с высоким уровнем энергосбережения, адаптирующаяся к неровностям поверхности опоры во всех плоскостях. Регулировочно-соединительные устройства материал титан, соответствуют весу инвалида не менее 100кг. Крепление за счет замкового устройства. | 1 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефектов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам инвалида и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. 	Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов.

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяется в протезировании:

- приемная гильза;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Протезы нижних конечностей должны отвечать национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний в части раздела 4 «Общие технические требования», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» в части разделов:

1 «Область применения»,

4 «Классификация»,

5 «Общие требования»,

6 «Требования надежности»,

7 «Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести»,

8 «Конструктивные требования»,

9 «Требования к материалам»,

10 «Комплектность»,

11 «Маркировка»,

12 «Упаковка».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Гарантийный срок на протез устанавливается с даты подписания Акта   приема-передачи Изделия Получателем и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 дней.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающее право на бесплатный ремонт Изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание в Акте приема-передачи Изделия Получателем адреса   мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалида техническим средством реабилитации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель должен гарантировать, что Изделие, поставляемое в рамках Контракта, является новым и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Исполнитель гарантирует, что изделие передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Требования к документам, подтверждающим соответствие

установленным требованиям

Наличие действующих деклараций о соответствии на данную продукцию обязательно.

Место выполнения работ.

Работа выполняется по месту нахождения Исполнителя в городе Курске, при необходимости обслуживания инвалида на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка) Исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту жительства Получателя (инвалида) в Курской области. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Курской области) или по желанию Получателя, выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта выдачи (в г. Курске).

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 31 августа 2019 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения реестра от Заказчика.