**Техническое задание.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара, страна происхождения Товара** | **Описание функциональных и технических характеристик Товара** | **Кол-во (шт.)** | **Цена единицы Товара****(руб.)** | **Всего (руб.)** |
| Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП, в том числе для детей инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий**Должны быть следующие арактеристики:**- складная, облегчённая алюминиевая рама (складывается в «трость»),- высококачественная синтетическая обивка,- спинка с возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов,- передние и задние колёса могут быть литые или пневматические,- быстросъёмные задние колёса,- раздельные стояночные тормоза задних колёс,- возможность блокировки передних колёс,- подножка с пятиступенчатой регулировкой высоты с шагом 25 мм; с ремнями, фиксирующими стопы,- регулировка подножки по высоте – 21,5-34 см,- подголовник должен иметь диапазон регулировки уровня высоты в пределах 7 см.- регулировка подножки по углу наклона от 0 до 180 градусов,- ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения, вверх или вниз.**В комплектацию должно входить:**- барьер,- подголовник,- клин-абдуктор,- капор-капюшон защитный, с кармашком для вещей.- корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги,- пятиточечный ремень безопасности.**Размеры коляски:**- максимальная ширина коляски – не менее 59 см,- максимальная длина коляски - не менее 105 см,- максимальная высота коляски – не более 116 см,- размеры коляски в сложенном виде (ДхШхВ) -118х44х41 см,- ширина сиденья – не менее 35 см,- глубина сиденья – не более 30 см,- высота спинки – не менее 54 см,- диаметр передних колес – не более 18 см,- диаметр задних колес – не более 22 см,- вес коляски – не более 15 кг,- максимальная нагрузка – не менее 40 кг. **В комплект поставки должно входить:**- руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. |  | шт |  |

**Требования к качеству Товара.**

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

**Требования к техническим характеристикам.**

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

**Требования к маркировке**

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

**Сроки предоставления гарантии качества**

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в Республике Ингушетия для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.