**Техническое задание**

**на поставку инвалидам слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Технические и функциональные характеристики товара** | **Кол-во****(шт.)** |
| Аппараты слуховые цифровые заушные сверхмощные | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот от 0,1 до 7,1 кГц. Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): от 132 до 138дБ Максимальное акустическое усиление: от 68 дБ и до 75 дБ; Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: - не менее 4 Количество программ прослушивания: - не менее 4 В наличии должны иметься следующие функции и узлы: - Цифровая компрессия полного динамического диапазона с настройкой усиления для разных уровней входного сигнала - Широкополосная система АРУ по выходу с настройкой порога срабатывания - Активные фильтры низких и высоких частот - Шумоподавление - Адаптивное подавление акустической обратной связи - Система снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня - Индукционная катушка - Прямой аудиовход - Запись аудиограмм (воздушная, костная, порогов дискомфорта) в память слухового аппарата - Звуковая индикация переключения программ прослушивания - Звуковая индикация разряда элемента питания - Кнопка переключения программ - Элемент питания | **100** |

Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные (далее - Товар) должны соответствовать требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51407-99 (МЭК 60118-13-97) «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

Транспортировка Товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов.

Срок предоставления гарантии товара не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

 Обязательно указание в гарантийных талонах адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

 Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

**Поставщик обязан:**

- поставлять товар, имеющие действующий сертификат соответствия и/или регистрационное удостоверение;

- вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара осуществляется по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Чеченской Республики;

- организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения центра выдачи;

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения инвалида.

Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок).

Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр и пункты выдачи должен иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен быть поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием

Доставка по адресам места жительства инвалида осуществляется Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.

Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком **в течение 10 (десяти) дней**, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.