ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению в 2019 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, протезами трансфеморальными и протезом при вычленении тазобедренного сустава

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по обеспечению в 2019 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, протезами трансфеморальными и протезом при вычленении тазобедренного сустава. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Требования к безопасности товара. Протезы трансфеморальные и протез при вычленении тазобедренного сустава должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 октября 2014 г. № 1331-ст); ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 550-ст); Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования"; ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10, Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия". Требования к техническим характеристикам: Исполнитель должен изготавливать протезы трансфеморальные и протез при вычленении тазобедренного сустава, удовлетворяющий следующим требованиям: - не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среде, а также использование протеза не должно причинять вред имуществу получателя при его эксплуатации; - материалы, применяемые для изготовления протеза, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации; - протезы трансфеморальные и протез при вычленении тазобедренного сустава не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. |
| Код позиции КТРУ | 32.50.22.190-00005044 |
| Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Протез транфеморальный (наименование по КТРУ), протез бедра для купания, (наименование по приказу № 86н от 13.02.2018г.) Гильза должна быть индивидуального изготовления по индивидуальному слепку с культи. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза должна быть изготовлена из педилена или силиконового лайнера с дистальным соединением. Текстильное покрытие должно отсутствовать. Наружное покрытие должно быть чрезвычайно гладкое и шелковистое. Замок для лайнера влагостойкий, со встроенным механизмом фиксации, который должен обеспечивать легкую разблокировку даже при натяжении. Должен быть без ограничений по весу и интегрироваться в гильзу. Должен поставляться в комплекте со штырем. Гильзовый регулировочно-соединительный узел с гнездом для юстировочной пирамидки, должен быть изготовлен из нержавеющей высококачественной стали, иметь поворотное гнездо для юстировочной пирамидки и скошенное плечо. Модульный коленный шарнир, одноосный, с гидравлическим управлением фазы переноса, раздельная регулировка фаз сгибания и разгибания. В комплекте должен быть фиксатор, для обеспечения более безопасной фазы опоры. На левой и правой стороне корпуса шарнира должны быть расположены отверстия для пропуска воды, обеспечивающие заполнение коленного шарнира водой при нахождении в воде, что должно предотвращать всплытие протеза. Соединение в проксимальной части – юстировочная пирамидка, винтовой регулировочно-соединительный узел с четырьмя юстировочными винтами, должен быть изготовлен из титана. В области гнезда юстировочной пирамидки расположены четыре паза, которые должны обеспечивать заполнение модуля водой при заходе в воду, что предотвращает всплытие протеза. Несущий модуль с четырьмя юстировочными винтами, должен быть изготовлен из титана. Стопа - влагостойкая. Подошва стопы должна иметь решетчатый профиль, естественную форму с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем. В проксимальной части должна иметь защиту от попадания воды, в виде покрытия из герметизирующей смолы. Регулировочно-соединительное устройство стопы должно быть изготовлено из титана. Доступ к фиксирующему болту РСУ на подошве стопы закрыт уплотнительным колпачком. Цвет телесный. |
| Количество | 6 штук |
| Цена за единицу | 396 512 (триста девяносто шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей 55 копеек. |
| Код позиции КТРУ | 50.22.190-00005045 |
| Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Протез при вычленении тазобедренного сустава (наименование по КТРУ), протез при вычленении бедра модульный (наименование по приказу № 86н от 13.02.2018г.), должен быть с полиуретановой облицовкой, покрытие которой чулки перлоновые ортопедические. Гильза, должна быть изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида (без пробных гильз). Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или гильза двухсоставная акриловая с использованием кожаных полуфабрикатов. Возможно применение вкладной гильзы – педилин. Несущий модуль, регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление протеза должно быть при помощи текстильной застежки «контакт», с возможным применением кожаных полуфабрикатов. Модуль тазобедренный должен быть с замком или без замка (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя), коленный модуль – с замком или без замка (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя). Стопа должна быть с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа искусственная полиуретановая. В комплектацию протеза должно входить: протез – 1 шт.; чехлы из полимерного материала на протез – 2 шт. |
| Количество | 1 штука |
| Цена за единицу | 170 597 (сто семьдесят тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 73 копейки. |
| НМЦК | 2 549 673 (два миллиона пятьсот сорок девять тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 03 копейки. |
| Место выполнения работ | Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым филиалом Заказчика выданы Направления на обеспечение протезами нижних конечностей Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории г. Иркутска и Иркутской области (в регионе проживания Получателей). При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с Направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей. Допускается доставка результатов работ по заявлению Получателя почтой по Иркутской области. Помещение, используемое для вышеназванных целей должно иметь беспрепятственный доступ, быть организовано в соответствии со ст.15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». |
| Срок выполнения работ | Сроки выполнения работ в течение 30 (тридцати) дней после обращения Получателя с направлением, выданным филиалом Заказчика, но позднее 06 декабря 2019 года. |
| Гарантийный срок | Гарантийный срок пользования 12 (двенадцать) месяцев. Срок пользования протезом бедра для купания не менее 36 (тридцати шести) месяцев, протезом при вычленении бедра модульным, не менее 24 (двадцати четырех) месяцев от даты обеспечения Получателя. Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока пользования, гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ. |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Качество протезов должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |