Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2019году.

1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

  - Предмет государственного контракта: Поставка технических средств реабилитации инвалидам в 2019 году. Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый).

Количество: 4 изделия. Начальная максимальная цена: 1 640 203 рубля 08 копеек.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) Должен предназначаться для лиц с нарушением функций органов слуха при невозможности восприятия звукового сигнала, в том числе с помощью слухового аппарата с полным программируемым звуковым процессором. Наружные части (звуковой процессор) должны иметь: способ крепления — головной бандаж, регулировка бандажного фиксатора - наличие тип соединения бандажного фиксатора и слухового аппарата – магнитный способ обработки сигналов должно быть — цифровым, способ настройки должно быть — цифровым (компьютерным) количество каналов цифрового анализа и обработки звукового сигнала (в широком диапазоне) - не менее 8, количество программ прослушивания — не менее 4 (с возможностью программирования), Должен иметь в наличии кнопки переключения программ, Должен иметь в наличии диапазон регулятора громкости, частотный диапазон — не менее 0,25-7,00 кГц, максимальный выходной уровень звукового давления на 90 дБ (ВУЗД90) — не более 127дБ, максимальный выходной уровень звукового давления на 60 дБ (ВУЗД60) — не более 117дБ, коэффициент гармонических искажений — не более 3%, уровень собственных шумов — не более 26дБ, задержка при обработке и передаче сигнала — не более 3мс, система динамического подавления обратной связи — наличие, система адаптивного шумоподавления — наличие, защита от резких громких звуков — наличие, многополосная автоматическая адаптивная система направленности — наличие, многополосная автоматическая адаптивная система направленности — наличие, компрессия широкого динамического диапазона — наличие, динамическая стабилизация выходного сигнала — наличие, наличие встроенных направленных микрофонов — не менее 2, стратегии кодирования — наличие, функция измерения прямой костной проводимости — наличие, прямой аудиовход — наличие, FM-совместимость — наличие, световой индикатор статуса работы звукового процессора — наличие, потребляемый ток не более — 1,7 мА, напряжение — не менее 1,1-1,5 В, тип элемента питания — 675, вес с элементом питания — не более 19г. Сервис: гарантийное обслуживание наружной части — не менее 2 лет, сертификат соответствия ГОСТ РФ (декларация соответствия) — наличие, регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России — наличие. В обязательном порядке указать срок пользования изделием. Должны соответствовать: ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей. | 410 050,77 | 4 | 1 640 203,08 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Начальная (максимальная) цена контракта:  1 640 203,08  рубля.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя, до специального пункта выдачи   и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения списка получателей – Республика Саха (Якутия) до Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении,  в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

- в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «31» августа  2019г.  поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), за исключением Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «31» августа 2019г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:  Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, реестра выдачи товаров, Актов приема-передачи Изделий отрывного талона к направлению, счета на оплату, а также Акта поставки товара

9. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:  30% от начальной (максимальной) цены контракта.