**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Наименование объекта закупки: поставка технических средств реабилитации (электронный ручной видеоувеличитель) для обеспечения в 2019 году инвалидов (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристикзакупаемого товара | Количество закупаемого товара (штук) |
| Электронный ручной видеоувеличитель | Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем обеспечивает чтение плоскопечатного текста, просмотр мелких изображений, предметов слабовидящими инвалидами.Обеспечивает высокое качество изображения без видимых помех и искажений.Прибор имеет следующие функции и режимы:-наличие встроенного цветного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали не менее 4,3 дюйма *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*;-диапазон регулировки увеличения изображения в пределах не менее от 7 до 14 крат (регулировка может осуществляться как плавно, так и пошагово) *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный диапазон)*;- не менее 13 контрастных режимов отображения *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*;-режим фиксации изображения на дисплее (стоп кадр);-наличие звукового сигнала при включении и выключении устройства;-режим настройки яркости изображения и громкости звуковых сигналов;-органы управления устройства по тактильным обозначениям должны отличаться друг от друга, а также должны быть исполнены в цветовых вариантах;-устройство должно сохранять снимки во внутренней памяти. В случае невозможности сохранения снимков во внутренней памяти сохранять их на флеш - карту, в этом случае обязательное наличие: слота для флеш - карты, флеш - карты объемом не менее 2 ГБ (Гигабайт) *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*;-режим просмотра изображений, записанных на флеш – карте или устройстве;-питание от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера (зарядного устройства) и от встроенного аккумулятора;-время непрерывной работы от встроенного аккумулятора не менее 2 часов *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*;-наличие светодиодного индикатора заряда батареи и визуальной индикации разряда батареи;-возможность обновления программного обеспечения устройства;- габаритные размеры не более 160\*85\*40 (мм) (миллиметры). *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*;-вес (без сетевого адаптера (зарядного устройства)) не более 300 грамм *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*.В комплект поставки входит:- электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем;-плоскопечатное (крупным шрифтом) или звуковое (на флеш – карте или устройстве) руководства по эксплуатации *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*;-сетевой адаптер (зарядное устройство);-сумка с ремнем или футляр для переноски *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*;-упаковочная коробка.Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 (двух) лет со дня выдачи товара получателю и подписания поставщиком и получателем акта приемки-передачи товара. | 80 |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Поставка товаров осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» пункты 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6.1, 4.7.14, 4.7.15, 4.8.1.6), ГОСТ Р 51075-97 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия», ТР ТС 004/2011. «Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»).

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, по выбору инвалидами (Получателями технических средств реабилитации) способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя (на условиях DDР) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя).

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в местах, максимально приближенных к местам жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки товара:

Этапы поставки товара:

1 этап: Со дня заключения государственного контракта до 15.07.2019г. должно быть поставлено не менее 50 % общего объема товаров

2 этап: до 31.08.2019г. должно быть поставлено 100 % общего объема товаров

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Срок поставки товара до Получателя - согласно графику поставки товара, утвержденному Заказчиком и Поставщиком, в соответствии со списком Получателей технических средств реабилитации (в том числе дополнительными списками).

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.