| Предмет контракта: Поставка в 2019 году кресло-колясок с электроприводом, комнатных и прогулочных для инвалидов, проживающих на территории Челябинской области |  |
| --- | --- |
| № | Номер вида ТСР | Наименование вида Товара | Требования к качеству, функциональным и техническим характеристикам товара | Кол-во (шт.) |
| 1 | 7-04-01 | Кресло-коляска с электроприводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных металлических сплавов. Рама кресла-коляски должна быть складная по вертикальной оси и иметь усиленную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую стабильность конструкции. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски по вертикальной оси без применения инструмента. Сиденье кресла-коляски должно иметь съемную подушку толщиной не менее 5 см, изготовленную из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания и оснащена регулируемыми ремнями натяжения. Коляска должна быть оснащена передними колесами с цельнолитыми или пневматическими шинами диаметром не менее 20 см. Передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в 2-х положениях с шагом не более 2,5 см. Задние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами диаметром не менее 33 см и не более 35 см. Кресло-коляска должна быть оснащена подлокотниками с мягкими накладками. Подлокотники должны быть съемные и откидные. Накладки подлокотников должны быть с кнопочным механизмом регулировки по высоте не менее 5 см не менее пяти положений. Подножки должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с возможностью регулировки по высоте на не менее 10 см. Опоры для стоп должны быть оснащены ремнями упорами. Кресло-коляска должна комплектоваться антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, с возможностью регулировки длины вылета упора на не менее 8 см (не менее чем в 5-ти положениях с шагом не менее 2 см). Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемым по длине ремнем для фиксации тела с пряжкой-защелкой. Управление креслом-коляской должно осуществляться манипулятором типа «джойстик», расположенным на пульте управления. Пульт управления должен иметь возможность установки на подлокотнике как с правой, так и с левой стороны, и регулируется по длине относительно подлокотника. Пульт должен иметь ударопрочную, пылевлагозащищенную конструкцию, светодиодную шкалу состояния заряда аккумуляторов, кнопку включения и выключения питания. Должно быть наличие USB разъема для зарядки мобильных устройств пользователя. Манипулятор должен быть оснащен контроллером с индикацией зарядки аккумуляторов и скорости движения, кнопочной регулировкой скорости движения и звуковым сигналом. Ширина сидения: не менее 43 см и не более 48 см (не менее чем в трех типоразмерах по заявке Заказчика в данном диапазоне). Максимальная высота кресло-коляски: не более 100 см. Максимальная ширина кресло-коляски: не более 70 см. Ширина кресло-коляски в сложенном виде: не более 45 см. Глубина сиденья не менее 43 см. Высота спинки не более 44 см Высота не более 105 см Максимальная скорость не менее 8 км/ч; Запас хода не менее 25 км; Характеристика электропитания: аккумуляторные батареи должны быть 12В/32А/ч – 2 штуки. Энергоблок: мотор-редуктор должен быть – 24В/200 Вт –2 шт.; Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску должна быть не менее 125 кг Масса полностью оснащенной кресла-коляски с электроприводом не более 61кг (с учетом веса аккумуляторов) В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 10 |
| 1 | 7-04-01 | Кресло-коляска с электроприводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения должна приводиться в движение при помощи электропривода или с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения вне помещений для преодоления значительных расстояний по дорогам с твердым покрытием. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных металлических сплавов. Рама должна быть складная по вертикальной оси, усиленной конструкции, для обеспечения безопасности на дорогах с неровным покрытием. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Для плавности хода по дорогам с неровным покрытием коляска должна быть оснащена независимой задней пружинной подвеской, регулируемой жесткости, с газовыми амортизаторами. Сиденье кресла-коляски должно иметь съемную подушку толщиной не менее 5 см, изготовленную из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Спинка кресла-коляски должна быть изготовлена из экологически чистой ткани с мягким основанием, с возможностью изменения угла наклона в вертикальной плоскости на не менее 40 градусов (не менее чем в 5 положениях фиксации). Коляска должна быть оснащена передними колесами с цельнолитыми или пневматическими шинами диаметром не менее 20 см. Передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в 2-х положениях с шагом не более 2,5 см. Задние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами диаметром не менее 33 см и не более 35 см. Кресло-коляска должна быть оснащена подлокотниками с мягкими накладками. Подлокотники кресло – коляски должны быть оснащены ложементом, регулируемым по высоте на не менее 8 см (не мене чем в 4-х положениях). Подлокотники должны быть оснащены боковыми грязезащитными щитками. Подножки должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с возможностью регулировки по высоте не менее 10 см. Опоры для стоп должны быть оснащены ремнями упорами. Кресло-коляска должна комплектоваться антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, с возможностью регулировки длины вылета упора на не менее 8 см (не менее чем в 5-ти положениях с шагом не менее 2 см). Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемым по длине ремнем для фиксации тела с пряжкой-защелкой. Кресло-коляска должна комплектоваться антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, с возможностью регулировки длины вылета упора на не менее 8 см (не менее чем в 5-ти положениях с шагом не менее 2 см). Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемым по длине ремнем для фиксации тела с пряжкой-защелкой. Кресло-коляска должна легко разбираться и свободно размещаться в багажнике автомобиля. Управление креслом-коляской должно осуществляться манипулятором типа «джойстик», расположенным на пульте управления. Пульт управления должен иметь возможность установки на подлокотнике как с правой, так и с левой стороны, и регулируется по длине относительно подлокотника. Пульт должен иметь ударопрочную, пылевлагозащищенную конструкцию, светодиодную шкалу состояния заряда аккумуляторов, кнопку включения и выключения питания. Должно быть наличие USB разъема для зарядки мобильных устройств пользователя. Манипулятор должен быть оснащен контроллером с индикацией зарядки аккумуляторов и скорости движения, кнопочной регулировкой скорости движения и звуковым сигналом. Ширина сидения: 43, 46 см (не менее 2ух типоразмеров). Максимальная высота кресло-коляски: не более 105 см. Максимальная ширина кресло-коляски: не более 70 см. Ширина кресло-коляски в сложенном виде: не более 45 см. Глубина сиденья не менее 41 см и не более 43 см. Высота спинки не менее 44 и не более 48 см Высота не более 110 см Максимальная скорость не менее 8 км/ч; Запас хода не менее 25 км; Характеристика электропитания: аккумуляторные батареи должны быть 12В/20А/ч. Энергоблок: мотор-редуктор должен быть – 24В/250 Вт –2 шт.; Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску должна быть не менее 125 кг Масса полностью оснащенной кресла-коляски с электроприводом не более 55 кг (с учетом веса аккумуляторов). В комплект поставки должно входить: - светоотражающие элементы; - набор инструментов; - запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 60 |

*Приказ Минтруда России от 13.02.2018г. №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. №85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия качества объекта закупки

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) свободным от прав третьих лиц.

Поставщик обеспечивает Получателей гарантийным талоном и информирует их об условиях проведения гарантийного обслуживания Товара, предоставляет гарантию на передаваемый Товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания Товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в кресло-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок гарантии на весь товар – не менее 12 месяцев со дня передачи Товара Получателю и оформления Акта сдачи - приемки Товара Получателем.

Текущее обслуживание Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Если Товар выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Поставщиком, в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик располагает сервисной службой, находящейся на территории Челябинской области для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Требования к безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки  Товара

В национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» выделяют  кресла-коляски с электроприводом  класс 12 23.

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Кресло-коляски должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части кресло-колясок, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Кресло-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресла-коляски должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Элементы мягкой обивки кресло-колясок должны быть устойчивы к возгоранию от тлеющей сигареты. Или горящей спички в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресло-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств и положения тела».

ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 «Кресло-коляски. Часть 14. Электросистемы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний». Если питание кресло-коляски отсутствует, оно должно автоматически остановиться или реагировать как-либо иначе, но безопасным способом.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям, определенным в ГОСТ Р ИСО 7176-9-2014 «Кресло-коляски. Часть 9. Климатические испытания кресел-колясок с электроприводом» в отношении дождливой погоды. Кресла-коляски должны сохранять работоспособность при воздействии дождя, пыли и снега.

Кресло-коляски должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 электромагнитной совместимости устройств зарядки батарей, предназначенных для использования с кресло-колясками и скутерами с электроприводом.

В соответствии с Национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015 «Кресла-коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок» важно, чтобы устройства зарядки батарей, предназначенные для использования с креслами-колясками с электроприводом, были безопасны при нормальном использовании и при непредвиденном неправильном использовании. Существенно, чтобы выходные разъемы, предназначенные для использования конечным пользователем, были безопасными.

Упаковка кресла-коляски должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресло-коляски во время хранения и транспортировки до места назначения.

На каждое кресло-коляску наносят маркировку по ГОСТ 7176-15-2007 «Кресло-коляски. Часть 15. требования к документации информации» содержащую:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

На шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размеров.

Каждое кресло-коляска должна быть снабжена, по крайней мере, одним экземпляром инструкции для пользователя.

Батареи должны быть маркированы ясно и надежно с указанием:

а) наименования и/или торговой марки производителя;

б) исходного типа;

с) номинального напряжения;

d) номинальной емкости С5;

e) даты производства;

f) маркировки полярности рядом с каждой клеммой, как определено в МЭК 60254-2.

Руководство пользователя должно поставляться с каждым устройством зарядки батареи. Оно может быть объединено с руководством пользователя кресла-коляски. Руководство пользователя батареей кресел-колясок должны включать срок службы; информацию о гарантии; инструкцию по установке и техническому обслуживанию; если применимо, информацию, касающуюся работы при низких температурах и любые соответствующие меры предосторожности; меры предосторожности, относительно батареи как источнике взрывоопасного газа; информацию по продаже и сервису.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения и декларации о соответствии.

Транспортирование кресел-колясок осуществляют крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.