**Техническое задание**

**1. Наименование объекта закупки:** поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов).

**2. Описание объекта закупки: функциональные характеристики, качественные и технические требования.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Позиция по КТРУ,****Код по ОКПД2** | **Наименование объекта закупки (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н)** | **Описание объекта закупки** | **Количество товара, объема работы или услуги (шт)** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | КТРУ: 30.92.20.000-00000013Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная.ОКПД 2: 30.92.20.000Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела прогулочная предназначена для детей с заболеванием ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения и улицы с твердым покрытием.Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка, больного ДЦП, в положении сидя и полулежа. Ремни крепления должны обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски.Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации.Рама должна быть изготовлена из высокопрочных конструкционных материалов, коррозийно-стойких или с защитным или защитно-декоративным покрытием.Рама кресло-коляски должна складываться и раскладываться без применения инструмента.Кресло-коляска должна быть оснащена:- сидением с возможностью регулировки по ширине;- спинкой с регулируемым углом наклона;- опорами для ног (подножками), регулируемыми по высоте и по углу наклона голени ног;- съемным абдуктором;- мягким подголовником, регулируемым по высоте;- мягкими боковыми опорами для туловища;- ремнем безопасности, регулируемым по длине;- стояночными тормозами;- ручкой управления креслом-коляской, регулируемой по высоте;-антиспастической ручкой;- съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца.- ширина сидения не менее 240мм и не более 380 мм (в данные параметры должно входить не менее трех типоразмеров, в зависимости от индивидуальных особенностей получателя); Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 50 кг. Вес кресло-коляски должен быть не более 20 кг. | 28 |
| 2 | КТРУ: 30.92.20.000-00000013Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная.ОКПД 2: 30.92.20.000Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела комнатная предназначена для детей с заболеванием ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения.Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка, больного ДЦП, в положении сидя и полулежа. Ремни крепления должны обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски.Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации.Рама должна быть изготовлена из высокопрочных конструкционных материалов, коррозийно-стойких или с защитным или защитно-декоративным покрытием.Рама кресло-коляски должна складываться и раскладываться без применения инструмента.Кресло-коляска должна быть оснащена:- сидением с возможностью регулировки по ширине;- спинкой с регулируемым углом наклона;- опорами для ног (подножками) съемными или откидными;- съемным абдуктором;- мягким подголовником, регулируемым по высоте;- мягкими боковыми опорами для туловища;- ремнем безопасности, регулируемым по длине;- стояночными тормозами;- ручкой управления креслом-коляской, регулируемой по высоте;-антиспастической ручкой.- ширина сидения не менее 240мм и не более 380 мм (в данные параметры должно входить не менее трех типоразмеров, в зависимости от индивидуальных особенностей получателя); Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 50 кг. Вес кресло-коляски должен быть не более 20 кг. | 25 |
|  |  |  | **Итого** | 53 |

Для выполнения функций по обеспечению инвалидов кресло-колясками, Заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемых учреждениями Главного бюро медико-социальной экспертизы.

Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3.4) «Государственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность».

Поставляемый Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий", декларацию о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

Поставляемый товар должен быть новым товаром **(**товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

**- маркировка кресло-коляски должна содержать:**

-наименование производителя(товарный знак предприятия-производителя);

-адрес производителя;

-обозначение модели кресло-коляски;

-дату изготовления;

-серийный номер кресло-коляски.

В комплект поставки должны входить: кресло-коляска, набор инструментов, насос (для пневматических шин), инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия и устранения неисправностей.

**- требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:** гарантийный срок Товара должен быть 24 месяца с момента передачи его Получателю, при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Установленный гарантийный срок эксплуатации Товара не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации Товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на ту же модель либо безвозмездное устранение недостатков (гарантийный ремонт).

**3. Количество и место доставки Товара, являющегося предметом контракта:**

Количество – 53 шт.

Поставка товара осуществляется путем передачи товара Получателям по месту их жительства в пределах г. Брянска и Брянской области или по согласованию с Получателем в пунктах выдачи товаров в пределах г. Брянска и Брянской области.

**4.** **Срок поставки Товара:** поставка товара Получателям должна быть осуществлена Поставщиком в течение 15 рабочих дней (но не позднее 30 сентября 2019 года) от даты предоставления реестра Получателей, которым Заказчиком выдано направление на обеспечение Товаром.