**Описание объекта закупки.**

1. Наименование объекта закупки: поставка в 2019 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Количество – 30 шт.

- кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная 1 – 15 шт.,

- кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная 2 – 15 шт.,

1 - Наименование позиции соответствует наименованию «Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов» согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р».

2 - 1 - Наименование позиции соответствует наименованию «Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов» согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р».

 2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Коляски инвалидные должны соответствовать ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» и Гост Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Количество – 30 шт., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование закупаемого товара | Описание закупаемого товара | Объем закупки (шт.) |
| 1 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов.Кресло-коляска приводится в движение как самостоятельно инвалидом, так и сопровождающими лицами, для этого она оборудована ручками управления, размещенными позади для сопровождающего лица.Металлические части кресла-коляски изготовлены из корозионностойких материалов и имеют защитные покрытия.Кресло-коляска оборудована стояночной системой торможения легко управляемой пользователем (сопровождающим лицом) для обеспечения удержания кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.Поворотные колеса самоориентирующиеся и поворачиваются относительно вертикальной оси кронштейна без заеданий.Кресла-коляски предназначены для использования в помещениях. Для предотвращения проколов и обеспечения максимального срока пользования шины приводных и поворотных колес цельнолитые.Приводные колеса быстросъемные (с кнопочной фиксацией).Конструкция кресла-коляски обеспечивает удобное размещение в ней пользователя:Ширина сиденья – 40±1см, 42±1см , 44±1см , 46±1см , 48±1см, 50±1см. Количество кресел-колясок каждой ширины сиденья уточняется в соответствии с заявкой.- сиденье с регулируемым углом наклона, регулируемое по высоте;- спинка сиденья, регулируемая по высоте, с регулируемым углом наклона, с боковыми фиксаторами туловища;- подлокотники регулируемые по высоте;- подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте, с регулируемым углом наклона;- подголовник регулируемый по высоте и углу наклона;- ремни-упоры для стоп;- антиопрокидыватель;- приставной столик;- предохранительный пояс.В комплект кресла-коляски входит: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 15 |
| 2 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов.Кресло-коляска приводится в движение как самостоятельно инвалидом, так и сопровождающими лицами, для этого она оборудована ручками управления, размещенными позади для сопровождающего лица.Металлические части кресла-коляски изготовлены из корозионностойких материалов и имеют защитные покрытия.Кресло-коляска оборудована стояночной системой торможения легко управляемой пользователем (сопровождающим лицом) для обеспечения удержания кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.Поворотные колеса самоориентирующиеся и поворачиваются относительно вертикальной оси кронштейна без заеданий.Для обеспечения амортизации и улучшения ходовых качеств в условиях улицы шины приводных и поворотных колес пневматические.Приводные колеса быстросъемные (с кнопочной фиксацией).Конструкция кресла-коляски обеспечивает удобное размещение в ней пользователя:Ширина сиденья – 40±1см, 42±1см , 44±1см , 46±1см , 48±1см, 50±1см.Количество кресел-колясок каждой ширины сиденья уточняется в соответствии с заявкой.- сиденье с регулируемым углом наклона, регулируемое по высоте;- спинка сиденья, регулируемая по высоте, с регулируемым углом наклона, с боковыми фиксаторами туловища;- подлокотники регулируемые по высоте;- подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте, с регулируемым углом наклона;- подголовник регулируемый по высоте и углу наклона;- ремни-упоры для стоп;- антиопрокидыватель;- предохранительный пояс.В комплект кресла-коляски входит: инструкция на русском языке, гарантийный талон, насос. | 15 |

 Срок службы поставляемого товара должен быть установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению».

3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.

Кресло инвалидное должно иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи ее Получателю.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Указать адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.