**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услугиКод позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование изделия, Вид ТСР | Описание функциональных и качественных характеристик | Кол-во (шт.) |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 30.92.20.000/30.92.20.000-00000012 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) Вид 7-02-02 | Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов с защитно-декоративным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской.Рама коляски должна быть складная, облегченная. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции- Складывание и раскладывание кресла-коляски должно осуществляться без применения инструмента- Сиденье и спинка должна быть выполнены из экологически чистой, пожаробезопасной ткани.- Ширина сиденья в диапазоне от 24 до 40 см. (включительно).- Глубина сиденья в диапазоне от 30 до 39 см. (включительно).- Регулируемые подножки с ремнями для фиксации стоп, моно или раздельное исполнение- Колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими - Максимальная ширина коляски: не более 72,5 см. (включительно)- Максимальная длина коляски: не более 100 см. (включительно)- Максимальная высота коляски: не более 120 см. (включительно)- Максимально допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 75 кг. включительно- Масса кресла-коляски не более 23 кг. (включительно)- Подголовник с фиксатором для головы, регулируемый по высоте- Регулировка угла наклона спинки сиденья- Стояночные тормоза на задние или передние колеса с возможностью фиксации - Абдуктор с регулировкой глубины расположения- Мягкие боковые фиксаторы для туловища Коляска должна иметь: плечевые фиксирующие ремни, либо ремень безопасности с возможностью фиксации ребенка. - Инструкция по эксплуатации на русском языке.Кресло-коляска должна быть укомплектована: - Дождевиком- Корзиной-Насосом (при необходимости).Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня получения товара инвалидом. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес - не менее 12 месяцев. | 45 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 30.92.20.000/30.92.20.000-00000012 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) Вид 7-02-02 | Облегченная складная рама должна обеспечивать складывание колясок без применения дополнительного инструмента. Задние колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими.Передние колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими.Задние колеса должны иметь стояночный тормоз.Конструкция кресла-коляски имеет:- мягкий подголовник, регулируемый по высоте, с боковыми фиксаторами головы;- шасси с системой амортизации;- фиксацию передних поворотных колес (при наличии);- корзину для вещей;- боковую поддержку;- регулируемые подножки с ремнями для фиксации стоп, моно или раздельное исполнение;- кресло должно быть оснащено 3-х-5-ти точечным ремнем безопасности (или жилетом);- опора спинки кресла должна быть с возможностью регулирования угла наклона;- наличие опоры среднего положения верхней части ног (абдуктор).Максимально допустимая нагрузка на кресло-коляску до 40 кг. Кресло-коляска должна быть укомплектована: - съемным капюшоном для защиты от ветра и осадков;- дождевиком.Габаритная ширина, мм – не более 700.Ширина сидения,мм – не менее 290 и не более 360.**Комплект поставки:**-Кресло-коляска.-Насос (при необходимости).-Инструкция по эксплуатации на русском языке.-инструменты, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока пользования.Масса полностью оснащенного кресла-коляски должна составлять не более 16 кг.Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня получения товара инвалидом. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес - не менее 12 месяцев. | 15 |

Согласно п. 4 Правил, которые установлены постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила), Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога ТРУ с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчики обязаны при планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую позицию каталога, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги;

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Согласно п.п. 5 и 6 Правил заказчики вправе указывать дополнительную информацию, не предусмотренную КТРУ.

В позиции каталога ТРУ по объекту закупки «Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная» (код 30.92.20.000-00000012) отсутствуют характеристики, необходимые Заказчику для поставки товара с целью обеспечения инвалидов. В связи с этим, Заказчиком установлены дополнительные характеристики при описании объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ, которые указаны в табличной части описания объекта закупки.

Согласно действующему законодательству кресло-коляска приобретается с соблюдением положений приказов Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. №2347-р» и от 28 декабря 2017 г. N 888н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации".

**Требования к качеству, техническим,**

**функциональным характеристикам и безопасности Товара**

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005, ГОСТ Р ИСО 7176-2-2005, ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-13-96, ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004, ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, ГОСТ Р ИСО 7176-28-2015, ГОСТ Р ИСО 10542-1-2015, ГОСТ Р ИСО 10865-1-2015, ГОСТ Р ИСО/ТО 13570-1-2010, ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012, ГОСТ Р ИСО 16840-2-2015, ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012.

Не должно быть обнаружено какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кресла-коляски и его составных частей, после падения кресла-коляски в сложенном виде с высоты (1000± 10) мм.

 Кресло-коляска должна стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки).

Возможность поставки кресел – колясок по заявкам заказчика для инвалидов с различными антропометрическими данными.

**Требования к безопасности**

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению Минздравом России. Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Обтяжка не должна пропускать мочу, сохранять устойчивость к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности должна обладать свойством самогашения. В случае,если потенциальный поставщик не может гарантировать соответствие используемых в конструкции изделия материалов указанному стандарту, необходимым условием при выдачи таких изделий пользователям является обязательного включение в инструкцию по использованию (по эксплуатации) и технике безопасности изделия раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании изделиями (курения и пр. воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции)**.**

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должно быть исправно в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Кресло-коляска должно быть оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски. Кресло-коляска должно отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

**Требования к комплектности, упаковке и маркировке**

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы и эксплуатационная документация.

На каждой кресло-коляске должна быть табличка, содержащая:

- наименование и адрес изготовителя кресла - коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла - коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя;

- на шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размера.

Кресло-коляска должно быть новым (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Поставщик должен:

- поставлять кресла-коляски, имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

- осуществлять поставку путём передачи кресла-коляски инвалиду или его представителю (далее-Получатели) при представлении им паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н) по месту жительства Получателей.

- при передаче кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

- кресло-коляска должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования креслом-коляской, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

**Гарантийный срок эксплуатации**

 При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Обязательно указание в гарантийных талонах адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

 В целях обеспечения возможности использования кресла-коляски в течение его срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия.

**Упаковка**

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**Требования к порядку поставки Товара:**

-**Место поставки:** г. Курган и Курганская область по месту жительства Получателя или по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургана и Курганской области (право выбора способа получения Товара предоставляется Получателю).

**-Срок поставки Товара**: не позднее 15.12.2019 года и не позднее 5 рабочих дней со дня получения информации о Получателе, которому Заказчик выдал направление, или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Получателя направления Заказчика.

Поставщик обязан предоставить на приемку Товар в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Контракта.