**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги  Код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование изделия,  Вид ТСР | Описание функциональных и качественных характеристик | Кол-во (шт.) |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 30.92.20.000/  30.92.20.000-00000012 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  Вид 7-02-02 | Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов с защитно-декоративным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской. Рама коляски должна быть складная, облегченная. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции  - Складывание и раскладывание кресла-коляски должно осуществляться без применения инструмента  - Сиденье и спинка должна быть выполнены из экологически чистой, пожаробезопасной ткани.  - Ширина сиденья в диапазоне от 24 до 40 см. (включительно).  - Глубина сиденья в диапазоне от 30 до 39 см. (включительно).  - Регулируемые подножки с ремнями для фиксации стоп, моно или раздельное исполнение  - Колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими  - Максимальная ширина коляски: не более 72,5 см. (включительно)  - Максимальная длина коляски: не более 100 см. (включительно)  - Максимальная высота коляски: не более 120 см. (включительно)  - Максимально допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 75 кг. включительно  - Масса кресла-коляски не более 23 кг. (включительно)  - Подголовник с фиксатором для головы, регулируемый по высоте  - Регулировка угла наклона спинки сиденья  - Стояночные тормоза на задние или передние колеса с возможностью фиксации  - Абдуктор с регулировкой глубины расположения  - Мягкие боковые фиксаторы для туловища  Коляска должна иметь: плечевые фиксирующие ремни, либо ремень безопасности с возможностью фиксации ребенка.  - Инструкция по эксплуатации на русском языке.  Кресло-коляска должна быть укомплектована:  - Дождевиком  - Корзиной  -Насосом (при необходимости).  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня получения товара инвалидом. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес - не менее 12 месяцев. | 45 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 30.92.20.000/  30.92.20.000-00000012 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  Вид 7-02-02 | Облегченная складная рама должна обеспечивать складывание колясок без применения дополнительного инструмента.  Задние колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими.  Передние колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими.  Задние колеса должны иметь стояночный тормоз.  Конструкция кресла-коляски имеет:  - мягкий подголовник, регулируемый по высоте, с боковыми фиксаторами головы;  - шасси с системой амортизации;  - фиксацию передних поворотных колес (при наличии);  - корзину для вещей;  - боковую поддержку;  - регулируемые подножки с ремнями для фиксации стоп, моно или раздельное исполнение;  - кресло должно быть оснащено 3-х-5-ти точечным ремнем безопасности (или жилетом);  - опора спинки кресла должна быть с возможностью регулирования угла наклона;  - наличие опоры среднего положения верхней части ног (абдуктор).  Максимально допустимая нагрузка на кресло-коляску до 40 кг.  Кресло-коляска должна быть укомплектована:  - съемным капюшоном для защиты от ветра и осадков;  - дождевиком.  Габаритная ширина, мм – не более 700.  Ширина сидения,мм – не менее 290 и не более 360.  **Комплект поставки:**  -Кресло-коляска.  -Насос (при необходимости).  -Инструкция по эксплуатации на русском языке.  -инструменты, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока пользования.  Масса полностью оснащенного кресла-коляски должна составлять не более 16 кг.  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня получения товара инвалидом. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес - не менее 12 месяцев. | 15 |

Согласно п. 4 Правил, которые установлены постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила), Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога ТРУ с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчики обязаны при планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую позицию каталога, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги;

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Согласно п.п. 5 и 6 Правил заказчики вправе указывать дополнительную информацию, не предусмотренную КТРУ.

В позиции каталога ТРУ по объекту закупки «Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная» (код 30.92.20.000-00000012) отсутствуют характеристики, необходимые Заказчику для поставки товара с целью обеспечения инвалидов. В связи с этим, Заказчиком установлены дополнительные характеристики при описании объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ, которые указаны в табличной части описания объекта закупки.

Согласно действующему законодательству кресло-коляска приобретается с соблюдением положений приказов Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. №2347-р» и от 28 декабря 2017 г. N 888н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации".

**Требования к качеству, техническим,**

**функциональным характеристикам и безопасности Товара**

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005, ГОСТ Р ИСО 7176-2-2005, ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-13-96, ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004, ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, ГОСТ Р ИСО 7176-28-2015, ГОСТ Р ИСО 10542-1-2015, ГОСТ Р ИСО 10865-1-2015, ГОСТ Р ИСО/ТО 13570-1-2010, ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012, ГОСТ Р ИСО 16840-2-2015, ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012.

Не должно быть обнаружено какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кресла-коляски и его составных частей, после падения кресла-коляски в сложенном виде с высоты (1000± 10) мм.

Кресло-коляска должна стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки).

Возможность поставки кресел – колясок по заявкам заказчика для инвалидов с различными антропометрическими данными.

**Требования к безопасности**

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению Минздравом России. Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Обтяжка не должна пропускать мочу, сохранять устойчивость к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности должна обладать свойством самогашения. В случае,если потенциальный поставщик не может гарантировать соответствие используемых в конструкции изделия материалов указанному стандарту, необходимым условием при выдачи таких изделий пользователям является обязательного включение в инструкцию по использованию (по эксплуатации) и технике безопасности изделия раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании изделиями (курения и пр. воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции)**.**

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должно быть исправно в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Кресло-коляска должно быть оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски. Кресло-коляска должно отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

**Требования к комплектности, упаковке и маркировке**

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы и эксплуатационная документация.

На каждой кресло-коляске должна быть табличка, содержащая:

- наименование и адрес изготовителя кресла - коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла - коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя;

- на шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размера.

Кресло-коляска должно быть новым (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Поставщик должен:

- поставлять кресла-коляски, имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

- осуществлять поставку путём передачи кресла-коляски инвалиду или его представителю (далее-Получатели) при представлении им паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н) по месту жительства Получателей.

- при передаче кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

- кресло-коляска должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования креслом-коляской, утвержденного приказом [Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"](garantF1://70346408.0).

**Гарантийный срок эксплуатации**

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Обязательно указание в гарантийных талонах адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

В целях обеспечения возможности использования кресла-коляски в течение его срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия.

**Упаковка**

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**Требования к порядку поставки Товара:**

-**Место поставки:** г. Курган и Курганская область по месту жительства Получателя или по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургана и Курганской области (право выбора способа получения Товара предоставляется Получателю).

**-Срок поставки Товара**: не позднее 15.12.2019 года и не позднее 5 рабочих дней со дня получения информации о Получателе, которому Заказчик выдал направление, или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Получателя направления Заказчика.

Поставщик обязан предоставить на приемку Товар в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Контракта.