Техническое задание

Поставка слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, для инвалидов в 2019 году.

| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 140 не более 143 дБ. Максимальное усиление – не менее 80 не более 83 дБ Диапазон частот: нижний предел не более 100 Гц Верхний предел не менее 4900 Гц Количество каналов цифровой обработки звука не менее 8 Количество программ прослушивания не менее 4 Должно быть: - дополнительное усиление низких частот; - защита от внешних воздействий; - функция шумоподавления. Комплект поставки: - слуховой аппарат - комплект элементов питания - ушной вкладыш индивидуального изготовления - футляр - паспорт, содержащий описание изделия, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия, -гарантийный талон. Срок службы слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет. Срок службы вкладыша ушного индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен составлять не менее 1 года. | 70 |
| 2. | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 139 не более 143 дБ. Максимальное усиление – не менее 80 не более 83 дБ Диапазон частот: нижний предел не более 100 Гц Верхний предел не менее 4800 Гц Количество каналов цифровой обработки звука не менее 8 Количество программ прослушивания не менее 3 Должно быть: - система направленных микрофонов; - система подавления обратной связи; - система шумоподавления; - частотная компрессия; - регистрация данных о режимах работы аппарата; - автоматическое переключение на программу телефон; - аудиовыход; - защита от внешних воздействий. Комплект поставки: - слуховой аппарат - комплект элементов питания - ушной вкладыш индивидуального изготовления - футляр - паспорт, содержащий описание изделия, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия, -гарантийный талон. Срок службы слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет. Срок службы вкладыша ушного индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен составлять не менее 1 года. | 38 |
| 3. | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 130 не более 136 дБ. Максимальное акустическое усиление – не менее 67 не более 73 дБ Диапазон частот: нижний предел не более 140 Гц Верхний предел не менее 5500 Гц Количество каналов цифровой обработки звука не менее 7 Количество программ прослушивания не менее 3. Должно быть: - адаптивная система шумоподавления. Комплект поставки: - слуховой аппарат - комплект элементов питания - ушной вкладыш индивидуального изготовления - футляр - паспорт, содержащий описание изделия, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия, -гарантийный талон. Срок службы слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет. Срок службы вкладыша ушного индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен составлять не менее 1 года. | 90 |
| 4. | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 130 не более 135 дБ. Максимальное акустическое усиление – не менее 70 не более 75 дБ. Диапазон частот: нижний предел не более 100 Гц. Верхний предел не менее 5500 Гц. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 20 либо бесканальный цифровой процессор (указывается конкретно). Количество программ прослушивания не менее 3. Должно быть: - адаптивная система шумоподавления; - адаптивная направленность микрофона; - адаптивная система подавления обратной акустической связи - адаптивный менеджер тихих шумов. Комплект поставки: - слуховой аппарат - комплект элементов питания - ушной вкладыш индивидуального изготовления - футляр - паспорт, содержащий описание изделия, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия, -гарантийный талон. Срок службы слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет. Срок службы вкладыша ушного индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен составлять не менее 1 года. | 70 |
| 5. | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 125 не более 129 дБ. Максимальное усиление – не менее 60 не более 63 дБ Диапазон частот: нижний предел не более 100 Гц Верхний предел не менее 5500 Гц Количество каналов цифровой обработки звука не менее 7 Количество программ прослушивания не менее 4, Должно быть: - адаптивная система шумоподавления; - ФМ совместимость. Комплект поставки: - слуховой аппарат - комплект элементов питания - ушной вкладыш индивидуального изготовления - футляр - паспорт, содержащий описание изделия, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия, -гарантийный талон. Срок службы слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет. Срок службы вкладыша ушного индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен составлять не менее 1 года. | 40 |
| 6. | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 125 не более 129 дБ. Максимальное усиление – не менее 60 не более 63 дБ. Диапазон частот: нижний предел не более 100 Гц. Верхний предел не менее 5500 Гц. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 20 либо бесканальный цифровой процессор (указывается конкретно). Количество программ прослушивания не менее 3. Должно быть: - адаптивная система шумоподавления; - адаптивная направленность микрофона; - адаптивная система подавления обратной акустической связи - адаптивный менеджер тихих шумов. Комплект поставки: - слуховой аппарат - комплект элементов питания - ушной вкладыш индивидуального изготовления - футляр - паспорт, содержащий описание изделия, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия, -гарантийный талон. Срок службы слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет. Срок службы вкладыша ушного индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен составлять не менее 1 года. | 42 |
| 7 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь: Диапазон частот - нижний предел не более 0,13 кГц, верхний предел не менее 4,7 кГц; Максимальный ВУЗД 90 - не менее 137 дБ не более 142 дБ; Максимальное усиление не менее 76 дБ не более 81 дБ. Должна быть в наличии регулировка ТНЧ и АРУ. Комплект поставки: -ушной вкладыш стандартный, - комплект элементов питания , - паспорт, содержащий описание изделия, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия, -гарантийный талон. Срок службы товара должен составлять не менее 4 лет. | 9 |
| 8. | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь: Диапазон частот - нижний предел не более 0,18 кГц, верхний предел не менее 4,7 кГц; Максимальный ВУЗД 90 - не менее 134 дБ не более 136 дБ; Максимальное усиление - не менее 68 дБ не более 70 дБ. Должна быть в наличии регулировка ТНЧ и АРУ. Комплект поставки: -ушной вкладыш стандартный, - комплект элементов питания - паспорт, содержащий описание изделия, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия, -гарантийный талон. Срок службы товара должен составлять не менее 4 лет. | 1 |
|  | Итого: |  | 360 |

Слуховой аппарат – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Наименование товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и ГОСТов:

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» ;

- ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Поставка осуществляется путем передачи слухового аппарата инвалиду по месту нахождения пункта приема инвалидов организованного Поставщиком. Пункт приема должен быть организован в г. Твери. Выдача слуховых аппаратов должна производиться не менее пяти дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. Пункт должен быть организован не позднее чем на следующий рабочий день после заключения Контракта, адрес и график работы пункта должен быть указан Поставщиком в письменной форме.

Поставщик либо привлеченный им соисполнитель, должны осуществлять деятельность по подбору и настройке слуховых аппаратов при наличии действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности в области сурдологии-оториноларингологии, выданной в установленном порядке.

Слуховые аппараты инвалидам выдаются предварительно индивидуально подобранные и настроенные врачом-сурдологом или сурдоакустиком, включая все его принадлежности: стандартные вкладыши, футляр, комплект элементов питания, паспорт на изделие, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием адресов и режима работы пунктов приема инвалидов по вопросам гарантийного ремонта слуховых аппаратов.

Гарантийный ремонт осуществляется в период гарантийного срока слуховых аппаратов в пунктах, указанных в гарантийном талоне. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 15 рабочих дней.

При использовании слуховых аппаратов по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование слуховых аппаратов по назначению не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления слуховых аппаратов, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития РФ, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Слуховые аппараты должны быть в упаковке, защищающей от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения,  воздействия внешней среды во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Слуховые аппараты должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).