Техническое задание

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки, его качественные, функциональные и технические характеристики. Требования к упаковке товара | Протезы конечности являются техническим средством реабилитации, заменяющим частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащим для восполнения косметического и (или) функционального дефекта. Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология и соответствовать ГОСТ ИСО 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы т упго, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ 52770-2007 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51819-2001 Протезирование и ортезирование нижних конечностей. Термины и определения, ГОСТ Р ИСО 22523-200"7 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытания. Протез нижней конечности должен соответствовать ГОСТ Р 51191-2007 Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р ИСО 10328-2007 Протезирование. Испытание конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний. Протез нижней конечности должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности пользователя, физического состояния и его индивидуальных особенностей, психологического статуса, профессиональной и частной жизни, индивидуального уровня двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для застрахованных лиц должно производится с использованием высококачественных материалов и современных технологий, с надлежащим качеством и в соответствии с принятыми в Российской Федерации государственными и отраслевыми стандартами и требованиями. Приемная гильза и крепления протеза нижней конечности не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при его пользовании. Материал приемной гильзы протеза нижней конечности, контактирующих с телом пользователя, должен быть разрешен к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Узлы протеза нижней конечности должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза нижней конечности должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Выполняемые работы по изготовлению протезов нижних конечностей должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пользователем, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению протезов нижней конечности по ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия, ГОСТ 30324.0-95 Изделия медицинские электрические. Часть1. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 50267.0.2-2005 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. Изготовленные протезы нижних конечностей должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018 № 85н и составлять для: - протезы нижних конечностей - не менее 2 лет. Характеристики протезов нижних конечностей указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| Требования к гарантийному сроку товара, к гарантийному обслуживанию товара | Гарантийный срок: - на протезы нижних конечностей – не менее 2 лет, в течение этого срока Подрядчик обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно |
| Количество товара, объем работ, услуг | 44 штуки |
| Место доставки товара, выполнения работ или оказания услуг | г. Новосибирск и Новосибирская область |
| Сроки поставки товара или выполнения работ либо оказания услуг | С даты подписания государственного контракта по 26 декабря 2019 года включительно. |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» предоставить по запросу Заказчика копии деклараций о соответствии на изделия полуфабрикаты: узлы протезов нижних конечностей, используемые при выполнении работ, в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения запроса Заказчика. Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом Подрядчика и печатью. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Наименование товара по каталогу товара, работы, услуги, код позиции КТРУ | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 86н) | Описание функциональных и технических характеристик товара | Кол-во, штуки |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.190-00005044 – Протез трансфеморальный; | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с мягкой полиуретановой косметической облицовкой модульной, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, с тремя пробными гильзами, без вкладных элементов, крепление протеза вакуумное, с РСУ на нагрузку до 125 кг и одноосной стопой, или стопой, подвижной во всех вертикальных плоскостях, коленный шарнир с механизмом торможения отключающимся при переходе на передний отдел стопы с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или многоосный коленный шарнир с геометрическим замком в фазе опоры, создаваемым многоосной конструкцией шарнира, либо замковым коленным шарниром, оснащенным фиксатором, без дополнительных функциональных устройств, постоянный. | 1 |
| 32.50.22.190-00005044 – Протез трансфеморальный; | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с мягкой полиуретановой косметической облицовкой, модульная, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, с тремя пробными гильзами, с вкладным полимерным чехлом с высоким уровнем поглощения динамических нагрузок, крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов, с РСУ на нагрузку до 125 кг и одноосной стопой, или стопой, подвижной во всех вертикальных плоскостях, коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или многоосный коленный шарнир с геометрическим замком в фазе опоры, создаваемым многоосной конструкцией шарнира, либо замковым коленным шарниром, оснащенным фиксатором, без дополнительных функциональных устройств, постоянный. | 3 |
| 32.50.22.190-00005044 – Протез трансфеморальный | 8-07-05 Протез бедра для купания | Протез без косметической оболочки и облицовки, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, с чехлом полимерным гелевым, крепление с использованием замка для полимерных чехлов, РСУ на нагрузку свыше 125 кг, стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная, коленный шарнир водостойкий, тип протеза по назначению – специальный. Является водостойким изделием. | 4 |
| 32.50.22.190-00005044 – Протез трансфеморальный; | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с мягкой полиуретановой облицовкой, чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с вкладной гильзой из эластичных термопластов (для скелетированной гильзы), крепление вакуумное, рсу на нагрузку до 100 кг, стопа с высокой степенью энергосбережения, коленный шарнир с управляемым гидравлическим механизмом торможения с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, постоянный (для пациентов высокого уровня активности) | 2 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с мягкой полиуретановой (листовой поролон) оболочкой, чулки силоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), приемных (пробных) гильз 2 шт., материал приемной (постоянной) гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелиевого, крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до100 кг, стопа со средней степенью энергосбережения, без коленного шарнира, без поворотного и торсионного устройств, постоянный | 1 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с мягкой полиуретановой (листовой поролон) оболочкой, чулки силоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), приемных (пробных) гильз 1 шт., материал приемной (постоянной) гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелиевого, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до 100кг, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука, без коленного шарнира, без поворотного и торсионного устройств, постоянный. | 1 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Формообразующая часть косметической облицовки протеза мягкая полиуретановая модульная (поролон), косметическое покрытие облицовки (оболочка) чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида), количество приемных (пробных) гильз - 3, литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов, крепление вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом, стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, отсутствие коленного шарнира, отсутствие поворотного устройства, отсутствие дополнительного функционального устройства, постоянный. | 1 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с мягкой полиуретановой косметической облицовкой модульной, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика на основе полиэфирных смол, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, с тремя пробными гильзами, с вкладной гильзой из вспененных материалов, с полимерным чехлом с высоким уровнем поглощения динамических нагрузок, крепление протеза на голени инвалида с использованием замка для полимерных чехлов, с РСУ на нагрузку до 125 кг и одноосной стопой, или стопой, подвижной во всех вертикальных плоскостях, без коленного шарнира и дополнительных функциональных устройств, постоянный. | 5 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | 8-07-04 Протез голени для купания; | Протез с индивидуальной полноконтактной приемнойгильзой изготовленной по гипсовому слепку с культи инвалида под нагрузкой с одной примерочной гильзой. Постоянная гильза из литьевого слоистого акрилового пластика, вкладной элемент из вспененного материала с защитным покрытием. Крепление вакуумное с "герметизирующим" коленным бандажом. РСУ на нагрузку до 125 кг. Стопа с повышенной упругостью носочной части. Является водостойким изделием. | 3 |
| 32.50.22.190-00005041 Протез при вычленении голеностопного сустава | 8-07-01 Протез стопы | Протез модульный, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида), с тремя пробными гильзами, литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов, крепление за счет формы приемной гильзы, без использования дополнительных элементов, регулировочно-соединительное устройство на нагрузку - 125 кг. Стопа имеет анатомическую форму и позволяет пациенту быстро достигать устойчивой опорной поверхности, отсутствие коленного шарнира, отсутствие поворотного устройства, отсутствие дополнительного функционального устройства, постоянный | 1 |
| 32.50.23.000-00003437 – Носок – прокладка для уменьшения трения протеза и культи | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала | Изделие из полимерного материала (силикона) обеспечивает хорошую адгезию с культей и высокий комфорт при использовании | 1 |
| 32.50.23.000-00003437 – Носок – прокладка для уменьшения трения протеза и культи | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Изделие хлопчатобумажное защищает кожу, впитывает пот, предотвращает трение и покраснение культи | 11 |
| 32.50.23.000-00003437 – Носок – прокладка для уменьшения трения протеза и культи | 8-08-04 Чехол на культю бедра шерстяной | Изделие из шерсти защищает кожу, впитывает пот, предотвращает трение и покраснение культи и защищает кожу при больших колебаниях температуры | 5 |
| 32.50.23.000-00003437 – Носок – прокладка для уменьшения трения протеза и культи | 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала | Изделие из полимерного материала (силикона) обеспечивает хорошую адгезию с культей и высокий комфорт при использовании | 3 |
| 32.50.23.000-00003437 – Носок – прокладка для уменьшения трения протеза и культи | 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной | Изделие из шерсти защищает кожу, впитывает пот, предотвращает трение и покраснение культи и защищает кожу при больших колебаниях температуры | 2 |
|  |  |  | 44 |

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).