Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушении функций выделения

(катетеров) для обеспечения ими инвалидов в 2019 году

Предмет: поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров) для обеспечения ими инвалидов в 2019 году.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Максимальная цена контракта: 3 300 274,84 (Три миллиона триста тысяч двести семьдесят четыре) рубля 84 копейки.

Обоснование цены контракта: 7 государственных контрактов.

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением всех обязательств по контракту, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платежи осуществляются в российских рублях.

Обеспечение   исполнения   контракта: Размер обеспечения исполнения контракта 30 процентов.

Объем поставляемого товара: общее количество Товара, поставляемого в рамках Контракта 53 218 (Пятьдесят три тысячи дести восемнадцать) штук.

Действие контракта: Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2019 года.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика, в течении 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения и оформленных надлежащим образом отчетных документов.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

- Обязательное указание адресов пунктов и контактных номеров в актах приема передачи Товара выдаваемых на руки получателю, в которые следует обращаться для решения вопросов замены Товара.

- Срок годности товара с момента передачи получателю не менее 12 месяцев, но не менее срока годности производителя;

Использование Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует действующим стандартам и техническим условиям на данные виды Товара, а также требованиям Технического задания.

Если выданный Товар имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно произвести замену Товара в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента выявления брака.

Место, условия и сроки (периоды) поставки:

Поставщик обязан передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком (филиалом Заказчика) списков Получателей на электронную почту Поставщика. Последняя выдача Товара Получателям в рамках государственного контракта должна быть осуществлена до 10.11.2019 года (включительно).

Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выбор Получателя: по месту жительства Получателя или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с получателем населенном пункте.

Требования к безопасности товара:

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации.

Наличие сертификатов соответствия и регистрационного удостоверения на Изделия обязательно

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Катетер для самокатеризации лубрицированный Тип 1 | - тип | Нелатон одноразовый, женский |  | Шт. | 15550 |
|  |  | - материал лубриканта |  | гидрофильный полимер винилпирролидона; на основе глицерина или аналога данных лубрикантов |  |  |
|  |  | Параметры лубриканта | не высыхает в процессе катетеризации, обеспечивает безболезненность и комфорт при введении |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | Материал катетера |  | Силикон, поливинилхлорид или полиуретан |  |  |
|  |  | Отверстие катетера с атравматической обработкой (закругленные гладкие края) | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Подготовка к использованию |  | Готовы к использованию сразу из упаковки или подготовка (активация лубриканта) не более 60 секунд |  |  |
|  |  | Длинна катетера, см |  | Не менее 18 не более 22 |  |  |
|  |  | Универсальный коннектор | Соответствие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 2 | Катетер для самокатеризации лубрицированный Тип 2 | - тип | Нелатон одноразовый, мужской |  | Шт. | 28830 |
|  |  | - материал |  | гидрофильный полимер винилпирролидона; на основе глицерина или аналога данных лубрикантов |  |  |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | Материал катетера |  | Силикон, поливинилхлорид или полиуретан |  |  |
|  |  | Отверстие катетера с атравматической обработкой (закругленные гладкие края) | Соответствие |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | Длинна катетера, см |  | Не менее 38 не более 45 |  |  |
|  |  | Подготовка к использованию |  | Готовы к использованию сразу из упаковки или подготовка (активация лубриканта) не более 60 секунд |  |  |
|  |  | Универсальный коннектор | Соответствие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 3 | Катетер для самокатеризации лубрицированный Тип 3 | - тип | Нелатон одноразовый, детский |  | Шт. | 6300 |
|  |  | - материал |  | гидрофильный полимер винилпирролидона; на основе глицерина или аналога данных лубрикантов |  |  |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | Материал катетера |  | Силикон, поливинилхлорид или полиуретан |  |  |
|  |  | Отверстие катетера с атравматической обработкой (закругленные гладкие края) | Соответствие |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | Подготовка к использованию |  | Готовы к использованию сразу из упаковки или подготовка (активация лубриканта) не более 60 секунд |  |  |
|  |  | Универсальный коннектор | Соответствие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 4 | Катетер уретральный длительного пользования | - тип | двухходовой, стерильный, одноразовый |  | Шт. | 884 |
|  |  | - материал | латекс |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | -антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости | наличие |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 5 | Катетер для эпицистостомы | - тип | двухходовой, стерильный, одноразовый |  | Шт. | 1550 |
|  |  | -материал | латекс |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | -антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости | наличие |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 6 | Система (с катетером) для нефростомии | -материал | ПВХ |  | Шт. | 40 |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | -Количество боковых отверстий на петле | наличие | Не менее 6 |  |  |
|  |  | -торцевое отверстие | наличие |  |  |  |
|  |  | -градуировка на катетере, см | наличие |  |  |  |
|  |  | -металлический стилет для выпрямления петли катетера | наличие |  |  |  |
|  |  | - переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи | наличие |  |  |  |
|  |  | -коннектор с запирательным механизмом | наличие |  |  |  |
|  |  | -силиконовая фиксирующая муфта | наличие |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 7 | Катетер уретральный постоянного пользования | - тип | двухходовой, стерильный, одноразовый |  | Шт. | 64 |
|  |  | - материал | силикон |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | -антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости | наличие |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| Итого: | Шт. | 53 218 |

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.