Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов, в том числе детей – инвалидов, аппаратами на нижние конечности, корсетом в 2019 году (далее также – работы, Получатели, Изделия).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование работ | Технические и функциональные характеристики | Объем работ, шт. | Гарантия на выполнен ные работы с даты подписания акта приема-передачи Изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на нижние конечности и туловище состоит из двух аппаратов на всю нижнюю конечность, жестко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами с функционально-корригирующим корсетом. Аппарат на всю нижнюю конечность состоит из башмачка, гильз голени и бедра, гильзы на туловище. Башмачок и гильза голени шарнирно соединены между собой. Гильза бедра крепится к шинам, которые шарнирно соединены с шинами голени. В области коленного шарнира к шинам бедра прикреплен замок – дужка, имеющий тянку. Нижний конец тянки изготовлен из резиновой тесьмы и закреплен в нижней части гильзы голени. Под действием резиновой тесьмы замок всегда находится в закрытом положении. Для замка верхняя половинка тянки закреплена на верхней части гильзы бедра. Натяжением тянки вверх дужка замка поднимается и открывает замок. Фиксация тазового пояса обеспечивается гильзой функционально-корригирующего корсета, соединенной металлическим вертлугом с гильзой бедра, что обеспечивает надежную фиксацию в вертикальном положении. Металлический вертлуг не препятствует сгибанию и разгибанию, а ограничивает боковые движения таза. Функционально-корригирующий корсет многозонального воздействия с несущей гильзой по слепку из термопласта методом глубокой вакуумной вытяжки по индивидуальному техпроцессу, представляет собой пластиковую гильзу сложной асимметричной формы с двумя креплениями по передней поверхности крепления выполняются в виде ленты «Велькро» и металлической шлевкой с кожаной основой. Пластиковая гильза корсета изготавливается из ПНД (Полиэтилена низкого давления) толщиной от 4 до 5 мм (в зависимости от массы пациента и ригидности деформации) путем вакуумного формования по позитиву. Форма гильзы определяется в соответствии с вариантом деформации, вышеуказанной схемой расположения пелотов, особенностями туловища пациента в местах давления и полостей разгрузки. Крепления соединяются с корсетом пустотелыми заклепками типа «хольнитен». | 10 | Не менее 7 месяцев |
| 2 | Аппарат на всю ногу (детский) | Предназначен детям-инвалидам. Постоянный. Ортопедический аппарат облегченной конструкции, на всю нижнюю конечность изготовленный по индивидуальному слепку, предназначен детям-инвалидам с целью реабилитации опорно-двигательных функций нижних конечностей у больных с различными по тяжести и распространенности вялыми, спастическими параличами мышц н/к различной этиологии. Аппарат ортопедический на всю ногу обеспечивает опороспособность пораженной н/к с одновременным удержанием ее сегментов в заданном положении, подвижность в суставах, необходимую для хотьбы и при седении, а также при сопутствующих медицинских показаниях, частичную разгрузку всей конечности или ее сегментов. Аппарат ортопедический на всю ногу ногу - оснащен унилатеральными (односторонними) шинами облегченной конструкции, унилатеральными коленным замковым или без замкового шарнира и голеностопным шарниром с возможностью бесступенчатой регулировки угла наклона стопы и степени поддержки пружинным механизмом переднего отдела стопы при наличии патологий с выраженным отвисанием носка. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Гильзы - из композиционного материала на полиуретановом связующем, армированного углетканью и трикотажной трубкой на основе полимерных материалов и усилены шинами из углеткани или из вспененного полиэтилена или других современных отечественных термопластов с применением вакуумной формовки (Страна изготовитель Россия). КОЗ - 01.28.08.09.42; ОКПД2 32.50.22.124 – Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы; код КТРУ32.50.22.124-00000004; | 4 | Не менее 7 месяцев |
| 3 | Корсет функционально-корригирующий | Корсет функционально-корригирующий на туловище многозонального воздействия с несущей приемной гильзой по слепку из термопласта методом глубокой вакуумной вытяжки изготовлен по индивидуальному техпроцессу, представляет собой пластиковую гильзу сложной асимметричной формы с двумя креплениями по передней поверхности, крепление в виде ленты «Велкро» и металлической шлевки с кожаной основой. Пластиковая гильза корсета изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления) толщиной в диапазоне 4мм-5мм (в зависимости от массы пациента и ригидности деформации) путем вакуумного формирования по позитиву. Форма гильзы определяется в соответствии с вариантом деформации, схемой расположения пелотов, особенностями туловища пациента в местах давления и полостей разгрузки. Крепления соединяются с корсетом пустотелыми заклепками типа «холнитен». (Страна изготовитель Россия). КОЗ - 01.28.08.09.25; ОКПД2 32.50.22.125 – Ортез для шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, жесткий; код КТРУ32.50.22.125-00000003. | 1 | Не менее 7 месяцев |
| ИТОГО: | 15 |  |

* Гарантия на выполненные работы устанавливается с даты подписания акта приема-передачи изделия.

Требования к качеству, к техническим характеристикам работ, к их безопасности и иным показателям, связанным с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющих нарушения неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Выполняемые работы по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями должны быть направлены на обеспечение механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Работы по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями выполняются в соответствии с назначениями медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Получатель не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Аппараты на нижние конечности, корсеты должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать тело пациента, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение.

Изготовленные Изделия должны соответствовать: ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия», ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к результатам работ: выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов, в том числе детей – инвалидов, аппаратами на нижние конечности, корсетом в 2019 году следует считать эффективно исполненными, если у Получателя сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку выполняемых работ: определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия, если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя (законного представителя) отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя (законного представителя).

Порядок и условия выполнения работ:

- выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями не более 60 (шестидесяти) дней с даты обращения Получателя (законного представителя) к Подрядчику;

- работы выполняются по адресу Подрядчика.

Место выполнения работ: Российская Федерация. В части приема заказов, снятия мерок (примерки, индивидуальной подгонки (доработки) (при необходимости), а также выдача изготовленных Изделий осуществляется Подрядчиком в пункте, организованном Подрядчиком в Дальневосточный Федеральный округ.

Срок выполнения работ: Подрядчик осуществляет выполнение работ со дня заключения контракта по 30.11.2019 (включительно).