Техническое задание

на поставку технического средства реабилитации (уроприемные изделия) для обеспечения в 2019 году инвалидов, проживающие на территории Республики Башкортостан

| Наименование Оборудования | Описание функциональных и технических характеристик Оборудования | Количество Оборудования (штук) |
| --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, диапазон вырезаемого отверстия под стому не менее 15-55 мм и не более 5-65 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами. Срок годности уроприемников – на момент выдачи Оборудования должен быть не менее 1 года. | 1 200 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, уростомный мешок Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника, Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка диаметром 40мм, 50мм, 60мм. Мешок уростомный дренируемый многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром 40мм, 50мм, 60мм), соответствующим фланцу пластины. Размеры фланцев согласно индивидуальных программ реабилитации инвалидов 40,50 и 60 мм. Крепления для пояса – наличие. Срок годности уроприемников (пластина) – на момент выдачи Оборудования должен быть не менее 1 года. Срок годности уроприемников (мешок) – на момент выдачи Оборудования должен быть не менее 1 года. | 1 000 3 000 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, уростомный мешок Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Адгезивная пластина конвексная должна быть на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины не менее 50 мм, не более 60 мм. Мешок уростомный дренируемый из многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не менее 50 мм. не более 60 мм), соответствующим фланцу пластины. Крепления для пояса – наличие. Срок годности уроприемников (пластина)– на момент выдачи Оборудования не менее 1 год. Срок годности уроприемников (мешок) – на момент выдачи Оборудования не менее 1 год. | 400 1 200 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мешки для сбора мочи ножные из прозрачного полиэтилена или поливинилхлорида (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать материал, из которого изготовлен мешок для сбора мочи, выбрав один из указанных вариантов), должны иметь антирефлюксный и сливной клапаны. Объем мешка не менее 500 мл и не более 800 мл (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать объем мешка для сбора мочи). Длина дренажной трубки не менее 45 см, легко меняется (регулируемая). Срок годности Оборудования должен быть не менее 1 года с даты выдачи Оборудования Получателю. | 1 000 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мешок ночной для сбора мочи должен быть из полиэтилена или поливинилхлорида (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать материал, из которого изготовлен мешок для сбора мочи, выбрав один из указанных вариантов). Объем не менее 1500 мл и не более 2000 мл (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать объем мешка для сбора мочи). Длина дренажной трубки (регулируемая) не менее 90 см и не более 120см. Срок годности Оборудования должен быть не менее 1 года с даты выдачи Оборудования Получателю. | 1 000 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) - устройства на ноге регулируемой длины не менее 60 см. (пары). Должны быть изготовлены из эластичного и гипоаллергенного нейлона. Срок годности Оборудования должен быть не менее 1 года с даты выдачи Оборудования Получателю. | 3 000 |
| Уропрезерватив с пластырем | Уропрезервативы с пластырем различных размеров. Необходимые размеры согласно индивидуальных программ реабилитации инвалидов (по требованию Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Пластырь должен иметь фиксацию в виде полоски с двухсторонним гидроколлоидным адгезивным слоем или эластичной липкой полоски (участник закупки в своей заявке должен выбрав один из указанных вариантов), которые не вызывают раздражения кожных покровов и обеспечивают надежное крепление уропрезерватива. Срок годности Оборудования должен быть не менее 1 года с даты выдачи Оборудования Получателю. | 500 |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеющийся, должен быть изготовлен из гипоаллергенного материала, выходное отверстие присоединяется к ножному мешку для сбора мочи. Каждый уропрезерватив самоклеющийся находится в упаковке. Срок годности Оборудования должен быть не менее 1 года с даты выдачи Оборудования Получателю. Необходимые размеры согласно индивидуальных программ реабилитации инвалидов (по требованию Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). | 2 000 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетеры для самокатетеризации различных размеров: мужские, женские, детские. Необходимые размеры согласно индивидуальных программ реабилитации инвалидов (по требованию Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Катетер для самокатетеризации должен быть покрыт гидрофильным лубрикантом и обеспечивать безболезненное введение. Срок годности Оборудования должен составлять не менее 1 года с даты выдачи Оборудования Получателю. | 89 000 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Катетер – набор для самокатетеризации: - стерильный катетер, мужской, для периодической самокатетеризации, покрытый снаружи гидрофильным лубрикантом. Катетер соединен с мешком для сбора мочи. Катетер должен быть стерилен. Срок годности Оборудования должен быть не менее 1 года с даты выдачи Оборудования Получателю. Необходимые размеры согласно индивидуальных программ реабилитации инвалидов (по требованию Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). | 5 000 |
| Катетер уретральный длительного пользования | Катетер медицинский урологический уретральный типа Фолея двухходовой. Срок годности Оборудования должен быть не менее 1 года с даты выдачи Оборудования Получателю. Необходимые размеры согласно индивидуальных программ реабилитации инвалидов (по требованию Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). | 50 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер медицинский урологический уретральный типа Фолея двухходовой. Срок годности Оборудования должен быть не менее 1 года с даты выдачи Оборудования Получателю. Необходимые размеры согласно индивидуальных программ реабилитации инвалидов (по требованию Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). | 2 000 |
| Система (с катетером) для нефростомы | Катетер для ЧПНС, J тип, длина катетера не менее 35 см. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать длину изделия) Срок годности Оборудования должен быть не менее 1 года с даты выдачи Оборудования Получателю. Необходимые размеры согласно индивидуальных программ реабилитации инвалидов (по требованию Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). | 10 |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетеры для уретерокутанеостом, длина не менее 45 и не более 65 см (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать длину изделия), тип скошенный или J типа, (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данные показатели). Срок годности Оборудования должен быть не менее 1 года с даты выдачи Оборудования Получателю. | 6 |

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на всё Оборудование должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Поставка Оборудования осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие Оборудования (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Оборудование должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации  (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»).

Оборудование не должно выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному Оборудованию.

Сырье и материалы, из которых изготавливается Оборудование, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

При использовании Оборудования по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование Оборудования не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Оборудование должно компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Оборудование должно быть уложено в индивидуальную упаковку. Упаковка Оборудования должна обеспечивать защиту Оборудования от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка Оборудования должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Оборудования (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки Оборудования должна включать:

Наименование Оборудования: ____________________

Государственный контракт № ____________________

Заказчик (название): ____________________________

Поставщик (название компании): _________________

Получатель: ___________________________________

Пункт назначения: _____________________________

Грузоотправитель: _____________________________

Размеры (высота, длина, ширина) ________________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто ______ кг

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Оборудования.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Оборудования от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Информация о товаре / работе / услуге в соответствии с «Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Каталог, КТРУ)

Наименование товара, работы, услуги: Мочеприемник носимый ножной со сливным краном, нестерильный.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006902

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии). Классификация технических средств реабилитации (изделий): 32.50.13.190, 21-01-15

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 156400

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018 г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Описание объекта закупки: "Нестерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру, уропрезервативу или уростомному мешку и креплению к ноге пациента для сбора выделенной пациентом мочи; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Изделие известно как ножной мочеприемник, носимым на теле для облегчения мобильности пациента. Это изделие одноразового использования."

Наименование товара, работы, услуги: Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, нестерильный

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006897

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии). Классификация технических средств реабилитации (изделий): 32.50.13.190, 21-01-16

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 156380

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018 г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Описание объекта закупки: "Нестерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу для сбора выделенной пациентом мочи; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Изделие не фиксируется непосредственно на пациенте. Это изделие для одноразового использования."

Наименование товара, работы, услуги: Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006909

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии). Классификация технических средств реабилитации (изделий): 32.50.13.190, 21-01-17

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018 г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Описание объекта закупки:

Наименование товара, работы, услуги: Уропрезерватив для пениса_порт при недержании мочи, одноразового пользования

Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00000279

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии). Классификация технических средств реабилитации (изделий): 32.50.50.000, 21-01-18

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 126750

Дата включения в Каталог позиции: 05.09.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Описание объекта закупки: " "Нестерильное изделие, предназначенное для ношения на пенисе или поверх него пациентом с недержанием для отвода мочи от пениса по трубке в мешок для сбора. Состоит из носимой на пенисе оболочки (например, уропрезерватива) или адгезивного порта (например, крепления для головки члена) и может включать часть трубки; мешок для сбора мочи к данному виду не относится. Это изделие является альтернативой введению катетера через уретру, особенно когда существуют определенные сложности для введения или фиксации катетера. Изделие может использоваться для лечения недержания мочи или для неамбулаторных пациентов. Это изделие для одноразового использования."

Наименование товара, работы, услуги: Уропрезерватив для пениса_порт при недержании мочи, одноразового использования, стерильный

Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00000278

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии). Классификация технических средств реабилитации (изделий): 32.50.50.000, 21-01-19

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 343580

Дата включения в Каталог позиции: 05.09.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Описание объекта закупки: "Cтерильное изделие, предназначенное для ношения на пенисе или поверх него пациентом с недержанием для отвода мочи от пениса по трубке в мешок для сбора. Состоит из носимой на пенисе оболочки (например, уропрезерватива) или адгезивного порта (например, крепления для головки члена) и может включать часть трубки; мешок для сбора мочи к данному виду не относится. Это изделие является альтернативой введению катетера через уретру, особенно когда существуют определенные сложности для введения или фиксации катетера. Изделие может использоваться для лечения недержания мочи или для неамбулаторных пациентов. Это изделие для одноразового использования."

Наименование товара, работы, услуги: Катетер уретральный для однократного дренирования

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006894

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии). Классификация технических средств реабилитации (изделий): 32.50.13.190, 21-01-20

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 209970

Дата включения в Каталог позиции:

|  | 09.11.2018 |
| --- | --- |

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Описание объекта закупки: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования.

Наименование товара, работы, услуги: Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006893

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии). Классификация технических средств реабилитации (изделий): 32.50.13.190, 21-01-22

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 155640

Дата включения в Каталог позиции:

|  | 09.11.2018 |
| --- | --- |

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Описание объекта закупки: Стерильная, гибкая, как правило, двухпросветная трубка, которая вводится через уретру в мочевой пузырь и остается там на постоянной основе с целью непрерывного промывания и/или дренирования мочевого пузыря. Обычно вводится квалифицированным медработником. Может иметь изогнутый кончик (конструкция Коудэ) для упрощения введения в обход предстательной железы у мужчин. Это изделие одноразового использования.

Наименование товара, работы, услуги: Катетер мочеточниковый общего назначения

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006891

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии). Классификация технических средств реабилитации (изделий): 32.50.50.000, 21-01-26

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 260510

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Описание объекта закупки: Гибкая трубка, разработанная для введения в мочеточник через цистоскоп, уретероскоп или нефроскоп. Как правило, это трубка с рентгенопрозрачностью от 3 до 12 Fr и кончиками различных конфигураций (например, кончик может быть прямым, изогнутым, оливообразным). Изделие может иметь один или два просвета и градуированную разметку. Изделие используется для дилатации мочеточника, шунтирования частичных обструкций, ирригации/дренажа мочевыводящих путей во время хирургической операции (например, введения констрастного вещества, анестетика и/или геля для антиретропульсии), удаления камней, ретроградной урографии, размещения проводника и/или щеточной биопсии. Это изделие для одноразового использования.

Место доставки Оборудования:

Поставка Оборудования должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, по выбору инвалидами (Получателями технических средств реабилитации) способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя (на условиях DDР) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя).

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в целях удобства Получателей осуществлять выдачу Оборудования в местах, максимально приближенных к местам жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в Оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки Оборудования.

Этапы поставки Оборудования:

1.Со дня заключения контракта до 31.10.2019 г. должно быть поставлено Оборудования на сумму не менее 3 491 837,00 руб. (не менее 50% общего объема Оборудования).

2. До 15.12.2019г. должно быть поставлено Оборудования на сумму 4 911 361,59 руб. (50% общего объема Оборудования).

В случае поставки в 1 этапе Оборудования на сумму, большую, чем предусмотрено в 1 этапе, цена 2 этапа соразмерно уменьшается.

При заключении контракта цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

При этом срок обеспечения Получателя Оборудования серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Срок поставки Оборудования до Получателя - согласно Отгрузочной разнарядке (Плану распределения), утвержденной Заказчиком и Поставщиком, в соответствии со списком Получателей технических средств реабилитации (в том числе дополнительными списками).