Описание объекта закупки (Техническое задание)

**на поставку ходунков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Кол-во(шт.) | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Ходунки шагающие | Ходунки шагающие, должны регулироваться по высоте, размер регулируемый 81-92 см, изготовлены должны быть из анодированного алюминия с лаковым защитным покрытием, легко складывающиеся, цвет – хром, бронза, не оставляющий следов на полу, должны иметь функцию «шагание». Рукоятки ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, которая обеспечивает прочность их захвата. Устройство регулирования высоты должны иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов, диаметр колес ходунков 75 мм. Ходунки не должны иметь трещин, отслоения покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры от плюс 40С до минус 40С. | 20 | 2 154,51 | 43 090,20 |
| 2 | Ходунки на колесах | Ходунки на колесах, складные, предназначены для опоры детей больных ДЦП при ходьбе массой 62 кг, рост 130-170, расстояние между поручней должно быть 40 см, высота поручней регулируемая 61 - 81 см. Должны быть изготовлены из алюминиевого профиля, вес – 4,2 кг. По соотношению высоты ходунка и роста пользователя должно быть шесть типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. В комплектацию должно входить: складная алюминиевая рама, колеса со стойками, тазовый стабилизатор со страховочными ремнями в комплекте с крепежными винтами. | 70 | 5 797,85 | 405 849,50 |
| 3 | Ходунки-роллаторы | Рама алюминиевая должна иметь высококачественное эмалевое лакокрасочное покрытие, складываться и раскладываться без инструмента.Роллаторы должны быть оборудованы корзиной для личных вещей. Максимальная нагрузка корзины 5 кг.Рукоятки должны регулироваться по высоте на 7 уровней с шагом 2,5 см, обеспечивать прочность захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате, оснащены ручными тормозами, обеспечивающими подтормаживание при движении.Колеса должны быть литыми, переднее - самоориентирующееся, задние - фиксированные.Габариты (ДхШхВ) 650х600х регулируемая 830-955 мм Ширина между поручнями 450 мм Диаметр колес (передние/задние) 200/200 мм Количество уровней высоты 6 Шаг регулировки высоты 2,5 см Мапксимальная нагрузка 110 кг | 20 | 5 997,74 | 119 954,80 |
| 4 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки на 4-х колёсах с рамой и тканевым сидением предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП.Ходунки должны поставляться в 2-х размерах (по заявке заказчика) и иметь следующие параметры:- стальную раму;- тканевое сидение;- четыре колеса;- два задних колеса оснащены стояночными тормозами;- ширину без винтов 55 см;- ширину с винтами 70 см;- регулировку между ручками по ширине: минимальная ширина между ручками от 35 см, максимальная ширина 45 см;- регулировку по высоте от ручек до пола: минимальная высота от ручек до пола 55 см, максимальная высота 85см;- регулировку охватывающего механизма по высоте: минимальная высота охватывающего механизма 55 см, максимальная высота 85см;- длину 80 см;- грузоподъемность 70 кг;- вес ходунка 13,4 кг. | 50 | 16 974,53 | 848 726,50 |
|  | ИТОГО | **160** |  | **1 417 621,00** |

Ходунки должны соответствовать требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

При передачи товара Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) свободным от прав третьих лиц.

Поставщик обеспечивает Получателей гарантийным талоном и информирует их об условиях проведения гарантийного обслуживания товара, предоставляет гарантию на передаваемый товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания товара.

Срок гарантии на товар – не менее 1 года со дня передачи товара Получателю.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

# Поставщик обязан:

 Поставщик обязан вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара осуществляется по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Чеченской Республики.

Поставщик должен организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения центра выдачи;

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения инвалида.

Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок).

Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр и пункты выдачи должен иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания Контракта, должен быть поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием

Доставка по адресам места жительства инвалида осуществляется Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.

Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком **в течение 10 (десяти) дней**, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.

**Срок поставки товара** – с момента заключения Контракта по 25 декабря 2019 года.