ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемых).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристикзакупаемого товара | Количествозакупаемого товара (шт.) |
| Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | Наличие:- способ обработки сигналов – цифровой,- способ настройки – цифровой, -принцип работы - костное проведение звука, -тип фиксации на голове пользователя - Бандажный фиксатор (мягкая головная лента),-встроенный направленный микрофон,- система адаптивного шумоподавление,- кнопка переключения программ, - система динамического подавления обратной связи;- защита от резких громких звуков,- многополосная автоматическая адаптивная система направленности,- компрессия широкого динамического диапазона,-стратегии кодирования, разработанные для: смешанной потери слуха, кондуктивной потери слуха, односторонней сенсоневральной глухоты, - функция измерения прямой костной проводимости,- FM совместимость посредством беспроводного соединения,- кнопка переключения программ,- тип воздушно-цинкового элемента питания № 13,- автоматическая регулировка усиления,- система динамического подавления обратной связи, - автоматическая система шумоподавления,- регулятор громкости,- программируемые параметры: общее усиление, регулировка (ограничение) ВУС в каждом из каналов, количество программ, режим работы микрофонов, режим работы системы шумоподавления.- комплектация: головной бандаж.Максимальный ВУС 90 (пиковый ВУС 90 дБ УЗД), не менее 120 дБ,Максимальный ВУC 60 (пиковый ВУС 60 дБ УЗД) не более 110 дБКол-во каналов цифровой обработки звука не менее 8Кол-во программ прослушивания не менее 4Диапазон обрабатываемых частот не уже 0,125 - 8,0 кГцКоэффициент гармоник - не более 3%Уровень собственных шумов не более 26 дБЗадержка обработки и передачи сигнала не более 6 мс | 4 |
| ИТОГО: |  | 4 |

 Гарантийный срок 12 месяцев.

Срок пользования товаром – 4 года, устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские», ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», [ГОСТ Р 51632-2014](http://www.rags.ru/gosts/gost/58094/) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил. Классификация технических средств реабилитации (для слухового аппарата костной проводимости (неимплантируемый)) людей с ограничениями жизнедеятельности представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»).

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-простота пользования.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При выдаче Получателям слуховых аппаратов должна производиться настройка слуховых аппаратов. В связи с тем, что настройка слуховых аппаратов является медицинской услугой, у участника закупки (соисполнителя) обязательно наличие действующей лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") или осуществление участником закупки (соисполнителем) деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 г. №226н, зарегистрированным в Минюсте России 30.05.2016 г. №42332».

Каждый слуховой аппарат костной проводимости должен быть упакован в индивидуальную транспортную тару с внутренней влагонепроницаемой бумагой.

Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка и упаковка должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Хранение товара должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка товара, Поставщиком, либо уполномоченным представителем должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара.

При этом срок безвозмездного устранения недостатков товара (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

При получении товара на гарантийный ремонт Поставщик обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение товара.

Поставщик обязан за свой счет обеспечить возможность приемки товара на гарантийный ремонт по фактическому месту проживания Получателя в течение 3-х рабочих дней с момента получения сообщения о такой необходимости от Заказчика или Получателя.

Доставка товара до Получателя осуществляется по месту фактического проживания Получателя в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания гарантийного ремонта за счет средств Поставщика.

Поставщик либо уполномоченный представитель при предъявлении Получателем требования обязаны в 3-х дневный срок безвозмездно предоставить Получателю товар на период ремонта, обладающий такими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет по месту фактического проживания Получателя.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования с обязательным указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Товар должен быть поставлен в количестве и в сроки, предусмотренные настоящей документацией об аукционе.

Срок поставки Товара Получателям: в **течение 30 (тридцати) календарных дней с момента обращения Получателя к Поставщику с направлением выданным Заказчиком.**

 Место поставки Товара осуществляется:

 - по месту жительства Получателей,

- по месту нахождения Поставщика.

Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.