Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна предназначаться для передвижения детей-инвалидов в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на уличное и домашнее шасси со следующими техническими характеристиками: - предназначаться для детей в возрасте 1-6 лет; - иметь плавные бесступенчатые регулировки: - глубину сидения от не менее 19 см и не более 31 см; - ширину сиденья от не менее 20 см и не более 30 см; • высоты сиденья не менее 26 см; • высоты подлокотника не менее 18 см; • высоты подножки от не менее 10 см до не более 31 см; • угла наклона спинки от 0 и до + 90 градусов (при снятых ручках для сопровождающего); • угла наклона подножки от - 10 до + 90 градусов; • угла наклона сиденья не менее чем от -10 градусов до не более +25 градусов. - иметь подножки с металлической подставкой под стопы. Изменение угла наклона сиденья должно иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента. Кресла-коляска должна быть оснащена: - спинкой с регулируемым углом наклона; - сиденьем с регулируемым углом наклона; - подлокотниками регулируемыми по высоте; - подножкой регулирующейся по высоте; - подголовником; - боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - нагрудным ремнем; - поясным ремнем; - ручкой-ограничителем, которая должна быть выполнена из алюминиевой трубки, иметь угол изгиба, направленный во внутреннюю часть кресла-коляски, чехол ручки-ограничителя должен быть съемный, выполнен из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Вес кресла должен быть не более 9,5 кг. 2. Шасси для передвижения по помещению со следующими техническими характеристиками: Вес шасси должен быть не более 8 кг . Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей. Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза). Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см. Домашнее шасси должно быть оснащено съемными ручками для сопровождающего лица, изготовленными из труб. Телескопическая конструкция рамы должна позволять регулировать домашнее шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см. Общая ширина коляски не должна превышать 45 см. Шасси должно иметь регулировку длины базы для достижения более устойчивого положения при регулировках угла наклона спинки и кресла. Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг. В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 2 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна предназначаться для передвижения детей-инвалидов в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на уличное и домашнее шасси со следующими техническими характеристиками: - предназначаться для детей в возрасте 4-10 лет; - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 35 см; • высоты спинки от не менее 42 см и до не более 70 см; • угла наклона спинки от 0 и до + 90 градусов (при снятых ручках для сопровождающего); • угла наклона подножки от - 10 до + 90 градусов; • угла наклона сиденья не менее чем от -10 градусов до не более +25 градусов. - иметь подножки с металлической подставкой под стопы. Изменение угла наклона сиденья должно иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента. Кресла-коляска должна быть оснащена: - спинкой регулируемой по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидной; - сиденьем, складным, с регулируемым углом наклона, регулируемым по высоте и горизонтали; - подлокотниками регулируемыми по высоте; - подножкой, съемной регулирующейся по высоте с регулируемым углом наклона, с откидной опорой стопы; - подголовником; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - подушкой на сиденье; - подушкой на спинку; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - предохранительным поясом; - приставным столиком; - ручкой-ограничителем, которая должна быть выполнена из алюминиевой трубки, иметь угол изгиба, направленный во внутреннюю часть кресла-коляски, чехол ручки-ограничителя должен быть съемный, выполнен из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Вес кресла должен быть не более 11 кг. 2. Шасси для передвижения по помещению со следующими техническими характеристиками: Вес шасси должен быть 9 кг. Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей. Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза). Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см. Домашнее шасси должно быть оснащено съемными ручками для сопровождающего лица, изготовленными из труб. Телескопическая конструкция рамы должна позволять регулировать домашнее шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см. Общая ширина коляски не должна превышать 45 см. Шасси должно иметь регулировку длины базы для достижения более устойчивого положения при регулировках угла наклона спинки и кресла. Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг. В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 3 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна предназначаться для передвижения детей-инвалидов в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на уличное и домашнее шасси со следующими техническими характеристиками: - предназначаться для детей в возрасте 1-6 лет. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 16 см и не более 31 см; • ширины сиденья от не менее 20 см и не более 30 см; • высоты спинки от не менее 39 см и до не более 61 см; • высоты сиденья не менее 39 см; • высоты подлокотников не менее 16 см; • угла наклона спинки от 0 и до + 90 градусов (при снятых ручках для сопровождающего); • угла наклона подножки от - 10 до + 90 градусов; • угла наклона сиденья не менее чем от -10 градусов до не более +25 градусов. - иметь подножки с металлической подставкой под стопы. Изменение угла наклона сиденья должно иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента. Кресла-коляска должна быть оснащена: - спинкой регулируемой по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидной; - съемным складным сиденьем с пружинным механизмом, регулируемым по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона; - подлокотниками регулируемыми по высоте; - съемной подножкой, регулирующийся по высоте, с регулируемым углом наклона, с откидной опорой стопы; - подголовником; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - подушкой на сиденье; - подушкой на спинку; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - предохранительным поясом; - держателями для ног; - приставным столиком; - ручкой-ограничителем, которая должна быть выполнена из алюминиевой трубки, иметь угол изгиба, направленный во внутреннюю часть кресла-коляски, чехол ручки-ограничителя должен быть съемный, выполнен из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Вес кресла должен быть не более 9,5 кг. 2. Шасси для передвижения по помещению со следующими техническими характеристиками: Вес шасси должен быть не более 8 кг. Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей. Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза). Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см. Домашнее шасси должно быть оснащено съемными ручками для сопровождающего лица, изготовленными из труб. Телескопическая конструкция рамы должна позволять регулировать домашнее шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см. Общая ширина коляски не должна превышать 45 см. Шасси должно иметь регулировку длины базы для достижения более устойчивого положения при регулировках угла наклона спинки и кресла. Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг. В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 4 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна предназначаться для передвижения детей-инвалидов в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на уличное и домашнее шасси со следующими техническими характеристиками: - предназначаться для детей в возрасте 4-10 лет. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 35 см; • высоты сиденья не менее 35 см; • высоты подлокотников не более 21 см; • угла наклона спинки от 0 и до + 90 градусов (при снятых ручках для сопровождающего); • угла наклона подножки от - 10 до + 90 градусов; • угла наклона сиденья не менее чем от -10 градусов до не более +25 градусов. - иметь подножки с металлической подставкой под стопы. Изменение угла наклона сиденья должно иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента. Кресла-коляска должна быть оснащена: - откидной спинкой регулируемой по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, - съемным складным сиденьем с регулируемым углом наклона, регулируемым по высоте и горизонтали, с пружинным механизмом; - подлокотниками регулируемыми по высоте; - съемной подножкой, регулирующийся по высоте, с регулируемым углом наклона, с откидной опорой стопы; - подголовником; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - подушкой на сиденье; - подушкой на спинку; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - предохранительным поясом; - держателями для ног; - приставным столиком; - ручкой-ограничителем, которая должна быть выполнена из алюминиевой трубки, иметь угол изгиба, направленный во внутреннюю часть кресла-коляски, чехол ручки-ограничителя должен быть съемный, выполнен из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Вес кресла должен быть не более 11 кг. 2. Шасси для передвижения по помещению со следующими техническими характеристиками: Вес шасси должен быть 9 кг. Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей. Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза). Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см. Домашнее шасси должно быть оснащено съемными ручками для сопровождающего лица, изготовленными из труб. Телескопическая конструкция рамы должна позволять регулировать домашнее шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см. Общая ширина коляски не должна превышать 45 см. Шасси должно иметь регулировку длины базы для достижения более устойчивого положения при регулировках угла наклона спинки и кресла. Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг. В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 5 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна предназначаться для передвижения детей-инвалидов в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на уличное и домашнее шасси со следующими техническими характеристиками: - предназначаться для детей в возрасте 4-10 лет. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 35 см; • высоты спинки от не менее от не менее 47 см и до не более 70 см; • угла наклона спинки от 0 и до + 90 градусов (при снятых ручках для сопровождающего); • угла наклона подножки от - 10 до + 90 градусов; • угла наклона сиденья не менее чем от -10 градусов до не более +25 градусов. - иметь подножки с металлической подставкой под стопы. Изменение угла наклона сиденья должно иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента. Кресла-коляска должна быть оснащена: - откидной спинкой регулируемой по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, - съемным сиденьем с регулируемым углом наклона, регулируемым по высоте и горизонтали; - подлокотниками регулируемыми по высоте; - съемной подножкой, регулирующийся по высоте, с регулируемым углом наклона, с откидной опорой стопы; - подголовником; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - подушкой на сиденье; - подушкой на спинку; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - предохранительным поясом; - приставным столиком; - ручкой-ограничителем, которая должна быть выполнена из алюминиевой трубки, иметь угол изгиба, направленный во внутреннюю часть кресла-коляски, чехол ручки-ограничителя должен быть съемный, выполнен из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Вес кресла должен быть не более 11 кг. 2. Шасси для передвижения по помещению со следующими техническими характеристиками: Вес шасси должен быть 9 кг. Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей. Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза). Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см. Домашнее шасси должно быть оснащено съемными ручками для сопровождающего лица, изготовленными из труб. Телескопическая конструкция рамы должна позволять регулировать домашнее шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см. Общая ширина коляски не должна превышать 45 см. Шасси должно иметь регулировку длины базы для достижения более устойчивого положения при регулировках угла наклона спинки и кресла. Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг. В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 6 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна предназначаться для передвижения детей-инвалидов в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на уличное и домашнее шасси со следующими техническими характеристиками: - предназначаться для детей в возрасте 1-6 лет. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 16 см и не более 31 см; • ширины сиденья от не менее 20 см и не более 30 см; • высоты спинки от не менее 41 см и до не более 61 см; • высоты сиденья не менее 30 см; • высоты подлокотников не менее 16 см; • угла наклона спинки от 0 и до + 90 градусов (при снятых ручках для сопровождающего); • угла наклона подножки от - 10 до + 90 градусов; • угла наклона сиденья не менее чем от -10 градусов до не более +25 градусов. - иметь подножки с металлической подставкой под стопы. Изменение угла наклона сиденья должно иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента. Кресла-коляска должна быть оснащена: - спинкой регулируемой по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, - сиденьем регулируемым по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона; - подлокотниками регулируемыми по высоте; - подножкой, регулирующийся по высоте, с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы; - боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - предохранительным поясом; - приставным столиком; - ручкой-ограничителем, которая должна быть выполнена из алюминиевой трубки, иметь угол изгиба, направленный во внутреннюю часть кресла-коляски, чехол ручки-ограничителя должен быть съемный, выполнен из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Вес кресла должен быть не более 9,5 кг. 2. Шасси для передвижения по помещению со следующими техническими характеристиками: Вес шасси должен быть не более 8 кг. Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей. Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза). Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см. Домашнее шасси должно быть оснащено съемными ручками для сопровождающего лица, изготовленными из труб. Телескопическая конструкция рамы должна позволять регулировать домашнее шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см. Общая ширина коляски не должна превышать 45 см. Шасси должно иметь регулировку длины базы для достижения более устойчивого положения при регулировках угла наклона спинки и кресла. Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг. В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 7 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - предназначаться для детей ростом от 100 см до 147 см (от 4 лет до 12 лет) при помощи сопровождающего лица. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 35 см; • высоты спинки от не менее 56 см и до не более 70 см; • высоты сиденья не менее 31 см; • высоты подлокотников не менее 17 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - откидной спинкой регулируемой по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона; - сиденьем регулируемым по горизонтали, с регулируемым углом наклона; - подлокотниками регулирующийся по высоте; - подножкой регулирующийся по высоте, с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - предохранительным поясом; - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен быть не более 11 кг; Ширина кресла-коляски должна составлять не более 70 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 11,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт. | 1 |
| 8 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - предназначаться для детей ростом от 100 см до 147 см (от 4 лет до 12 лет) при помощи сопровождающего лица. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 23 см и до не более 35 см; • высоты подножки от не менее 20 см и до не более 37 см; • высоты сиденья не менее 23 см; • высоты подлокотников не более 23 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - спинкой с регулируемым углом наклона; - сиденьем с регулируемым углом наклона; - подлокотниками регулирующийся по высоте; - подножкой регулирующийся по высоте, - подголовником; - боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - нагрудным ремнем; - поясным ремнем. - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен быть не более 11 кг; Ширина кресла-коляски должна составлять не более 70 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 11,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 9 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - предназначаться для детей ростом от 100 см до 147 см (от 4 лет до 12 лет) при помощи сопровождающего лица. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 35 см; • высоты спинки от не менее 56 см и до не более 70 см; • высоты сиденья не менее 30 см; • высоты подлокотников не более 20,5 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - откидной спинкой регулируемой по высоте, с регулируемым углом наклона; - съемным складным сиденьем регулируемой по горизонтали, с регулируемым углом наклона; - зафиксированными подлокотниками; - съемной подножкой, регулирующийся по высоте, с регулируемым углом наклона, с откидной опорой стопы; - подголовником; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - подушкой на сиденье; - подушкой на спинку; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - предохранительным поясом; - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен быть не более 11 кг; Ширина кресла-коляски должна составлять не более 70 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 11,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 10 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - предназначаться для детей ростом от 100 см до 147 см (от 4 лет до 12 лет) при помощи сопровождающего лица. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 25 см и до не более 35 см; • высоты спинки от не менее 56 см и до не более 70 см; • высоты сиденья не менее 40 см; • высоты подлокотников не менее 16 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - спинкой регулируемой по высоте, с регулируемым углом наклона; - сиденьем регулируемым по высоте, с регулируемым углом наклона; - зафиксированными подлокотниками; регулируемыми по высоте; - подножкой, регулирующийся по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, с откидной опорой стопы; - подголовником; - валиком для сохранения зазора между ногами; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - приставным столиком; - предохранительным поясом; - держателями для ног; - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен быть не более 11 кг; Ширина кресла-коляски должна составлять не более 70 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 11,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 11 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - - предназначаться для детей ростом от 100 см до 147 см (от 4 лет до 12 лет) при помощи сопровождающего лица. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 35 см; • высоты спинки от не менее 56 см и до не более 70 см ; • высоты сиденья не менее 32 см; • высоты подлокотников не менее 19 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - откидной спинкой регулируемой по высоте, с регулируемым углом наклона; - сиденьем с регулируемым углом наклона; - подлокотниками регулируемыми по высоте; - подножкой, регулирующийся по высоте, с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы; - подголовником; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - предохранительным поясом; - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен не более 11 кг ; Ширина кресла-коляски должна составлять не более 70 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 11,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 12 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - предназначаться для детей ростом от 100 см до 147 см (от 4 лет до 12 лет) при помощи сопровождающего лица. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 40 см; • высоты подножки от не менее 20 см и до не более 37 см; • высоты сиденья не менее 35 см; • высоты подлокотников не более 25 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - спинкой с регулируемым углом наклона; - сиденьем с регулируемым углом наклона; - подлокотниками регулируемыми по высоте; - подножкой регулируемой по высоте; - подголовником; - боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - нагрудным ремнем; - поясным ремнем; - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен быть не более 11 кг; Ширина кресла-коляски должна составлять более 70 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 11,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 13 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - предназначаться для детей ростом от 100 см до 147 см (от 4 лет до 12 лет) при помощи сопровождающего лица. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 40 см; • высоты спинки от не менее 56 см и до не более 70 см; • высоты сиденья не менее 31 см; • высоты подлокотников не менее 19 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - откидную спинку с регулируемым углом наклона; - сиденьем с регулируемым углом наклона; - подлокотниками регулируемыми по высоте; - съемную, подножку регулирующуюся по высоте с регулируемой опорой стопы; - подголовником; - боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - поясным ремнем; - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен быть не более 11 кг; Ширина кресла-коляски должна составлять не более 70 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 11,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 14 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - предназначаться для детей ростом от 100 см до 147 см (от 4 лет до 12 лет) при помощи сопровождающего лица - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 35 см; • высоты спинки от не менее 56 см и до не более 70 см; • высоты сиденья не менее 37 см; • высоты подлокотников не менее 19,5 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - съемным сиденьем, регулируемым по горизонтали, с регулируемым углом наклона; - зафиксированными подлокотниками регулируемыми по высоте; - съемной подножкой, регулирующийся по высоте, с регулируемым углом наклона, с откидной опорой стопы; - подголовником; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - предохранительным поясом; - подушкой на сиденье; - подушкой на спинку; - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен быть не более 11 кг; Ширина кресла-коляски должна составлять не более 70 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 11,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 15 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - предназначаться для детей ростом от 100 см до 147 см (от 4 лет до 12 лет) при помощи сопровождающего лица - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 45 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 35 см; • высоты спинки от не менее 55 см и до не более 70 см; • высоты подножки от не менее 20 см и до не более 37 см; • высоты сиденья не менее 27 см; • высоты подлокотников не менее 10 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - спинкой, регулируемой по высоте; - сиденьем с регулируемым углом наклона; - подножкой, регулирующийся по высоте; - валиком для сохранения зазора между ногами; - предохранительным поясом; - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен быть не более 11 кг; Ширина кресла-коляски должна составлять не более 70 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 11,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 16 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - предназначаться для детей ростом от 100 см до 147 см (от 4 лет до 12 лет) при помощи сопровождающего лица - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 42 см; • высоты подножки от не менее 20 см и до не более 50 см; • высоты сиденья не менее 35 см; • высоты подлокотников не более 22 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - спинкой с регулируемым углом наклона, - сиденьем с регулируемым углом наклона; - подлокотниками регулируемыми по высоте; - подножкой регулирующейся по высоте; - подголовником; - боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - нагрудным ремнем; - поясным ремнем; - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен быть не более 11 кг; Ширина кресла-коляски должна составлять не более 70 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 11,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | Шт. | 1 |
| 17 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - предназначаться для детей ростом от 84 см до 134 см (от 1 года до 6 лет) при помощи сопровождающего лица - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 16 см и не более 31 см ; • ширины сиденья от не менее 20 см и не более 30; • высоты сиденья не менее 34 см; • высоты подлокотников не менее 18 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - откидной спинкой с регулируемым углом наклона, - сиденьем с регулируемым углом наклона; - подлокотниками регулируемыми по высоте; - подножкой, регулирующийся по высоте, с регулируемой опорой стопы; - подголовником; - боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - поясным ремнем; - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен быть не более 9,5 кг; Ширина кресла-коляски должна составлять не более 60 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 10,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 18 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - предназначаться для детей ростом от 100 см до 147 см (от 4 лет до 12 лет) при помощи сопровождающего лица. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 42 см; • высоты сиденья не менее 45 см; • высоты подлокотников не более 25 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - спинкой с регулируемым углом наклона; - сиденьем с регулируемым углом наклона; - подлокотниками регулируемыми по высоте; - подножкой с регулируемой опорой стопы; - подголовником; - боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - держателями для ног; - нагрудным ремнем; - поясным ремнем; - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен быть не более 11 кг; Ширина кресла-коляски должна составлять не более 70 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 11,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 19 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы. - предназначаться для детей ростом от 100 см до 147 см (от 4 лет до 12 лет) при помощи сопровождающего лица. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 40 см; • высоты спинки от не менее 56 см и до не более 70 см; • высоты сиденья не менее 40 см; • высоты подлокотников не более 22 см; Кресло-коляска должна быть оснащена: - сиденьем с регулируемым углом наклона; - подножкой с регулируемой опорой стопы; - поясничным валиком; - валиком для сохранения зазора между ногами; - нагрудным ремнем; - поясным ремнем; - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции, Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Кресло-коляска должна иметь плавные бесступенчатые регулировки: - угла наклона спинки в диапазоне не менее чем 90-180 градусов относительно сиденья; - угла наклона подножки в диапазоне от - 10 до + 90 градусов относительно сиденья; - угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -5 градусов до + 35 градусов относительно горизонтальной поверхности. Кресло-коляска должна иметь подножки с алюминиевой подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Коляска должна быть оснащена корзиной для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из многофункционального сиденья и шасси. 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное и комнатное шасси со следующими техническими характеристиками: - вес съемного сиденья должен быть не более 11 кг; Ширина кресла-коляски должна составлять не более 70 см; 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: - шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; - передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; - задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; - задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. - передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. - уличное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов; - угол наклона верхней части ручки для сопровождающего лица должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - ручка для сопровождающего лица должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - шасси должно быть оснащено опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - шасси должно быть оснащено устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от -10 до + 35 градусов относительно горизонтали. Вес шасси должен быть не более 11,5 кг; В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Кресло-коляска предназначена для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение электроприводом, мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Кресло-коляски должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.
Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Сроки поставки товара: осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения списков Получателей, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 10 дней, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 10.11.2019;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 10.11.2019.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта 100% поставка Товара (частичная поставка не допускается) для выборочной проверки Заказчиком на склад поставщика в г. Волгограде. Срок проведения выборочной проверки не более 7 (семи) рабочих дней со дня поставки на склад. Акт выборочной проверки подписывается обеими Сторонами в день ее окончания. В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания выборочной проверки заказчик предоставляет списки Получателей и дополнительный список не позднее 01.11.2019. С момента получения списков Получателей по 10.11.2019  должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 29.11.2019. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 13.11.2019 для расчетов Поставщик передает Заказчику: реестр поставки Товара, выполненных работ; Акт приема-передачи Товара; отрывные талоны к Направлению и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пять) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки поставленного Товара Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения  в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Сумма: 3 235 650,00 руб.

Количество: 19 шт.