Описание объекта закупки

Техническое задание на поставку технических средств реабилитации - кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения ими инвалидов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[1]](#footnote-1) | Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)[[2]](#footnote-2) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара (в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ)[[3]](#footnote-3) | Кол-во (шт.) |
| Наименование и код товара, работы, услуги по КТРУ | Описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ |
| 1. | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | *32.50.22.129-00002084**Кресло-туалет* | Описание отсутствует | 1.Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н: *23-01-05 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа.*2.Назначение: для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей при самостоятельной возможности передвигаться с помощью обода приводных колес (привод от обода колеса);3.Ширина стула: ≤ 65 см;4.Масса стула: ≤ 22 кг;5.Ширина сидения: ≤ 50 см;6.Грузоподъемность: ≥ 125 кг;7.Подножки: съемные, регулируемые по высоте;8.Подлокотники: откидные или съемные;9.Сидение: съемное пластмассовое санитарное сидение с мягкой съемной подушкой;10.Судно: съемное пластмассовое судно с крышкой (приемник-резервуар);11. Передние колеса: с цельнолитыми шинами;12.Задние колеса: с пневматическими шинами с ободами для ручного привода;13.Система торможения: стояночная или рабочая системой торможения, ведущими вращающимися на горизонтальной оси колесами;14.Дополнительное оснащение: ремни крепления, запасные камеры (при использовании пневматических колес), запасное судно. | 3 |
| 2. | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | *32.50.22.129-00002084**Кресло-туалет* | Описание отсутствует | 1.Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н: *23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами).*2.Рама: разборная без использования инструментов; 3.Ширина сидения: ≤ 430 мм;4.Масса: ≤ 13 кг;5.Назначение: для людей с ограничениями жизнедеятельности, изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом;6.Грузоподъемность: ≥ 125 кг;7.Подножки: съемные и (или) откидные;8.Подлокотники: съемные и (или) откидные;9.Судно: съемное пластмассовое с крышкой (приемник-резервуар);10.Колеса: 4 штуки, цельнолитые малого диаметра;11.Спинка: съемная;12.Система торможения: стояночная или рабочая система торможения, ведущими вращающимися на горизонтальной оси колесами. | 20 |
| 3. | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | *32.50.22.129-00002084**Кресло-туалет* | Описание отсутствует | 1.Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н: *23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес);*2.Рама: складная, изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием на 4-х опорах с резиновыми наконечниками. Предназначен для использования в помещениях и комнатах личной гигиены инвалидами;3.Ширина сидения: ≤ 460 мм;4.Ширина стула: ≤ 640 мм;5.Масса: ≤ 9 кг;6.Назначение: для людей с ограничениями жизнедеятельности;7.Грузоподъемность: ≥ 110 кг;8. Судно: съемное пластмассовое с крышкой (приемник-резервуар);9.Сидение: съемное пластмассовое с крышкой;10.Подлокотники: фиксируемые;11.Наконечники: съемные;12.Регулировка сиденья: по высоте. | 350 |
| 4. | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | *32.50.22.129-00002084**Кресло-туалет****(привязки нет)*** | Описание отсутствует | 1.Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н: *23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес).*2.Назначение: предназначено для использования инвалидами и больными с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата крупной комплекции в туалетных и санитарных помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами, для людей с ограничениями жизнедеятельности;3.Ширина сидения: ≥ 600 мм;4.Ширина стула: ≥ 680 мм;5.Масса: ≤ 7,0 кг;6.Грузоподъемность: ≥ 200 кг.7.Крышка сиденья: откидная;8.Судно: съемное пластмассовое с крышкой (приемник-резервуар);9.Регулировка сиденья: по высоте;10.Наконечники: съемные;11.Материалы: кресло-стул должен быть изготовлен из материалов, позволяющих проводить многократную санитарную и гигиеническую обработку моющими и дезинфицирующими средствами. | 3 |
| Итого: | **376** |

1. **Технические требования к креслам-стульям с санитарным оснащением**

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства г кресел-стульев должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Технические средства реабилитации инвалидов».

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Кресло-стул - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Подтверждение соответствия изделия осуществляется Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Классификация кресел-колясок различных модификаций, в том числе кресел-стульев с санитарным оснащением представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

1. **Общие технические требования**

Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями стандартов. Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке.

Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными. Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, должны быть устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно-технической документации на способы дезинфекции.

 Металлические части кресла-стульев должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303.

 Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стульев при его нормальной эксплуатации.

 Наружные поверхности кресел – стульев не должны иметь сколов, заусенец, острых кромок, углов, выступов лил других дефектов, которые могут поранить пользователя.

1. **Требования безопасности**

Изделия должны быть безопасными для инвалида, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий. В эксплуатационной документации, при необходимости, должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий. Требования по обеспечению безопасности должны быть размещены на видных местах изделий.

1. **Требования к маркировке, упаковке Товара, транспортированию и хранению.**

Маркировка изделий должна соответствовать требованиям по ГОСТ Р 57766-2017.

На каждом кресле-стуле должна быть табличка, выполненная по ГОСТ 12969, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-стула;

- обозначение стандартов или технических условий на кресло – стул;

- дата изготовления (год, месяц)

- номер регистрационного удостоверения.

Упаковка кресла-стула должна соответствовать ГОСТ Р 50444, обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначения, воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара**

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в кресле-стуле, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена товара на кресло-стул той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов креслами-стульями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок поставки** | Срок поставки Товара: в течение 2019 года. Срок поставки Товара включает в себя:1) поставку 100 % Товара в г. Иваново в организованный Поставщиком пункт выдачи технических средств реабилитации в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения контракта. По инициативе Заказчика Поставщиком должны быть организованы дополнительные Пункты выдачи Товара в Ивановской области в течение 10 дней после получения требования Заказчика об открытии дополнительного пункта.2) сдача – приемка Товара Получателям в срок не более 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком списка Получателей, а в случае обращения Получателя в Пункт выдачи Товара - в день обращения. В случае обращения инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи – не более 5 календарных дней со дня получения Поставщиком списка Получателей, а в случае обращения Получателя в Пункт выдачи Товара - в день обращения. До 20.12.2019 должно быть выдано 100% Товара. |
| **Срок доставки до инвалида**  | Срок доставки до инвалида со дня получения поставщиком списка Получателей – не более 10 (Десяти) календарных дней или в день обращения инвалида. |
| **Место поставки** | Ивановская область. Поставка осуществляется в организованные поставщиком пункты выдачи технических средств реабилитации.  |
| **Условия поставки** | поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу каждого из пунктов выдачи товара не менее 45 часов в неделю, из них не менее 5 часов в выходные дни (суббота и воскресенье). |
| **Сроки гарантии** | не менее 1 (одного) года со дня выдачи Товара |
| **Срок службы** | не менее 4 (четырех) лет |
| **Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида** | не должен превышать 20 рабочих дней |
| **Соответствие ГОСТ** | ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 57766-2017, ГОСТ Р 51632-2014. ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770. |

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [↑](#footnote-ref-2)
3. В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. [↑](#footnote-ref-3)