Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – кресел - колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных для обеспечения ими в 2019 году инвалидов и детей инвалидов

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Кресло-коляска должна быть предназначена для больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по и против направления движения. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должны входить подголовник и регулируемые по высоте и глубине боковые упоры туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее 6 см. Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 5 см, не менее чем в трех положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Максимальная высота кресло-коляски: не более 110 см. Максимальная ширина кресло-коляски: не более 66 см. Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 23 см и не более 38 см. Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 30 см и не более 38 см. Высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 42 см и не более 57 см. Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не менее 90 º до не более 180º. Вес кресла – коляски должен быть не более 20,0 кг. Грузоподъемность должна быть не менее 75 кг. В комплект поставки должно входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Минимальное значение Минимальное значение Максимальное значение Максимальное значение Диапазон значений Диапазон значений Диапазон значений Точный показатель Максимальное значение Минимальное значение | 50 | 34 819,81 | 1 740 990,50 |

Количество – 50 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 740 990 рублей 50 копеек.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам  кресел-колясок

Назначение

Кресло-коляска: транспортное средство, предназначенное для инвалидов и больных и приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего.

Общие технические требования

Эргономика кресла-коляски обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресло-коляска должно быть исправно в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических  нагрузок.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресло-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Гарантия на кресло-коляску

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85 «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – не менее 24 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 
20 (двадцать) рабочих дней.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся____________________________________________________________________(указать адрес места нахождения сервисной службы) для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Соответствие стандартам

Кресло-коляска в соответствии с ниже приведенными ГОСТами должно подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Маркировка

На кресле - коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к месту, условиям, срокам поставки

Место поставки Товара  до конкретного получателя определяется Заказчиком с учетом заявок инвалидов, и осуществляется в Белгородскую область после получения  Направления или реестра Направлений, сформированного Заказчиком и передаваемого Поставщику (его представителю):

- по месту жительства Получателя (инвалида);

- в пункте выдачи, организованном Поставщиком в населенном пункте по месту жительства Получателя;

-  по месту нахождения Поставщика.

Срок поставки - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения  Реестра Направлений или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Срок действия контракта

Контракт вступает в силу с момента его подписания  и действует по 05.12.2019.