ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кресел-колясок с ручным приводом для инвалидов

| № п/п | Наименование Товара | Основные функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. | Начальная (максимальная) цена за ед, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения инвалидов, как самостоятельно, так и с посторонней помощью в помещениях. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из стальных труб с порошковым покрытием. Кресл-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Поворотные колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Должны регулироваться по вертикали не менее чем в 3-х положениях. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Должны регулироваться по вертикали не менее чем в 2-х положениях. Приводные колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 360 мм. Спинка кресла-коляски должна складываться по горизонтальной оси. Глубина сиденья должна быть не менее 450 мм Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными ступенчатыми. Кресло-коляска должна быть оснащена съемными и поворотными ножными опорами, с ремнями для стоп. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте по длине голени не менее чем в 6-ти положениях. Кресло-коляск должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. Должны быть упоры для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Максимальный вес пользователя: не менее 150 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 25 кг. Кресло-коляска должна иметь ширину сиденья: 60 см +/- 1. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 1 | 15500,00 | 15500,00 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения инвалидов, как самостоятельно, так и с посторонней помощью в помещениях. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из стальных труб с порошковым покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Поворотные колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Должны регулироваться по вертикали не менее чем в 3-х положениях. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Должны регулироваться по вертикали не менее чем в 2-х положениях. Приводные колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 360 мм. Спинка кресла-коляски должна складываться по горизонтальной оси. Глубина сиденья должна быть не менее 450 мм Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными ступенчатыми. Кресло-коляска должна быть оснащена съемными и поворотными ножными опорами, с ремнями для стоп. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте по длине голени не менее чем в 6-ти положениях. Кресло-коляска должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. Должны быть упоры для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Максимальный вес пользователя: не менее 150 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 25 кг. Кресло-коляска должна иметь ширину сиденья: 60 см +/- 1. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 1 | 15500,00 | 15500,00 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из стальных труб с порошковым покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Поворотные колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Должны регулироваться по вертикали не менее чем в 3-х положениях. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Должны регулироваться по вертикали не менее чем в 2-х положениях. Приводные колеса должны быть оснащены пневматическими шинами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 360 мм. Спинка кресла-коляски должна складываться по горизонтальной оси. Глубина сиденья должна быть не менее 450 мм Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными ступенчатыми. Кресло-коляска должна быть оснащена съемными и поворотными ножными опорами, с ремнями для стоп. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте по длине голени не менее чем в 6-ти положениях. Кресло-коляска должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. Должны быть упоры для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Максимальный вес пользователя: не менее 150 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 25 кг. Кресло-коляска должна иметь ширину сиденья: 60 см +/- 1. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 3 | 15500,00 | 46500,00 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения инвалидов, как самостоятельно, так и с посторонней помощью в помещениях. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из стальных труб с порошковым покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Поворотные колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Должны регулироваться по вертикали не менее чем в 3-х положениях. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Должны регулироваться по вертикали не менее чем в 2-х положениях. Приводные колеса должны быть быстросъемными и оснащены цельнолитыми шинами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 360 мм. Спинка кресла-коляски должна складываться по горизонтальной оси. Глубина сиденья должна быть не менее 450 мм Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными ступенчатыми, регулируемыми по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена съемными и поворотными ножными опорами, с ремнями для стоп. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте по длине голени не менее чем в 6-ти положениях. Кресло-коляска должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. Должны быть упоры для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Максимальный вес пользователя: не менее 150 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 25 кг. Кресло-коляска должна иметь ширину сиденья: 53 см +/- 1, 55 см +/- 1, 58 см +/- 1. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 41 | 15500,00 | 635500,00 |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из стальных труб с порошковым покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Поворотные колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Должны регулироваться по вертикали не менее чем в 3-х положениях. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Должны регулироваться по вертикали не менее чем в 2-х положениях. Приводные колеса должны быть быстросъемными и оснащены пневматическими шинами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 360 мм. Спинка кресла-коляски должна складываться по горизонтальной оси. Глубина сиденья должна быть не менее 450 мм Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными ступенчатыми, регулируемыми по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена съемными и поворотными ножными опорами, с ремнями для стоп. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте по длине голени не менее чем в 6-ти положениях. Кресло-коляска должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. Должны быть упоры для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Максимальный вес пользователя: не менее 150 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 25 кг. Кресло-коляска должна иметь ширину сиденья: 53 см +/- 1, 55 см +/- 1, 58 см +/- 1. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 19 | 15500,00 | 294500,00 |
| 6 | Итого: | 65 |  | 1 007 500,00 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), безопасности.

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресло-коляски должна содержать: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя), адрес производителя; обозначение модели кресло-коляски; дату изготовления, серийный номер кресло-коляски. Маркировка не должна нарушать покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям:

# - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд. 3,4);

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

# - ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом»

# - ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»

- ГОСТ Р 50602-93 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 30471-96)

- ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

# - ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний»

Сроки предоставления гарантии качества

Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новым, и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

Требования к результатам поставки

Получение эффекта реабилитации от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.