**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование, функциональные и технические характеристики товара.** | **Кол-во, шт.** |
| **Кресла-коляски для инвалидов с ручным приводом базовые комнатные, в том числе для детей инвалидов.**  В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент в соответствии с паспортом изделия. Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических, либо иных высокопрочных конструкционных ма­териалов.  Поверхность металлических элементов кресла-коляски должна обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчива к дезинфекции.  - ширина сидения: не менее 560 мм и не более 610 мм;  - глубина сиденья: не менее 450 мм и не более 500 мм;  - высота спинки: не менее 350 мм и не более 480 мм;  Кресло-коляска должна иметь:  - антиопрокидыватель;  - стояночные тормоза;  - откидные или съемные подлокотники;  - откидные или съемные подножки регулируемые по высоте;  - спинка должна регулироваться по углу наклона либо складываться;  - быстросъемные приводные колеса, с цельнолитыми шинами с возможностью регулировки оси по вертикали (с кнопочной фиксацией);  - самоориентирующиеся передние колеса с возможностью регулировки оси по вертикали;  - вес коляски: не более 25 кг;  - грузоподъемность: не менее 150 кг;  Гарантийный срок не менее 12 месяцев | **50** |
|  | |
| **Кресла-коляска для инвалидов с ручным приводом базовые прогулочные, в том числе для детей инвалидов.**  В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент в соответствии с паспортом изделия.  Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических, либо иных высокопрочных конструкци­онных материалов.  Поверхность металлических элементов кресла-коляски должна обеспечи­вать антикоррозийную защиту и быть устойчива к дезинфекции.  - ширина сидения: не менее 560 мм и не более 610 мм;  - глубина сиденья: не менее 450 мм и не более 500 мм;  - высота спинки: не менее 350 мм и не более 480 мм;  Кресло-коляска должна иметь:  - антиопрокидыватель;  - стояночные тормоза;  - светоотражающий элемент;  - откидные или съемные подлокотники;  - откидные или съемные подножки регулируемые по высоте;  - спинка должна регулироваться по углу наклона либо складываться;  - быстросъемные приводные колеса, с надувными шинами с возможностью регулировки оси по вертикали (с кнопочной фиксацией);  - самоориентирующиеся передние колеса с возможностью регулировки оси по вертикали;  - вес коляски: не более 25 кг;  - грузоподъемность: не менее 150 кг;  Гарантийный срок не менее 12 месяцев | 20 |
| **Всего 70 изделий.** | |

**Требования к качеству и безопасности товара.**

# Кресло-коляски должны соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ 51083-2015 «Кресло-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресло-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресло-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р 50444-92 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия" раздел 3. «Технические требования», раздел 4. Технические требования,

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

# Кресла-коляски должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- серийный номер данного кресла-коляски.

**Сроки предоставления гарантий качества кресло-колясок.**

Гарантийный срок на кресло-коляски не менее 12 месяцев после подписания Акта сдачи - приемки Товара Получателем. В течение гарантийного срока Поставщик производит замену или ремонт Товара за счет собственных средств.

Срок гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресел- колясок во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Кресло-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».**

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся на территории КБР.