ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка инвалидам слуховых аппаратов цифровых заушных

с ушными вкладышами индивидуального изготовления

| № пункта | Информация об электронном аукционе |
| --- | --- |
| 1. | Наименование и описание объекта закупки Слуховые аппараты (далее – ТСР) предназначены для компенсации потерь слуха. Общее количество поставляемого товара – 257 шт. Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления 100 шт. Слуховой аппарат предназначен для компенсации тяжелой потери слуха. Диапазон частот Нижняя граница не более 0,2 кГц Верхняя граница не менее 4,0 кГц Максимальный ВУЗД 90 От 140 дБ Максимальное акустическое усиление От 80 дБ Количество каналов цифровой обработки звука Не менее 5 Количество программ прослушивания Не менее 3 Система динамического подавления обратной связи Наличие Система шумоподавления Наличие Функция обнаружения телефона Наличие Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами Наличие Элементы питания Наличие Комплект поставки слухового аппарата Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт., элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата Слуховые аппараты цифровые заушные мощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления 150 шт. Слуховой аппарат предназначен для компенсации сильной потери слуха. Диапазон частот Нижняя граница не более 0,2 кГц Верхняя граница не менее 5,0 кГц Максимальный ВУЗД 90 От 130 до 135 дБ Максимальное акустическое усиление От 60 до 70 дБ Количество каналов цифровой обработки звука Не менее 4 Количество программ прослушивания Не менее 3 Система адаптивного шумоподавления Наличие Система динамического подавления обратной связи Наличие Направленный микрофон (Адаптивная направленность) Наличие Система подавления шумов микрофона (тихих шумов) Наличие Функция обнаружения телефона Наличие Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами Наличие Элементы питания Наличие Комплект поставки слухового аппарата Слуховой аппарат цифровой заушный мощный – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт., элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности с ушными вкладышами индивидуального изготовления 7 шт. Слуховой аппарат предназначен для компенсации слабых и средних потерь слуха. Диапазон частот Нижняя граница не более 0,2 кГц Верхняя граница не менее 5,0 кГц Максимальный ВУЗД 90 От 123 до 130 дБ Максимальное усиление От 50 до 65 дБ Количество каналов цифровой обработки звука Не менее 3 Количество программ прослушивания Не менее 2 Система шумоподавления Наличие Система динамического подавления обратной связи Наличие Система подавления шумов микрофона (тихих шумов) Наличие Функция обнаружения телефона Наличие Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами Наличие Элементы питания Наличие Комплект поставки слухового аппарата Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт., элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата Место, условия поставки: Индивидуальная настройка слухового аппарата, его выдача, работы по изготовлению индивидуального ушного вкладыша осуществляются на территории Омской области по месту нахождения организации Поставщика (Соисполнителя), после получения именного «Направления» (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (Соисполнителю). При передаче инвалидам слуховых аппаратов необходимо производить их настройку. Настройка слуховых аппаратов должна осуществляться организацией имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по профилю «сурдология-оториноларингология» на территории Омской области. При отсутствии данной лицензии у Поставщика, он вправе привлекать к оказанию услуг по настройке слуховых аппаратов Соисполнителя. При этом Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по исполнению данного вида услуг Соисполнителем. В случае привлечения Соисполнителя для оказания услуг по настройке слуховых аппаратов, требующих в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности: сурдология – оториноларингология, Соисполнитель должен иметь вышеуказанную лицензию, действующую на территории Омской области. Гарантийные требования: ТСР должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования слуховым аппаратом, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 85н. Гарантийный срок на слуховые аппараты и на ушные вкладыши индивидуального изготовления устанавливается со дня подписания акта приема-передачи Получателем и составляет 12 месяцев. Поставщик гарантирует качество и безопасность слухового аппарата и ушного вкладыша индивидуального изготовления действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации. Наличие гарантии на слуховой аппарат удостоверяется выдачей Поставщиком получателю гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования слухового аппарата, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе со слуховым аппаратом. Наличие гарантии на слуховой аппарат и ушной вкладыш индивидуального изготовления, удостоверяется выдачей Поставщиком получателю акта приема-передачи. Поставщик гарантирует, что предоставляемый слуховой аппарат свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Государственному заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием слухового аппарата или любой его части в Российской Федерации. Если выданный слуховой аппарат будут иметь дефекты, которые не позволят использовать слуховой аппарат, изделие по назначению, Поставщик устраняет недостатки, обнаруженные Получателями, производит замену слухового аппарата, изделия, настройку слухового аппарата, в течение 10 (десяти) дней с даты обращения получателя к Поставщику. В случае невозможности эксплуатации слухового аппарата, изделия по вине Поставщика, производителя, все Расходы по гарантийному обслуживанию осуществляются за счет средств Поставщика, производителя. Обязательное указание адресов специализированных мастерских на территории Омской области, в которые инвалиды смогут обращаться для гарантийного и пост гарантийного ремонта слуховых аппаратов, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока их эксплуатации. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам: Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы ТСР. Слуховые аппараты должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к комплектности, маркировке, упаковке слухового аппарата: Устройства и приспособления, входящие в состав комплекта слухового аппарата, должны быть взаимно совместимы и обеспечивать функционирование комплекта без применения дополнительных (не входящих в состав комплекта) устройств и приспособлений. Упаковка слухового аппарата должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения. |