Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2019 году кресел - колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных, для обеспечения детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование объекта закупки, | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель (наименование характеристики) | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |
|  |  |  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные показатели объекта закупки, изменяемые показатели объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная, (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение кресло-коляски | предназначена для передвижения детей-инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещений |  | 150 |
|  |  |  | Вид рамы | складная без применения инструмента, изготовленная из алюминия |  |  |
|  |  |  | Покрытие рамы | обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям |  |  |
|  |  |  | Сиденье | Съемное, без применения инструмента, с плавной регулировкой угла наклона |  |  |
|  |  |  | Обивка спинки и сиденья | съемная, изготовленная из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке |  |  |
|  |  |  | Спинка | плавно регулируемая по углу наклона от 100º до 170 º, с подголовником регулируемым по высоте, со съемным чехлом |  |  |
|  |  |  | Высота спинки с подголовником | регулируется от 63 см до 73 см |  |  |
|  |  |  | Вид передних колес | цельнолитые |  |  |
|  |  |  | Вид задних колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Диаметр передних колес |  | не менее 10 см и не более 15 см |  |
|  |  |  | Диаметр задних колес |  | не менее 25 см и не более 30 см |  |
|  |  |  | Ножной стояночный тормоз | наличие |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 30 см |  |  |
|  |  |  | Высота сиденья |  | не менее 48 cм |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | 39 см |  |  |
|  |  |  | Подножка | сплошная, регулируемая по высоте, откидывающаяся вверх |  |  |
|  |  |  | Мягкие боковые держатели для туловища | наличие |  |  |
|  |  |  | Ремень безопасности | пятиточечный с мягкими накладками, регулируемый по длине |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | наличие |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 15 см |  |
|  |  |  | Ручки для сопровождающего лица | наличие |  |  |
|  |  |  | Два антиопрокидывателя | регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | вес кресла - коляски |  | не более 17 кг |  |
|  |  |  | грузоподъемность кресло-коляски |  | не менее 60 кг |  |
|  |  |  | в комплект поставки входит: | - насос; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| ИТОГО | 150 |

*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия качества Товара. Гарантийный срок

Срок гарантии на товар – не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок на покрышки передних и задних колес составляет 12 месяцев.

Качество и безопасность Товара. Требования к упаковке, маркировке и

условиям транспортировки Товара

В национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» выделяют  кресла-коляски с ручным приводом класс 12 22.

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»

Кресло-коляски должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части кресло-колясок, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Кресло-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи

пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресла-коляски должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Элементы мягкой обивки кресло-колясок должны быть устойчивы к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресло-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое

считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря

2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В соответствии с ГОСТ  Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования» все регулируемые размеры кресла-коляски, как можно ближе должны быть установлены к контрольным значениям настройки согласно табл.1, п.7.3.2.

Поворотные колеса кресло-коляски должны быть самоориентирующимися  и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко и без заеданий. На ободьях ведущих колес кресел-колясок с пневматическими шинами должна быть нанесена маркировка с обозначением максимального давления воздуха в шинах в Ра.

На шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размеров.

Документация, предоставляемая изготовителем кресло-коляски, должна быть выполнена на официальном языке страны, в которую экспортируется кресло-коляска, и должна включать:

а) паспорт кресло-коляски;

б) описание отличий данной модификации (при наличии);

в) описание особенностей применения кресло-коляски (например, максимальная масса пользователя кресло-коляски);

г) информацию, которая необходима для сервисного обслуживания и ремонта кресло-коляски и для замены деталей;

д) инструкцию для пользователя на русском языке.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- обозначение технических условий (номер);

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемая максимальная масса пользователя;

Упаковка кресла-коляски должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресло-коляски во время хранения и транспортировки до места назначения.

Транспортирование кресел-колясок осуществляют крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.