**I. Техническое задание**

**Поставка кресел-колясок с электроприводом для обеспечения ими в 2019 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 2 штуки.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Кресло - коляска c электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов),** предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Кресло-коляска исправна в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок. Все регулируемые составные части и детали кресла-коляски не требуют регулирования или переустановки, кроме опор стопы, для которых регулирование допускается. Кресло-коляска с электроприводом обеспечивает электрическую безопасность для исключения поражения пользователя. Рама кресла-коляски, кожухи двигателя, коробки передач корпуса батарей и коробки управляющих устройств не соединены с комплектом батарей или какой-либо другой частью электрической системы, за исключением цепи постоянного тока полным сопротивлением не менее 10 кОм. Все электрические провода закреплены и изолированы так, чтобы они не могли быть зацеплены предметами мебели или любыми другими выступающими предметами или повреждены им и не могли служить помехой любой движущейся части кресла-коляски. Оснащение кресла-коляски гарантирует, что нарушение подачи командного сигнала из-за размыкания цепи или короткого замыкания не приведет к перемещению кресла-коляски, а только к его остановке; не будет препятствовать остановке кресла-коляски, когда устройство управления вводит его в положение остановки. Устройства защиты, которые лишают кресло-коляску подвижности, не приводятся в действие раньше, чем через 15 сек. после того, как кресло-коляска остановлена с помощью командного сигнала. Кресло-коляски с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 7176-21-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р 7176-16-2015.

В комплект кресло-коляски входит: инструмент, насос (при необходимости), запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)** | **Креcло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)**  соответствует следующим требованиям:  - наличие боковых, защитных щитков;  - кресло-коляска обеспечивает плавность хода;  - изготовлена из прочных конструктивных материалов;  - спинка и сиденье изготовлены из непромокаемых материалов;  - вид спинки: с регулируемым углом наклона;  - вид сиденья: с электрическим способом регулировки угла наклона сиденья;  - вид подлокотников: регулируемые по высоте;  - подножка: с электрическим способом регулировки угла наклона подножки;  - приспособления: валик или ремень для сохранения зазора между ногами, поясной ремень.  - управляемая джойстиком, с электронными и механическими тормозами;  - пульт управления кресла-коляски устанавливается как под правую, так и под левую руку в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя;  - в задней части кресла-коляски установлены антиопрокидыватели.  В комплект поставки должны входить:  - руководство по эксплуатации (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | - ширина сиденья – не менее 44 см. и не более 46 см.;  - максимальная допустимая нагрузка – не менее 105 кг.;  - металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 5 (пяти) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Гарантийный срок товара - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 1 |
| **Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)** | **Креcло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)**  соответствует следующим требованиям:  - наличие боковых, защитных щитков;  - кресло-коляска обеспечивает плавность хода;  - изготовлена из прочных конструктивных материалов;  - спинка и сиденье изготовлены из непромокаемых материалов;  - электрический способ регулировки угла наклона спинки, сидения, подножки, подлокотники, регулируемые по высоте, подголовник, поясной ремень;  - управляемая джойстиком, с электронными и механическими тормозами;  - пульт управления кресла-коляски устанавливается как под правую, так и под левую руку в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя;  - в задней части кресла-коляски установлены антиопрокидыватели.  В комплект поставки должны входить:  - руководство по эксплуатации (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | - ширина сиденья – не менее 48 см. и не более 50 см;  - максимальная допустимая нагрузка – не менее 105 кг.;  - металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 5 (пяти) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Гарантийный срок товара - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 1 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми – не позднее 01.12.2019г.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Информации о Получателях, которая предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Информации о Получателях, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

**Срок действия государственного контракта – 25.12.2019 года.**